## SEGUIMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DI2303-00221 | 2023-07-01 | Trulight 1000; Trulight 3000; Trulight 5000 | El fabricante informa un arreglo de dispositivo médico para el equipo Trulight 5000/3000 Ceiling Duo y Trulight 1000/Mobile debido a que las etiquetas actuales del producto relacionadas con el nombre del importador aprobado son incorrectas.
DI2303-00216 | 2023-08-01 | CARDIOSAVE | El fabricante ha iniciado una acción correctiva para los discos de seguridad y el módulo de interfaz neumostática de los equipos CARDIOSAVE IABP, debido a que el disco de seguridad no cumple con un requisito de rendimiento, por lo tanto, puede afectar el volumen de desplazamiento del catéter con globo intraaórtico (IAB)
DI2305-00403 | 2023-08-01 | Generador Electroquirúrgico Combinado HF & J-Plasma | El fabricante informa que ha detectado la necesidad de actualizar las instrucciones de uso del dispositivo Renuvion/J-Plasma de Apyx Medical con respecto a ciertos procedimientos estéticos de la piel, así como una aprobación adicional de la FDA para una pieza de mano Renuvion/ J-Plasma que se puede usar debajo de la piel en ciertos procedimientos destinados a mejorar la apariencia de la piel.
DA2306-00457 | 2023-08-11 | VENTILADOR DE EMERGENCIA Y TRANSPORTE OXYLOG 3000 PLUS, DRÄGER / VENTILADOR | El fabricante indica que es posible que el dispositivo Oxylog 3000 Plus no cambie a la red eléctrica después de la operación de la batería. Dicha situación podría conllevar a la presentación de eventos adversos serios sobre pacientes
DA2306-00494 | 2023-08-11 | BOMBAS DE INFUSIÓN | El importador, Laboratorios Baxter S.A, ha identificado una falla en el funcionamiento de la bomba de infusión en temperaturas frías de hasta 15 °C. Dicha situación presenta infusión insuficiente con los medicamentos que se administran a temperaturas por debajo del entorno operativo de la bomba de infusión, lo que podría conllevar a la presentación de eventos o incidentes
DI2305-00379 | 2023-08-11 | SISTEMA DE RAYOS X ARCOS MOVILES EN "C" | GE HealthCare ha tenido conocimiento que el intensificador de imagen de 9 pulgadas para los sistemas OEC Flexiview 8800, OEC 9800, OEC 9900 y OEC Elite puede desprenderse si los sistemas reciben una gran fuerza de impacto al moverlos .El uso de este producto defectuoso podría conllevar a la materialización de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes.
DA2307-00500 | 2023-08-23 | Graftys®Quickset/ Sustituto Óseo de Fosfato de Calcio Inyectable y Reabsorbible/Grafty Quickset | El fabricante manifiesta que un estudio de estabilidad en tiempo real en el producto Arthrex® Quickset mostró resultados no conformes sobre las características fisicoquímicas del producto en varios momentos durante el almacenamiento. Estos consisten en ligeras desviaciones de las siguientes propiedades: inyectabilidad, tiempo de ajuste, resistencia a la compresión y composición química en polvo.
DI2306-00414 | 2023-08-16 | Monitores de Paciente, Accesorios y Repuestos Lote/Serie: 81405895, 81435845, 20000126, 800213354, 800241781, 800249862, | El fabricante informa sobre los problemas de seguridad que han presentado los sensores TruSignal SpO2:
DI2306-00425 | 2023-08-16 | Sistema de Rayos X Cardiovascular Allura Xper Philips / Sistema De Rayos X Cardiovascular/ Philips | El fabricante Philips ha identificado un problema potencial de seguridad con los sistemas Azurion y Allura Xper instalados con la opción FlexMove. Debido a las fuerzas aplicadas durante el movimiento del Arco en C de los sistemas Azurion y Allura, los tornillos de sujeción del Carro FlexMove pueden aflojarse y/o romperse y pueden aparecer fisuras en el Carro FlexMove. Dicha situación conllevaría a los retrasos de los procedimientos y la posible presentación de eventos e
DI2306-00427 | 2023-08-16 | Equipos de Contrapulsación, Accesorios y Repuestos/ | El fabricante ha detectado pérdida de capacidad de cargar las baterías debido a un fallo en el circuito de la ruta de carga de la tarjeta de administración de energía. Puede producirse un apagado inesperado del IABP debido a fallos en los condensadores de tantalio de la tarjeta de administración de energía y/o la tarjeta de solenoide. Dicha situación conllevaría los retrasos de los procedimientos y a la posible presentación de eventos e incidentes adversos sobre los pacientes
DI2305-00386 | 2023-08-16 | Monitores Fetales - Accesorios y Repuestos | El fabricante informa advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores fetales Team 3, debido a la posibilidad de fallo del software que se manifiesta con la congelación de la pantalla táctil del dispositivo.
DI2306-00479 | 2023-08-23 | Sistema de Telemetría Digital, Accesorios y Repuestos Spacelabs | El fabricante ha identificado que las versiones de software anteriores a la 2.04 muestran una forma de onda mientras se suspende el procesamiento, mientras que la versión de software 2.04 y posteriores no muestran una forma de onda. Ambas versiones de software muestran un mensaje de error que indica "Procesamiento de ECG suspendido" en la zona de forma de onda, "?" en los valores de frecuencia cardíaca, SpO2 y segmento ST, y un mensaje que dice "ECG
DA2307-00526 | 2023-08-23 | Desfibrilador Externo Automatizado | Stryker ha determinado que los Pad-Paks afectados pueden dejar de funcionar debido a agotamiento de la celda de la batería. Por lo tanto, es posible que los Pad-Paks afectados no sean capaz de encender el dispositivo cuando está en uso. El problema podría evitar que el
DA2304-00308 | 2023-08-23 | SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCOPICOS DA VINCI® E INSTRUMENTOS ENDOSCOPICOS DE INTUITIVE SURGICAL®, ACCESORIOS Y REPUESTOS | El fabricante ha identificado que una población de los brazos instrumentales de los sistemas daVinci X y Xi (USM) tienen guías de instrumentos que pueden separarse del riel del eje de inserción lineal durante el transporte, manejo o reposicionamiento de los brazos cuando el sistema está apagado. La guía de instrumentos permanece conectada al motor de accionamiento, lo que evita el movimiento de caída libre o el desprendimiento completo del USM. Sin embargo, es posible que la guía de instrumentos no esté firmemente conectada al riel. Esta condición también puede conducir a un aumento de la fricción a lo largo del eje de inserción.
DA2304-00305 | 2023-08-23 | VENTILADOR RESPIRONICS | El fabricante ha identificado un problema con los ventiladores Philips Respironics Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal, Trilogy EV300 y Trilogy Evo. Los desechos ambientales pueden acumularse en el sensor de flujo interno de los ventiladores causando una oclusión parcial que puede afectar la precisión de la presión, el volumen o el flujo.
DR2304-00303 | 2023-08-31 | FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM (READER KIT, SENSOR KIT, SOFTWARE) - SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA FREESTYLE LIBRE FLASH | El fabricante está retirando del mercado los dispositivos lectores FreeStyle Libre, Libre 14 day y Libre 2 Flash Glucose Management Systems, que utilizan baterías recargables de iones de litio, ya pueden calentarse mucho, provocar chispas o incendiarse si no se almacenan, cargan o usan adecuadamente con su cable USB y adaptador de corriente proporcionados por Abbott.
DR2304-00290 | 2023-08-31 | SETS DE MANEJO RESPIRATORIO, RESPIRATORY MANAGEMENT SETS, COOK - CATÉTERES DE MANEJO RESPIRATORIO PARA INTUBACIÓN TRAQUEAL | Los productos en cuestión contienen tubos de traqueostomía flexibles Shiley™ para adultos con manguito TaperGuard™ Cuff y Cuffless con cánulas internas desechables o reutilizables, fabricados y suministrados a Cook Medical por Medtronic (los tubos de traqueostomía están etiquetados como Covidien).
DI2304-00288 | 2023-08-31 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA DE IMAGENES MEDICAS) | Identificación incorrecta del paciente y/o errores en datos demográficos del paciente. Posible desajuste en la identificación del paciente en determinados escenarios clínicos.
DR2304-00299 | 2023-08-31 | SISTEMA DE GUÍA PARA LA CAPTURA DE ÉMBOLOS ANGIOGUARD RX | El fabricante ha identificado que existe la posibilidad de que no se pueda desplegar y capturar de manera segura la cesta del filtro del Sistema de Entrega RX/XP ANGIOGUARD™ debido a la dificultad de desprendimiento y/o separación de la funda de despliegue, la separación de la funda de captura y la dificultad para salir del puerto RX del cable-guía.