## SEGUIMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DR2304-00339 | 2023-09-04 | Rueditas faciales sensitive pomys - Rueditas faciales en 100% algodón. | Se identificó algunas unidades con puntos negros, en analisis microbiológico se encuentra presencia de Mohos y levaduras por fuera de la especificación (Max 10 UFC/g).
DR2304-00342 | 2023-09-04 | Bioresorbable Coated Permanent Mesh / Malla Permanente Recubierta Bioreabsorbible | El fabricante ha identificado a través de quejas que la malla Ventralight™ ST tiene el potencial de exhibir fallas para inflar el componente del globo del sistema de posicionamiento debido a un sellado inadecuado en el material del globo
RDR2307-00190 | 2023-09-04 | MDM2 (IF2) | El fabricante VITRO notifica que los resultados de inmunotinción obtenidos con dichos lotes muestran que los lotes afectados tienen un funcionamiento deficiente por producir una tinción nuclear no específica en células no tumorales. Esta incidencia se debe a un mal funcionamiento de la materia prima. Lo que podría dificultar la interpretación del resultado de la prueba y por lo Bogotá, 04 septiembre 2023 tanto llevar a un diagnóstico inadecuado.
DR2304-00325 | 2023-09-04 | Liolitm Iol Delivery System - Sistema Inyector De Lio (Lentes Intraoculares) | Se ha determinado que los productos identificados en el archivo adjunto se etiquetaron de forma errónea accidentalmente. El poder dióptrico de la lente que aparece impreso en la etiqueta muestra 21.0D cuando las LIO realmente son 26.0D
DR2304-00315 | 2023-09-04 | Duodenovideoscopio Olympus Tjf-Q170v, Accesorios y Repuestos | El fabricante informa que la Cubierta distal de un solo uso, modelo: MAJ-2315, puede provocar lesiones de la mucosa y/o desconectarse del endoscopio durante el uso. Los resultados de la investigación de estas quejas confirmaron que el diseño original de la Cubierta distal de un solo uso modelo: MAJ-2315 con los lotes inferiores a H2530 puede provocar lesiones
DA2307-00528 | 2023-09-05 | VENTURI MINO NPWT PUMP SYSTEM / SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MINO | El fabricante informa que las IFU para los sistemas de tratamiento de heridas con presión Bogotá, 05 septiembre 2023 negativa Venturi Compact, Avanti y MiNO se han actualizado para reflejar la siguiente afirmación: Si la terapia se interrumpe durante más de 2 horas en cualquier momento, se debe quitar el vendaje para evitar el desarrollo de una infección. Luego se debe volver a aplicar un vendaje nuevo y reiniciar la terapia.
DR2307-00498 | 2023-09-05 | PERMACOL SURGICAL IMPLANT / IMPLANTE QUIRÚRGICO | El fabricante indica que no se pudo establecer el rendimiento clínico del implante quirúrgico Permacol™ para la reparación de hernias paraestomales.
DI2304-00288 | 2023-09-05 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA DE IMAGENES MEDICAS) | Identificación incorrecta del paciente y/o errores en datos demográficos del paciente. Posible desajuste en la identificación del paciente en determinados escenarios clínicos.
DI2304-00292 | 2023-09-11 | ACCELERATOR A3600 - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN | El firmware de los módulos indicados podría asociar incorrectamente las identificaciones de las muestras, lo que ocasionaría la obtención de resultados incorrectos o un retraso de los resultados
DI2304-00294 | 2023-09-11 | Sistema De Tomografía Computarizada Por Rayos X (Ct) De Philips / Equipos Para Tomografía Computarizada TC | Brilliance CT 64 que podrían afectar el rendimiento del equipo. Los problemas se enuncian a continuación: Imágenes de vista previa más brillantes para escaneo de cabeza de resolución estándar, No se puede cargar una tarjeta de examen personalizada después de la actualización, actualización del procedimiento de prueba de aceptación y constancia, lentitud general durante la prueba de validación de estrés, Ciertos EC activados por ECG no son posibles después de la actualización y los tipos de escaneo de cuello con alta resolución, 0,67 mm de grosor están habilitados incorrectamente.
DI2304-00298 | 2023-09-11 | SISTEMAS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA POR RAYOS X | Un problema con la opción «Posición Precisa» («Precise Position») instalada en los sistemas Incisive CT y CT 3500 podría derivar en la orientación incorrecta de las imágenes (es decir, imágenes dadas vuelta o invertidas). La opción Precise Position utiliza la detección de una cámara para la orientación del paciente. Esta función de detección automática sobreescribirá la orientación de la paciente preconfigurada definida en el protocolo de escaneo. Si la orientación autodetectada del paciente fuera incorrecta y el operador no se diera cuenta antes de realizar el escaneo, las imágenes resultantes podrían estar dadas vuelta o invertidas.
DI2304-00304 | 2023-09-11 | ALINITY M SYSTEM | El fabricante ha identificado que falta el panel del elevador de unidades de reacción integradas (IRU) en su Alinity m System. La falta del panel del elevador de unidades IRU puede suponer un riesgo físico (mecánico) si el usuario intenta acceder a la parte trasera del instrumento por encima del elevador mientras el robot que gestiona las unidades IRU está en movimiento
DI2304-00306 | 2023-09-11 | X-Ray System, Diagnostic, Computed Tomography, Full-Body - Sistema de Rayos X para Diagnostico por Tomografía Computarizada | Ciertos sistemas de tomógrafos CT Revolution ACT podrían, en ciertas circunstancias, producir humo o llamas en el espacio de escaneo del anillo de exploración. En caso de humo o llamas, podría existir un riesgo para las personas dentro de la sala del examen.
DR2304-00315 | 2023-09-11 | Duodenovideoscopio Olympus Tjf-Q170v, Accesorios y Repuestos | El fabricante informa que la Cubierta distal de un solo uso, modelo: MAJ-2315, puede provocar lesiones de la mucosa y/o desconectarse del endoscopio durante el uso. Los resultados de la investigación de estas quejas confirmaron que el diseño original de la Cubierta distal de un solo uso modelo: MAJ-2315 con los lotes inferiores a H2530 puede provocar lesiones.
DI2304-00309 | 2023-09-11 | Dispositivo Médico de Ventilación Monnal T60, Respirador Independiente de Turbina para Hospitales y atención en la casa Monnal T75, Respirador Independiente de Turbina para Hospitales y Atencion en la casa Monnal T50 y sus accesorios | Durante una secuencia de ventilación, el usuario inició la función "100% O2". Esta función dura dos minutos, pero se puede interrumpir presionando la tecla 100% O2. Nota: Una vez que se ha utilizado la función 100% O2, se reemplaza la configuración FiO2 introducida originalmente. El usuario quería cambiar la configuración de FiO2 unos segundos antes del final del período de dos minutos de la función 100% O2, y la confirmación de esta configuración tuvo lugar justo después del final de la función 100% O2, lo que puede causar un conflicto entre la configuración ingresada y su pantalla.
DI2304-00330 | 2023-09-11 | IH-1000 - ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA - DIAMED | Advertencias de seguridad relacionadas con posibilidad de obtener resultados falsos positivos o negativos pruebas cruzadas y pruebas de autocontrol
DI2304-00337 | 2023-09-11 | CORPULS 3 - DESFRIBILADOR / MARCAPASOS CON MONITOR | El fabricante informa que el software Corpuls3 versiones 3.2.x, 4.0.x, 4.1.x, 4.2.x y 4.3.0, que se han instalado en un número limitado de dispositivos, cuando se utilizan funciones de terapia en modo DEA en combinación con la función activada "Auto Analizar" y un ajuste particular del metrónomo, en casos muy raros, la operatividad de la función del desfibrilador puede fallar. La función de monitoreo del dispositivo no se ve afectada y la monitorización del paciente sigue siendo posible.
DI2304-00343 | 2023-09-11 | STEALTHSTATION S7 SYSTEM Y ACCESORIOS / SISTEMA INSTRUMENTAL PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN | El fabricante identificó una anomalía durante las pruebas internas que afectaba a la resección tumoral, la colocación de derivación y los procedimientos de DBS Nexframe™ con el texto Distancia hasta/más allá del objetivo. Esta anomalía no afecta los procedimientos de biopsia craneal. Cuando se usan ciertas configuraciones, el software puede entrar en un estado en el que el texto Distancia hasta/más allá del objetivo ya no está sincronizado con el resto de la información de navegación en la pantalla y muestra un valor numérico inexacto. El resto de la información de la pantalla, incluido el gráfico del indicador de profundidad (colocación de la derivación, resección del tumor), sigue siendo precisa
RDR2308-00207 | 2023-09-12 | ORTHO SERA ANTI-LEA MOUSE MONOCLONAL IGM FOR ORTHO BIOVUE SYSTEM (CAT) | Se recibió notificación del importador, en la que notifica que los lotes V239361, V243312 y V239361 de ORTHOTM SERA Anti-Lea muestran resultados negativos inesperados con glóbulos rojos positivos para el antígeno Lea. Este fenómeno se observó durante las pruebas de estos Bogotá, 12 septiembre 2023 lotes contra glóbulos rojos reactivos y glóbulos rojos EDTA que expresaban positivamente el Lea antígeno. En el momento del lanzamiento del producto, todos los lotes cumplían con los criterios de liberación, sin embargo, durante las pruebas internas hemos observado un deterioro en el rendimiento durante la vida útil, lo que lleva a la posibilidad de que no se detecten glóbulos rojos con una expresión reducida del antígeno Lea.
DR2307-00512 | 2023-09-19 | SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES ACCESORIOS PROTÉSICOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN - SIN | El tornillo PFMAAM 0212 que acompaña al Componente Protésico MAAM 4802I, se fracturó durante la instalación por parte del usuario antes de alcanzar el torque mínimo recomendado para el uso del producto. De acuerdo con las Instrucciones de Uso, el tornillo debe fijarse con un torque de 20N.cm con la ayuda de un torquímetro y fracturarse con un torque manual de aproximadamente 10N.cm.
DR2307-00520 | 2023-09-19 | INSTRUMENTAL DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y SUS ACCESORIOS AESCULAP® | Durante la producción en curso, se detectaron fugas (agujeros) en la lámina inferior del blíster TA013740 (envase primario) limitadas a los Trocar Sets de tamaño 10mm y 12mm. Por lo que no se puede garantizar la esterilidad del producto debido a los daños en el envase primario
DR2307-00532 | 2023-09-19 | BANDA GÁSTRICA/BANDA GÁSTRICA IMPLANTABLE PARA CIRUGÍA BARIÁTRICA | MID está llevando a cabo hoy un retiro voluntario de productos MIDBAND (referencia MID100-M), número de lote CQ83497-01 fabricado en octubre de 2021, debido a una fuga en la unión entre el globo y el cinturón externo. El análisis demuestra que estos incidentes probablemente estarían relacionados con un defecto durante el proceso de fabricación. Actualmente se está realizando un análisis de las 5 M en para descartar cualquier otro tipo de causa posible.
DA2308-00589 | 2023-09-20 | VÁLVULA TRIFECTA™ CON TECNOLOGÍA GLIDE™ (TRIFECTA GT) / VÁLVULA CARDIACA AÓRTICA | El fabricante ha tomado la decisión de descontinuar la comercialización de las válvulas de tejido biológico de la familia Trifecta.
DA2308-00592 | 2023-09-20 | EXTRACTION BASKET LITHOTRIPTOR COMPATIBLE AND NONLITHOTRIPTOR COMPATIBLE (CESTAS DE EXTRACCIÓN COMPATIBLES Y NO COMPATIBLES CON EL LITHOTRIPTOR) - CESTAS DE EXTRACCIÓN - COOK. - CESTAS DE EXTRACCIÓN COOK | El fabricante llevó a cabo una investigación de quejas que confirmó que se fabricaron y distribuyeron cestas de extracción de litotricia por fusión no conformes. Esta disconformidad de fabricación puede aparecer en el campo como la incapacidad de hacer avanzar o retraer la Bogotá, 20 septiembre 2023 canasta, o que el cable de transmisión se rompa o se separe del mango (con o sin litotricia mecánica).
DA2308-00624 | 2023-09-20 | VIDEOBRONCOSCOPIOS - EVIS EXERA III, OPTERA, OLYMPUS | El fabricante ha recibido reclamaciones por combustión endobronquial durante procedimientos terapéuticos con láser con láseres o coagulación por plasma de argón con el broncoscopio.
DR2308-00615 | 2023-09-21 | PPDS II (POLIDIOXANONA) SUTURA (CON/SIN AGUJA) / POLIDIOXONA SUTURA. | El importador ha iniciado un retiro voluntario del mercado (eliminación) de dispositivos médicos de lotes específicos de suturas PDS™ II (polidioxanona) sin teñir y suturas antibacterianas PDS™ Plus (polidioxanona) sin teñir distribuidas en Colombia.
DR2308-00617 | 2023-09-21 | SUTURA ANTIBACTERIANA SINTETICA ABSORBIBLE PDS PLUS ANTIBACTERIAL | El fabricante ha iniciado un retiro voluntario del mercado de dispositivos médicos de lotes específicos de suturas PDS™ II (polidioxanona) sin teñir y suturas antibacterianas PDS™ Plus Bogotá, 21 septiembre 2023 (polidioxanona) sin teñir distribuidas a nivel mundial, debido a una falla en la resistencia a la tracción de la sutura que podría resultar potencialmente en un rendimiento deficiente del producto afectado porque es posible que no se logre el beneficio previsto de la aproximación y/o ligadura del tejido. En tal caso, los posibles daños incluirían sangrado/hemorragia, fracaso del tratamiento/dehiscencia de la herida, cirugía prolongada e intervención quirúrgica.
DR2308-00585 | 2023-09-21 | DISPOSITIVO DE ESTABILIZACION PARA CIRUGIA CORONARIA - MAQUET, GUIDANT | La hoja no encaja completamente cuando se coloca en el mecanismo de accionamiento debido a un componente de moldeo doblado.
DR2308-00627 | 2023-09-22 | FOLEY CATHETER/CATÉTERES URINARIOS | El fabricante, identificó un incumplimiento en el que algunos catéteres fabricados tenían la etiqueta de sellado transparente separada del empaque de aluminio del producto, lo que resultó en un posible camino para el envasado de productos que podría provocar una ruptura de la barrera estéril si la separación llega a la abertura del envase de aluminio. Teniendo en cuenta la posible ruptura de la barrera estéril del producto, si se utiliza un catéter no estéril en el tratamiento de un paciente, esto puede conducir a un mayor riesgo de infecciones, que pueden requerir tratamiento médico. Nota: La empresa Becton Dickinson informa no importar producto.
DI2308-00688 | 2023-09-25 | HEARTMATE 3 SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA (LVAS) | El informante está notificando a los clientes sobre un hallazgo con la cuchilla de extracción de muestras apical proporcionada con los kits HM3 (modelo 106524INT) y la cuchilla de extracción de muestras apical independiente (modelo 1050) distribuida para su uso con los kits HM3.
DR2308-00686 | 2023-09-25 | WIPE (TOALLA IMPREGNADA), SWABS (HISOPOS IMPREGNADOS) Y APPLICATOR (APLICADOR) SON SOLUCIÓN 2% P/ V CHG (GLUCONATO DE CLOREXHIDINA) Y 70% V/V IPA (ALCOHOL ISOPROPÍLICO) | El producto afectado podría no cumplir con la especificación para gluconato de clorhexidina en la fecha de expiración de la etiqueta.
DR2308-00630 | 2023-09-25 | GUÍA GUIDER SOFTIP XF / GUÍA PARA CATÉTERES NEUROVASCULARES | El fabricante ha observado que determinados lotes de catéteres guía Guider Softip™ XF parecen tener una forma de curva incorrecta. Los productos impactados se distribuyeron con una forma de curva de punta que difiere de la forma de curva de punta etiquetada.
DA2308-00687 | 2023-09-25 | EVACUATED BLOOD COLLECTION TUBE CAPILLARY BLOOD COLLECTION TUBE - TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE - IMPROVE ® IMPROMINI ® | Se advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto EVACUATED BLOOD COLLECTION TUBE CAPILLARY BLOOD COLLECTION TUBE - Bogotá, 25 septiembre 2023 TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE - IMPROVE ® en la presentación comercial de Sodium Citrate 1:9 Tube 4.5ml/13*75 Plastic, bajo la Referencia. 632360202 lote B49511 fecha de vencimiento 2024-01 marca IMPROVE MEDICAL. Lo anterior fue evidenciado por nuestra compañía a través de visitas comerciales realizadas a nuestros clientes en la cual nos dieron a conocer la comercialización del producto anteriormente mencionado.
DR2307-00508 | 2023-09-26 | SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCOPICOS DA VINCI® E INSTRUMENTOS ENDOSCOPICOS DE INTUITIVE SURGICAL®, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Problema relacionado con el proceso de fabricación de las pinzas fenestradas inclinables da Vinci Bogotá, 19 septiembre 2023 Xi/X. Este problema solo se relaciona con la versión -12 de este instrumento, ninguna otra versión se ve afectada. Existe el riesgo de generación de fragmentos si el mango del instrumento se rompe durante el uso en un procedimiento. Los fragmentos que caen dentro del paciente pueden ser detectados o no detectados, pudiendo ocasionar potenciales eventos adversos
DI2307-00516 | 2023-09-26 | BOMBA DE INFUSIÓN PLUM 360 / BOMBA DE INFUSIÓN | Debido a un defecto de manufactura de un componente suministrado por un proveedor, existe la posibilidad de que la señal sonora de una alarma no se active en ciertas condiciones. Si la señal sonora falla y el usuario no puede ver el indicador visual ni la pantalla, es posible que no esté consciente de que una condición de alarma ha detenido la infusión, lo que puede interrumpir o retrasar el tratamiento.
DR2307-00520 | 2023-09-26 | INSTRUMENTAL DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y SUS ACCESORIOS AESCULAP | Durante la producción en curso, se detectaron fugas (agujeros) en la lámina inferior del blísterTA013740 (envase primario) limitadas a los Trocar Sets de tamaño 10mm y 12mm. Por lo que no se puede garantizar la esterilidad del producto debido a los daños en el envase primario.
DI2307-00536 | 2023-09-26 | SISTEMA DE TELEMETRÍA INTELLIVUE - SISTEMA DE TELEMETRÍA | Caducidad de concesión de DHCP y problema de reconexión entre el monitor IntelliVue MX40 y PIC iX
DI2307-00539 | 2023-09-26 | DESFIBRILADOR MONITOR HEARTSTART / DESFIBRILADOR MONITOR | El fabricante informa que se han observado fallas tanto inmediatas como latentes, en las cuales el dispositivo mostraba el mensaje "Equipo deshabilitado: falla del sistema". (Módulo desactivado: fallo sistema.) Este problema puede ocurrir por las siguientes razones: 1) La placa interna 1/0 dañada durante la implementación de la corrección. Este problema no se aplica a todos los dispositivos. 2) Software 1.00.39 o posterior instalado en dispositivos con placa PCA de terapia interna.
DI2307-00544 | 2023-09-26 | DXI 9000 ACCESS IMMUNOASSAY ANALYZER - ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS | El fabricante ha identificado que la versión del software DxI 9000 Access no cuenta con el número de pruebas que quedan en un paquete de reactivos si el sistema pasa al estado rojo detenido mientras se carga el paquete de reactivos.
DI2307-00546 | 2023-09-26 | MUSE - SISTEMA DE INFORMACIÓN CARDIOLÓGICA | El fabricante ha identificado un error en las instrucciones de configuración de MUSE Monitoring Gateway (MMG) que representa una configuración de red incorrecta que conecta al MMG directamente a una red de hospital, en lugar de conectarlo por detrás del Router/Firewall de CARESCAPE. En esta configuración incorrecta, podría explotarse una situación vulnerable potencial en el MMG y permitir que un actor malicioso tenga acceso al MMG y a las redes CARESCAPE MC o CARESCAPE IX
DI2307-00569 | 2023-09-26 | VENTILADOR CONTROLADO DE MICROPROCESADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS | Un condensador degradado en la placa de control podría filtrar electrolito sobre la misma, lo que provocaría un corto circuito en la placa y/o que el condensador pueda perder su función. La función principal de este condensador es proporcionar energía para almacenar información del "Reloj en Tiempo Real" en caso de pérdida total de energía (suministro externo de corriente alterna y batería), por ejemplo, durante el almacenamiento.
DI2308-00607 | 2023-09-27 | ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de ultrasonido Vivid, debido a la posibilidad de que no arranquen a tiempo.
DI2308-00609 | 2023-09-27 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA POR RAYOS X (CT) DE PHILIPS/ EQUIPOS PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA TC | El fabricante ha identificado problemas de software con la versión 5.0 del software en los sistemas Philips Incisive CT que podrían afectar el desempeño del equipo. 1. Es posible que la angiografía por tomografía computarizada coronaria (CTA, por sus siglas en inglés) no se active en el momento óptimo. 2. El uso de una vista de exploración cancelada puede derivar en la desviación del área de escaneo prevista. 3. El escaneo clínico real con la camilla bariátrica (Noah) se desviará del área de escaneo prevista si la longitud del escaneo de inspección es mayor a 1832 mm. 4. Otros problemas adicionales incluidos en anexo de la carta del fabricante.
DI2308-00641 | 2023-09-27 | DXA AUTOMATION SYSTEM - SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MUESTRAS AUTOMÁTICO | Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de automatización DxA 5000, debido a que por un error del software no se está aplicando la configuración para identificar las pruebas que no deben realizarse en función del tipo de tubo específico.
DI2308-00645 | 2023-09-27 | SISTEMA DE MESA QUIRÚRGICA - ACCESORIOS Y REPUESTOS - SISTEMA DE MESA QUIRÚRGICA | Bajo ciertas condiciones, hemos identificado que un problema podría impedir que el dispositivo funcione según lo previsto. Una secuencia específica de comandos en la unidad de control activa el accionamiento de tracción y desencadena una conducción no intencionada (autodrive) de máx. 7 seg.
DI2308-00646 | 2023-09-27 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | El fabricante ha identificado un posible problema de seguridad con el interruptor de pie cableado y el interruptor de pie inalámbrico utilizados con los sistemas Allura Xper, Allura Centron, Azurion y MultiDiagnost-Eleva de Philips, el cual presenta una posibilidad de radiación involuntaria. El interruptor de pie puede quedar trabado en la posición activa cuando el usuario lo libera, lo que deriva en radiación involuntaria
DI2308-00661 | 2023-09-27 | BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA -INFUSOMAT® / BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA | El fabricante ha identificado un caso esporádico de alarmas de presión alta y de tramo superior potencialmente falsas causadas por el sensor de oclusión de tramo superior de la bomba de infusión Infusomat®. Nuestras investigaciones han demostrado que un lote aislado de sensores de oclusión fabricados e instalados en los números de serie de bombas de infusión mencionados en este informe puede desviarse de su especificación técnica. Las interacciones electrostáticas se generan de forma natural durante el movimiento peristáltico de la bomba de infusión, este efecto puede influir en el sensor y provocar una degradación de su rendimiento con el paso del tiempo y podría dejar de funcionar tras largos periodos de funcionamiento.
DI2308-00662 | 2023-09-27 | BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INFUSOMAT® - PLUS | El Fabricante a identificado un caso esporádico de alarmas de “presión demasiado alta” y “comprobar presión tramo superior” potencialmente falsas causadas por el sensor de oclusión de tramo superior de la bomba de infusión Infusomat Spaceplus®. Nuestras investigaciones han demostrado que un lote aislado de sensores de oclusión de tramo superior fabricados e instalados en los números de serie de bombas de infusión mencionados en este informe, puede desviarse de su especificación técnica.
DI2308-00663 | 2023-09-27 | SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL PHILIPS, ACCESORIOS Y REPUESTOS | El fabricante ha identificado un posible problema de ciberseguridad con Essenta DR Compact Systems, que podría dar lugar a la divulgación o modificación no autorizada de los datos del paciente. Este problema puede ocurrir si no hay un firewall, se utiliza el protocolo de transferencia de archivos (FTP) y ocurre la siguiente secuencia de eventos: Personal no autorizado obtiene acceso físico a sus instalaciones / Su instalación no tiene un firewall y/o segregación de red para aislar los dispositivos médicos, y la persona no autorizada conecta su dispositivo a la red del sistema Essenta DR Compact en el momento específico en que se transfieren los datos (los datos no se transfieren continuamente).
DI2308-00690 | 2023-09-27 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS | El notificante ha evidenciado una serie de problemas que pueden ocurrir con el equipo si no se siguen las instrucciones de uso.
DI2308-00689 | 2023-09-27 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA DE IMAGENES MEDICAS)GE HEALTHCARE®-CENTRICITY®-GE-HEALTHCARE | Los PACS son proveídos como sistemas personalizados de referencias y sus componentes modulares escalables de software y hardware. Los software (o programas de computador) son proveídos en disco y/o archivos electrónicos, y el hardware (o computadores y equipos), incluidos servidores, estaciones de trabajo, monitores, sistemas de almacenamiento y transmisión de datos. Tanto el hardware como el software son escalables, es decir, tienen configuraciones básicas indispensables y módulos adicionales que pueden agregarse desde el inicio o después de la instalación inicial.
DI2308-00665 | 2023-09-27 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | El fabricante ha identificado un posible problema de seguridad con el interruptor de pie con cable que se usa con los sistemas Philips Allura Xper y Azurion, donde no es posible la radiación de rayos X o solo es posible de forma intermitente.