## Hoja1
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DI2311-00912 | 2023-12-04 | MARCAPASOS IMPLANTABLES ST. JUDE MEDICAL | Abbott realiza advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de marcapasos Assurity y Endurity, debido a un problema de fabricación que podría permitir la entrada de humedad en el generador de impulsos e interrumpir la funcionalidad del marcapasos.
DA2310-00867 | 2023-12-11 | RADIESSE(+) LIDOCAINE, INJECTABLE IMPLANT / IMPLANTE INYECTABLE. | El importador MERZ COLOMBIA S.A.S reporta que se están comercializando los productos RADIESSE (+) LIDOCAINE, INJECTABLE IMPLANT / IMPLANTE INYECTABLE y RADIESSE®/ IMPLANTE INYECTABLE de forma fraudulenta en redes sociales, productos que provienen del contrabando y cuentan en su empaque externo con simbología diferente a la aprobada, información asociada al producto en otro idioma y sin las especificaciones aprobados en los registros sanitarios No. Invima 2018DM-0017846 y 2019DM-0004463-R1, lo cual no corresponde a la presentación comercializada por Merz Colombia SAS importador y distribuidor autorizado para dicho registro. Estos productos no pueden ser utilizados o comercializados dado que representan un riesgo a la salud y podrían generar la materialización de eventos e incidentes adversos sobre los usuarios y pacientes
DR2311-00927 | 2023-12-11 | NERVE MONITORING SYSTEM AND ACCESSORIES-SISTEMA DE MONITORIZACIÓN NERVIOSA Y ACCESORIOS | El fabricante Medtronic está retirando de manera voluntaria unos lotes específicos de tubos Bogotá, 11 diciembre 2023 endotraqueales para EMG NIM TriVantage™. Este retiro voluntario se debe a informes recibidos por parte de los clientes donde notifican haber experimentado ruido en el sistema NIM, problemas de desconexión o alta impedancia y pérdida o monitoreo intermitente de los nervios.
DI2311-00969 | 2023-12-11 | MASCARILLAS NASALES Y FACIALES - RESMED, MIRAGE ACTIVA, MIRAGE, MIRAGE LIBERTY, MIRAGE MICRO, MIRAGE QUATTRO, QUATTRO, SWIFT. | El fabricante ResMed está actualizando sus contraindicaciones y advertencias actuales para informar mejor a los pacientes y profesionales de la salud sobre el uso seguro de las mascarillas con imanes de ResMed. Esto en respuesta a la nueva información obtenida a través de la vigilancia posterior a la comercialización y las prácticas de la industria relacionadas con posibles interferencias magnéticas cuando se encuentran cerca de ciertos dispositivos médicos
DI2311-00970 | 2023-12-11 | VENTILADOR RESPIRONICS / VENTILADOR | El fabricante Philips identificó durante una revisión interna de los manuales de instrucciones de uso (IFU) de los respiradores Trilogy Evo y Trilogy Evo O2, que la declaración de contraindicaciones estaba incompleta. Por lo cual, el objetivo del presente aviso consiste en brindarle información sobre todas las contraindicaciones de estos dispositivos. Cabe aclarar, que se puede continuar con el uso del equipo biomédico de manera segura según las medidas atenuantes que se describen en el presente documento.
DR2311-00979 | 2023-11-13 | GUIAS INTRODUCTORAS DE CATETERES | Retirada del mercado de determinados lotes de la guía de catéter hidrofílico HYBRID y de los kits de microcatéter SONIC que las incluyen, debido a que el diámetro exterior de las guías HYBRID podría no corresponder con el indicado en el etiquetado.
DR2311-00982 | 2023-11-13 | BD BACTE MGIT SYSTEM / SISTEMA PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE MICOBACTERIAS EN MUESTRAS CLÍNICAS. | Cese de distribución y de utilización de los lotes 2067938 y 2209320 del vial de calibración BD BACTEC MicroMGIT debido a la presencia de fallos de funcionamiento por baja fluorescencia y/o a un llenado deficiente del medio que podría dar lugar a una detección falsa positiva de Mycobacterium tuberculosis
DI2311-00948 | 2023-11-13 | EPOC BLOOD ANALYSIS SYSTEM - ANALIZADOR GASES ARTERIALES /POTENCIOMETRÍA , AMPEROMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA | Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias del software Epoc NXS Host, debido a la posibilidad que en ciertas condiciones de uso del sistema de análisis de sangre Epoc los resultados que se impriman, guarden y/o transfieran analitos no seleccionados que provengan de un paciente anterior o de una prueba de control de calidad.
DI2311-00981 | 2023-11-13 | ANALIZADORES RAPIDPOINT DE SIEMENS-ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados cartuchos de medición de los sistemas RAPIDPoint 500 y 500e con lactato, debido a la posibilidad de obtener valores de sodio bajos y de que se generen en los resultados de múltiples analitos un indicador de error de interrogación del resultado.
DI2311-00973 | 2023-11-13 | BOMBA DE INFUSIÓN SYNCHROMED II Y ACCESORIOS / SYNCHROMED II INFUSION PUMP AND ACCESORIES - BOMBA DE INFUSIÓN | Medtronic ha identificado interferencia electromagnética en la bomba SynchroMed II durante una resonancia magnética, hecho que puede hacer que la bomba entre en un estado de telemetría activa continua (conocido como modo de telemetría), causando que la bomba no reanude la administración del medicamento una vez que se retira de la resonancia magnética.
DI2310-00840 | 2023-12-20 | ALARIS®GP INFUSION SETS - SISTEMAS DE INFUSION GP,EXTENSION SETS, INCLUDING SMARTSITE, MAXZERO, MAXPLUS MAXPLUS AND MAXZERO NEEDLELESS CONNECTORS - SISTEMAS DE ALARGADERAS: SMARTSITE, MAXPLUS Y MAXZERO CONECTORES SIN AGUJA MAXPLUS Y MAXZERO,SETS PARA TERAPIA DE INFUSIÓN | BD ha identificado internamente que los equipos de infusión indicados en el Apéndice 1 contienen di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) y no se han etiquetado debidamente. Los equipos de infusión contienen DEHP por diseño y el contenido es el mismo desde que se lanzó el producto. Cabe aclarar que la mayor parte de los productos BD impactados contiene un máximo de 0.35% de DEHP en la capa exterior, como parte de la formulación del colorante y fuera del paso/flujo del medicamento, esta cantidad es 100 veces menor en comparación a otros dispositivos médicos en el mercado que utilizan DEHP.
DR2311-00932 | 2023-12-20 | BARD® MISSION® - AGUJAS PARA BIOPSIA - BARD® | BD recibió quejas sobre el producto en relación con la incompatibilidad entre el coaxial y la aguja en los dispositivos Mission Kit. Conforme a lo reportado, el diámetro interno del coaxial de la aguja puede ser menor o mayor que el diámetro externo de la aguja de biopsia y la longitud del coaxial de la aguja puede exceder la longitud indicada en la etiqueta.
DI2311-00977 | 2023-12-20 | VIDEOENDOSCOPIOS GASTROINTESTINALES - EVIS EXERA III, OPTERA OLYMPUS. PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Olympus ha detectado fallos de esterilización con EOG donde el dispositivo GIF-1TH190 no alcanza la esterilización completa como se indica en el Manual de reprocesamiento del dispositivo GIF-1TH190. Como resultado de la investigación posterior, se ha determinado que es necesario implementar cambios en los pasos de secado del canal del endoscopio tras la limpieza y antes de la esterilización con EOG para garantizar la esterilización efectiva del endoscopio.
DR2312-01000 | 2023-12-20 | SISTEMA DE BALONES DILATADORES BILIARES | Cook está iniciando una retirada voluntaria del mercado de ciertos dispositivos QBD afectados porque no cumplen con los requisitos. Están fabricados correctamente, pero no cumplen con sus Bogotá, 20 diciembre 2023 requisitos de diseño. Lo cual puede ocasionar incidentes. Nota: En el marco de la comunicación del riesgo, se aclara que a la fecha las series involucradas en el informe de seguridad no han sido importadas, ni comercializadas en Colombia por parte de RP MEDICAS S.A. y TM MEDICAS S.A.S.
DI2312-01009 | 2023-12-25 | DUODENOVIDEOSCOPIO OLYMPUS TJF-Q170V, ACCESORIOS Y REPUESTOS | AIZU OLYMPUS CO., LTD. - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. / LM INSTRUMENTS S.A. - UCIPHARMA S.A
DI2312-01012 | 2023-12-25 | VIDEOSCOPIOS DEFECTABLES ENDOEYE FLEX - VIDEOENDOSCOPIOS ANGULABLES ENDOEYE FLEX - VISERA ELITE, OLYMPUS | Olympus observó desviaciones con respecto a algunos pasos de procesamiento detallados en las instrucciones de la guía de procesamiento. Estos pasos son necesarios para el correcto procesamiento de estos videolaparoscopios. Por lo tanto, Olympus recuerda a los usuarios que deben seguir las instrucciones contenidas en estas guías de procesamiento
DR2312-01006 | 2023-12-25 | CATETERES DE DIAGNÓSTICO - ANGIOGRAPHIC AND DIAGNOSTIC CATHETERS / CATETERES DE DIAGNOSTICO | Cordis US Corp está retirando del mercado el catéter angiográfico INFINITI debido a que algunos de los productos se envían a los usuarios finales sin someterse a procedimientos de esterilización. El catéter angiográfico INFINITI está diseñado para ser enviado estéril directamente Bogotá, 25 diciembre 2023 desde el fabricante a un distribuidor externo, que, a su vez envía el producto a usuarios finales como hospitales.
DR2312-01010 | 2023-12-26 | DISPOSITIVO DE ESTABILIZACION PARA CIRUGIA CORONARIA - MAQUET, GUIDANT | Maquet/Getinge inicia una retirada voluntaria del mercado de productos sanitarios para determinados lotes del Acrobat-i debido a un riesgo de fallo de apriete/bloqueo del brazo posicionador en condiciones normales de uso.
DI2311-00972 | 2023-12-26 | SISTEMA DE REVISION DE RODILLA LINK Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO | El fabricante identifico durante la producción, que el espaciador femoral distal (REF 15-2519/30 y REF 15-2519/31) no está aprobado según MDR y no fue posible imprimir la etiqueta. Se Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Información para establecimientos Información para Entidades Territoriales de Salud descubrió que el artículo no lleva la marca CE en Europa desde 2014 y se proporcionaron e implantaron varios artículos que fueron implantados
DR2312-01025 | 2023-12-26 | SISTEMA DE IMPLANTE DE RODILLA E INSTRUMENTAL STRYKERSISTEMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE RODILLA CON SU INSTRUMENTAL ASOCIADO | Stryker ha iniciado un retiro voluntario y específico de lote para los dispositivos enumerados en el Anexo de número de pieza/lote: PFA 3306872. Lo anterior, porque la guía de la industria para la duración del almacenamiento de la materia prima de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) utilizada en la fabricación de material de articulación/cojinete de implantes blandos de articulaciones protésicas es inferior a 5 años
DI2312-01001 | 2023-12-26 | SISTEMA DE PROGRAMACION ZOOM LATITUDE BOSTON SCIENTIFIC | Boston Scientific Colombia Limitada indica que la aplicación de software Modelo 2892 determina la información de la fecha utilizando el reloj del programador ZOOM Modelo 3120, según el diseño de la aplicación de software, el parámetro del reloj admite fechas desde el 1 de enero de 1990 hasta el 10 de enero de 2024. Después de esta fecha, el parámetro del reloj se reiniciará y mostrará incorrectamente ciertas fechas de diagnóstico en la pantalla del programador guardadas en el disco y en informes impresos.
DI2312-00999 | 2023-12-26 | GAMACAMARAS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA NUCLEAR PHILIPS | Philips ha identificado un posible problema de seguridad que afecta a los sistemas BrightView, el cual puede suponer un peligro de aprisionamiento de las extremidades de los pacientes durante un escaneo. Al utilizar el movimiento preprogramado (PPM) durante un escaneo de aseguramiento de la calidad extrínseco, se genera una brecha entre el soporte para el paciente y el detector. Esta brecha supone un posible peligro de aprisionamiento de las extremidades para los pacientes mientras los detectores del sistema y el soporte para el paciente se encuentran en
DI2311-00978 | 2023-12-26 | LIAISON® Q.S.E.T. DEVICE PLUS / DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN Y PRUEBA CUANTITATIVA DE HECES | El fabricante Diasorin ha informado que se identificó que es posible que la referencia 319060 Device Plus contenga varillas dobladas, rotas o que le falte el sello azul. Esta novedad puede causar un resultado incorrecto para el paciente; sin embargo, esto es poco probable debido a la naturaleza de los defectos y la baja tasa de defectos del 0,01%.
DI2312-01003 | 2023-12-29 | GENERADOR DE PULSO IMPLANTABLE MONOCAMERAL Y BICAMERAL | En junio de 2021, Boston Scientific notificó que había detectado la liberación latente de pequeñas cantidades de hidrógeno dentro del marcapasos, lo cual puede causar que un condensador de Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud bajo voltaje pueda comprometerse eléctricamente con el tiempo dando como resultado un agotamiento acelerado de la batería y la progresión asociada de los indicadores de agotamiento. El monitoreo continuo, alineado con las instrucciones de uso etiquetadas han continuado validando el alto grado de detectabilidad y el bajo riesgo de daño potencialmente mortal debido a este comportamiento, pues dicha situación normalmente ocasionaría el reemplazo temprano del dispositivo y la posible presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes.
DR2312-01030 | 2023-12-29 | SHERLOCK | El fabricante informa se distribuyó en Japón de manera errónea los equipos con versión de software Windows Surface Pro 5, siendo que la versión aprobada es el Surface Pro 7. Nota: El importador informa que este recall no afecta a Colombia, ya que actualmente no se han comercializado en Colombia ninguna de las referencias impactadas y por lo tanto, no se requiere implementar ninguna acción.
DR2312-01029 | 2023-12-29 | STEALTHSTATION S7 SYSTEM Y ACCESORIOS / SISTEMA INSTRUMENTAL PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GUIADA POR IMAGEN | El fabricante informa que el grupo de servicio técnico identificó un aumento en las quejas inmediatas contra el Pin Percutáneo de un solo uso y las elevó para su revisión por parte del Bogotá, 29 diciembre 2023 equipo de calidad posterior a la comercialización. La revisión de los datos confirmó el aumento de quejas mensuales de los dispositivos de Pin Percutáneo a partir de finales de junio. El aumento de quejas se atribuyó a la alegación de que el Pin Transversal/cruzado al Pin Percutáneo no encajaba en la tapa del grifo y a la dificultad para retirar la tapa del grifo una vez montada. Nota: El importador MEDTRONIC informa que actualmente no se han comercializado en Colombia ninguna de las referencias impactadas.
DI2312-01031 | 2023-12-29 | PROCESADOR DE TEJIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS | El fabricante informa que se ha notificado una cuestión con respecto a muestras de tejido mal procesadas y/o dañadas procedentes de biopsias en el HistoCore PEGASUS/HistoCore PEGASUS Plus, esto como resultado de la asignación incorrecta del valor de arrastre fijado para los protocolos creados o corregidos. Si el ajuste del arrastre es más bajo que el arrastre real, esto puede provocar daños en el tejido.
DI2311-00971 | 2023-12-11 | VALLEYLAB FT10 FT SERIES ENERGY PLATFORM - PLATAFORMA DE ENERGÍA SERIE FT VALLEYLAB FT10 | Medtronic ha recibido informes de eventos en los que se observó que al insertar un dispositivo LigaSure™ nuevo (sin usar), la plataforma de energía Valleylab™ FT10 que ejecuta las versiones de software 4.0.1, 4.0.2 y 4.0.3 puede indicar erróneamente que el dispositivo LigaSure™ se utilizó anteriormente. Cuando esto ocurre la plataforma de energía mostrará el error "Límite de uso E420" o el error "Instrumento desconocido E416" y no permitirá el uso del dispositivo LigaSure™. Por lo tanto, se realizará una actualización a la versión 4.0.4 del software de la plataforma de energía Valleylab™ FT10.
DA2312-01011 | 2023-12-26 | MÁQUINA DE ANESTESIA / FAMILIA DE MÁQUINAS DE ANESTESIA ATLAN DRÄGER | Dräger ha tenido conocimiento de casos en los que la batería interna de reserva ha fallado espontáneamente mientras la estación de trabajo de anestesia Atlan estaba en uso sin estar conectada a la red eléctrica. Esto provocó que la unidad se apagara inesperadamente mientras funcionaba con la batería. El indicador de estado de la batería mostraba el 100% cuando se encendía la estación de trabajo de anestesia Atlan, pero la unidad se apagaba rápidamente y no activaba la alarma de batería baja. Se generó una alarma acústica secundaria, independiente de la alimentación de la red y de la batería, según lo especificado.