## Hoja1
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DR2402-00115 | 2024-03-06 | ARTERIAL CATHETERIZACION SYSTEMS - SISTEMA DE CATÉTERES DE ACCESO ARTERIAL / SISTEMA PARA CATETERIZACIÓN ARTERIAL | Teleflex está iniciando un retiro voluntario de los productos citados en esta alerta debido a informes recibidos que indican la existencia de un componente potencialmente defectuoso.
DR2402-00092 | 2024-03-08 | BIPOLAR PK HANDPIECES - PIEZAS DE MANO BIPOLARES PK | Se informa sobre la retirada de las pinzas de corte PK PK-CF0533 ESG debido a un aumento en las roturas de mandíbulas. La rotura de la mandíbula del instrumento durante su uso puede requerir el reemplazo inesperado del dispositivo durante el procedimiento, lo que podría ocasionar retrasos o prolongación del procedimiento quirúrgico. En el caso de que el médico no logre localizar el componente roto de la mandíbula, este problema podría resultar en otros daños al paciente, como la presencia de un cuerpo extraño en el paciente que requeriría extracción, daños a los tejidos, hemorragia y la necesidad de realizar ecografías adicionales o cambiar al procedimiento abierto.
DR2402-00091 | 2024-03-08 | BARRICADE COIL SYSTEM Y OPTIMA COIL SYSTEM DE BALT - ESPIRAL PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR | El fabricante fue informado sobre un cambio de color detectado en el componente empujador de administración del sistema de espiral Optima durante la inspección interna de productos ya lanzados, este cambio se observó en el exterior de la cubierta de PET a lo largo del componente hipotubo. El riesgo para la salud asociado con este cambio de color, puede provocar reacciones negativas en el paciente, incluyendo, entre otras, reacciones alérgicas, presencia de émbolos extraños, respuestas pirógenas, respuestas adversas a los materiales del dispositivo, meningitis aséptica química, y dificultad o fuerza excesiva al avanzar o retroceder el empujador de administración.
DR2402-00089 | 2024-03-08 | BOMBA CENTRÍFUGA ROTAFLOW PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | Durante pruebas internas retrospectivas, el fabricante identificó la presencia de canales estrechos en el sellado de las bolsas estériles utilizadas para empaquetar el dispositivo RF-32. Estas bolsas estériles son suministradas por un proveedor que realiza pruebas para verificar su esterilidad. Un sellado incompleto podría dar lugar a filtraciones en la barrera estéril. Con el objetivo de evaluar el alcance de los productos afectados, se volvió a examinar todos los lotes del embalaje proporcionado por el proveedor para los productos no caducados. Estas pruebas confirmaron que tres lotes del proveedor de bolsas estériles estaban afectados. Por lo tanto, esta alerta de seguridad se restringe a los productos que contienen bolsas estériles de los tres lotes afectados suministrados por el proveedor.
DR2402-00116 | 2024-03-08 | PRELOADED INTRAOCULAR LENS - LENTE INTRAOCULAR PRECARGADO/ LENTE INTRAOCULAR PRECARGADO EN SISTEMA DE INYECTOR | HOYA ha completado recientemente una investigación inicial sobre una reclamación relativa a productos etiquetados incorrectamente. Según la investigación inicial, es probable que este problema se produjo debido a un error humano durante el proceso de montaje y etiquetado. Una potencia incorrecta en la etiqueta del producto puede dar lugar a la implantación de lentes con una potencia incorrecta, lo que repercute en la agudeza visual del paciente y puede llevar a la necesidad de explantación y sustitución de la LIO afectada. El problema sólo afecta a tres (3) números de serie específicos de lentes intraoculares HOYA Vivinex Torico (Modelos: XY1AT8 y XY1AT9): 2LN60151, 2LN60152 y 2MN60162.
DI2402-00107 | 2024-03-11 | SISTEMA DE INMUNODIAGNÓSTICO VITROS 3600 Y REPUESTOS | Problema nº 1: Las estadísticas de referencia de control de calidad no se actualizan según lo previsto. Este problema afecta a los sistemas VITROS que operan con la versión 3.8.1 del software VITROS System. Problema nº 2: Las reglas configurables Westgard no informan como se espera. Este problema afecta a los sistemas VITROS que ejecutan las versiones 3.8.0 y 3.8.1 del software del sistema VITROS.
DR2402-00083 | 2024-03-11 | CARDIOPLEJIA ADAPTERS/ ADAPTADORES DE CARDIOPLEJIA | En septiembre de 2023, Medtronic recibió una queja que informaba que durante el uso de la cánula del VESSEL, el usuario notó que el tipo de cánula especificado en la bolsa no coincidía con la cánula real contenida en ella. A pesar de que el cliente había realizado un pedido para la bolsa que indicaba CFN 30000 (punta biselada), la cánula en su interior resultó ser CFN 30001 (punta roma). Los dispositivos fueron devueltos a Medtronic en diciembre de 2023 y la queja fue confirmada como una no conformidad. Nota: El importador MEDTRONIC informa que no importó este producto al país
DI2402-00090 | 2024-03-13 | STAY·SAFE® DESINFECTION CAP CATHETER ADAPTOR LUER-LOCK WITH CLOSURE CAP STAY·SAFE® CATHETER EXTENSIÓN LUER LOCK 32 CM - ACCESORIOS DIÁLISIS PERITONEAL STAY-SAFE | El fabricante ha identificado a través de pruebas, que los ácidos policlorobifenilos (PCBA) no similares a las dioxinas podrían filtrarse de las extensiones de catéter stay•safe fabricadas con tubos de silicona reticulada con peróxido.
DI2401-00049 | 2024-03-18 | ALINITY S SYSTEM | N/AEl fabricante ha identificado dos posibles incidencias que pueden producirse durante el funcionamiento de la versión de software 2.8.2 y anteriores de Alinity s System:Incidencia 1: Esta afecta exclusivamente a los instrumentos Alinity s System que están integradoscon un sistema de automatización de laboratorio (LAS). En casos donde las ubicaciones de aspiración del brazo de pipeteo de muestras se asignan incorrectamente en el LAS, existe la posibilidad de que los resultados se atribuyan de anera errónea a identificaciones de muestra (IDM) incorrectas. Esta incidencia se ha registrado en una ocasión debido a una calibración incompleta del LAS. Incidencia 2: Existe la posibilidad de que el brazo de pipeteo se desplace fuera de su posición correcta si una sonda no está recta o si no se ha devuelto adecuadamente a su posición de inicio debido a un contacto inesperado entre el brazo de pipeteo o la sonda con otro componente durante el funcionamiento del sistema. Una desviación de 1.5 a 2.0 mm en la posición de la sonda puede resultar en un pipeteo impreciso, sin generar un código de mensaje relacionado con la robótica y los sensores (5000-5999). Si la posición se desvía más de 2.0 mm, se generará un código de mensaje y los ensayos se enviarán a las excepciones.
DR2402-00126 | 2024-03-21 | ENDOSCOPIC VESSEL HARVESTING SYSTEM/ SISTEMA ENDOSCÓPICO PARA OBTENCIÓN DE TEJIDO VASCULAR VASOVIEW | Maquet Cardiovascular, LLC /Getinge está iniciando una retirada voluntaria para determinados lotes del sistema de extracción endoscópica de vasos Vasoview Hemopro (EVH) debido al riesgo de partículas de poliimida en estos dispositivos. Este problema podría dar lugar a la introducción de material particulado de poliimida en el conducto arterial de los pacientes sometidos a cirugía de revascularización periférica y puede convertirse en una fuente de émbolos en la circulación microvascular, causando infarto de miocardio o periférico. Además, el paciente puede estar expuesto al daño potencial de una respuesta inflamatoria sistémica y/o localizada secundaria a las partículas de poliimida atrapadas.
DI2402-00076 | 2024-03-21 | CENTRICITY ANESTHESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS - CENTRAL DE ANESTESIA | Los productos Centricity Critical Care (CCC), Centricity Anesthesia (CA), Centricity La anestesia de alta agudeza (CHA-A) y los cuidados críticos de alta agudeza Centricity (CHA-CC) no admiten actualmente la eliminación de alergias de pacientes a través de mensajes de interfaz. Una vez que se importa la información sobre alergias de un paciente, los datos permanecerán en el sistema CCC, CA o CHA incluso si son eliminados del sistema externo. Esta situación puede dar lugar a la incompatibilidad de la información sobre alergias de los pacientes entre los dos sistemas, lo que potencialmente podría resultar en un tratamiento subóptimo para los pacientes.
DR2402-00093 | 2024-03-21 | SISTEMA INTRODUCTOR DE VAINA SHEATH INTRODUCER/VESSEL DILATADOR - PRELUDE | El introductor de vaina es más largo de lo usual, generando que en el momento de su uso el dilatador no sobresalga de este, lo cual impide una adecuada punción inicial en el vaso sanguíneo ya que no permitirá dilatar el vaso para luego poder avanzar el introductor.
DR2402-00099 | 2024-03-21 | ENDO GIA REINFORCED RELOAD WITH TRI- STAPLE | Mientras el Centro de Servicios de Pruebas de Investigación y Desarrollo (RDTS) de North Haven realizaba pruebas, identificó que, bajo ciertas condiciones de disparo, las Recargas se articulaban de manera incontrolada, lo que podría causar interrupciones en la línea de grapas. Este problema está relacionado con componentes de las recargas que no están completamente seguros, provocando una articulación incontrolada.
DI2402-00111 | 2024-03-23 | HEARTMATE 3 SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDO ( LVAS) - HEARTMATE II - SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA (LVAS) / SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA | El fabricante informa sobre la presencia de obstrucción extrínseca del injerto de salida (EOGO) en el sistema HeartMate. Esta obstrucción se caracteriza por la deformación del injerto de salida y la acumulación significativa de bioresiduos entre el injerto de salida HeartMate y el punto de alivio de flexión del injerto o de algún componente no Perteneciente a HeartMate (como un conducto o envoltura de Gore-Tex/PTFE añadido por el cirujano durante el implante). Este fenómeno se desarrolla a lo largo de varios años de soporte, generalmente superando los 2 años, llegar a obstruir el flujo sanguíneo a través de la bomba.
DR2403-00161 | 2024-03-27 | CONJUNTO DE INTRODUCTOR | Boston Scientific está llevando a cabo una retirada de lotes específicos del conjunto de introductor expandible iSLEEVE 14F referencia: H74939349140, debido a quejas asociadas con una fuga de la válvula hemostática. La investigación interna ha concluido que era más probable que las juntas de las válvulas hemostáticas tuvieran fugas como resultado de una no conformidad de fabricación.
DR2403-00172 | 2024-03-27 | NOVOSYN / SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE | Retirada del mercado de determinados lotes y referencias de la sutura NOVOSYN, debido a la posibilidad de que el envase esté dañado, lo que podría comprometer la esterilidad del hilo de sutura y acelerar su degradación.
DR2402-00095 | 2024-03-08 | TEMPERATURE MANAGEMENT SYSTEM - SISTEMA DE GESTIÓN DE TEMPERATURA | El fabricante ha recibido quejas relacionadas con posibles bajos caudales de agua de las almohadillas neonatales ArcticGel, que pueden afectar el rendimiento de calefacción o refrigeración.
DR2402-00127 | 2024-03-08 | SISTEMA CRIOQUIRÚRGICO CARDIACO/ SISTEMA CRIOQUIRÚRGICO | AtriCure ha identificado algunos lotes del conjunto de manguera de depósito sin cartucho de filtro suministrados incorrectamente por un proveedor. Estos lotes de conjunto de manguera de depósito sin cartucho filtrante se suministraron con un revestimiento exterior sin las perforaciones necesarias y el tubo interior de la manguera no es del material correcto.
DI2403-00134 | 2024-03-13 | SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3, SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3 ELITE - SISTEMA DE ULTRASONIDO | Este problema es específico y exclusivo al uso de la función de SR DICOM para mediciones cardíacas. Cuando un usuario configura la función para visualizar el valor MÍNIMO (Mín.) o MÁXIMO (Máx.) durante mediciones repetidas de la región cardíaca durante un examen y exporta los resultados al visor de SR DICOM cardíacos, el visor NO presenta el valor MÍNIMO (Mín.) o MÁXIMO (Máx.), sino el ÚLTIMO valor de medición. En consecuencia, la medición que se muestra en el visor de SR DICOM cardíacos podría no orresponder al valor Mínimo (Mín.) o MÁXIMO (Máx.) registrado durante el examen.
DI2402-00090 | 2024-03-13 | SISTEMA DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR RAYOS X (CT) DE PHILIPS/ EQUIPOS PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA TC | El fabricante ha identificado un problema de software por el cual es posible que todas las imágenes capturadas se etiqueten incorrectamente como "Last Shot" (Último disparo).
DI2402-00104 | 2024-03-13 | TOMÓGRAFO | Se ha identificado que los valores de dosis mostrados se fundamentan en parámetros de cálculo incorrectos. Como consecuencia, los valores de dosis presentados en un plan de exploración son inferiores a los que deberían ser mostrados. Estas condiciones específicas de exploración resultan en una indicación incorrecta de los valores y coeficientes de conversión.
DA2402-00118 | 2024-03-22 | PNEUPAC VENTILATORS PARAPAC PLUS-VENTILADORES | Cuando un ventilador paraPAC plusTM se ajusta al modo de funcionamiento "Ventilar", los ventiladores paraPAC plusTM pueden suministrar intermitentemente un flujo continuo de gas positivo en lugar del ciclo preestablecido que imita la respiración humana. Esta falta de ciclos en el flujo de gas positivo, cuando deberían ser cíclicos, representa un mal funcionamiento que impide el correcto rendimiento del ventilador según su diseño original.
DI2402-00114 | 2024-03-22 | EQUIPOS DE MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO INTELLIVUE Y SURESIGNS PHILIPS | La pantalla ancha táctil LCD DIVA de 24 pulgadas es una opción de visualización de Philips diseñada para trabajar con la estación de monitoreo central PIC iX. Utilizar esta pantalla facilita la interacción del usuario con los distintos sectores de vigilancia.
DI2403-00140 | 2023-03-26 | VENTILADOR RESPIRONICS / VENTILADOR | Philips Respironics ha detectado un potencial problema de seguridad en los dispositivos Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 y Trilogy EV300, en el cual el ventilador podría activar una alarma de «Batería Agotada» («Battery Depleted») o de «Pérdida de Energía» («Loss of Power»), aunque aún haya suficiente energía disponible. Esto podría resultar en una terrupción repentina en la ventilación mientras el dispositivo está emitiendo la alarma.