## Hoja1
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2408-00491 | 2024-09-04 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACION Y TRANSFERENCIA DE IMAGENES MEDICAS) GE-HEALTHCARE®-CENTRICITY®-GEHEALTHCARE® | GE HealthCare ha tenido conocimiento de un problema en las versiones v6.0 SP9.x y SP10.x de Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client (ZFP) en el que el último informe añadido no se muestra por defecto al usuario
DR2408-00486 | 2024-09-04 | McGRATH MAC Video Laryngoscope | Medtronic comparte información de seguridad relacionada con el videolaringoscopio MAC McGRATH (300-000-000 primera generación). Se informó de un caso en mayo de 2024 en el que la batería McGRATH de 3,6 V explotó provocando daños al cuidador. Se identificó un evento similar en diciembre de 2022 en Brasil, en el cual se reportó la explosión de una batería McGRATH de 3,6 V y el mango del video laringoscopio McGRATH MAC (300-000-000) sin causar daño al paciente ni al usuario. La investigación se encuentra en curso, hasta la fecha Medtronic ha determinado que el sistema de gestión de la batería dentro de estos dispositivos no es suficiente para mitigar el agotamiento del voltaje de la batería por debajo del umbral de diseño. Las baterías que se agotan por debajo del umbral de diseño pueden aumentar el riesgo de volverse inestables, lo que puede provocar un evento térmico seguido de un riesgo de explosión.
DR2408-00492 | 2024-09-04 | STENTS GASTROINTESTINALES | Boston Scientific está iniciando el retiro de ciertos lotes del Sistema de Stent Esofágico WallFlex y del Sistema de Stent Esofágico "Over-The-Wire" Agile debido al posible desprendimiento de la Bogotá, 4 septiembre 2024 punta del catéter de administración. Una investigación realizada, encontró que esta observación se debía a la variación del proceso para lotes específicos. Boston Scientific ha abordado y corregido este hallazgo en el proceso de fabricación.
DR2408-00539 | 2024-09-12 | STENTS AUTO-EXPANDIBLES INTRACRANEALES LEO+/LEO+BABY Y SILK+ DE BALT - PRÓTESIS ENDOVASCULAR PARA EL SISTEMA CIRCULATORIO CENTRAL | Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del producto Silk Vista Baby debido a Bogotá, 12 septiembre 2024 un posible error en la longitud de la prótesis intravascular indicada en la etiqueta.
DA2408-00540 | 2024-09-12 | BLUSELECT® TRACHEOSTOMY TUBE - TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA -BLUSELECT ® | Cese de utilización de determinados lotes de las cánulas de traqueostomía BLUSelect y de los Bogotá, 12 septiembre 2024 kits para traqueostomía BLUgriggs y BLUperc, debido a la posible desconexión del balón piloto de la línea de inflado. Nota: Icumed confirma que el producto afectado no fue importado ni comercializado en territorio colombiano; por lo tanto, la alerta no impacta Colombia.
DR2408-00534 | 2024-09-12 | LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A | Fue detectada una anomalía en el eje de la lente, la investigación realizada demostró que algunas Bogotá, 12 septiembre 2024 lentes presentan una discrepancia en la graduación indicada en la etiqueta. Nota: COOPERVISION COLOMBIA S.A.S. informa que ninguno de los lotes afectado fue distribuido en Colombia.
DA2408-00510 | 2024-09-13 | PACS (Sistema de archivo administración y transferencia de imágenes médicas GE) | GE HealthCare ha tenido conocimiento de un problema por el que no es posible almacenar imágenes cuando Centricity PACS alcanza el número máximo de identificadores únicos de imagen (CKeys). Si esto ocurre, puede dar lugar a la adquisición de un estudio parcial. En el improbable caso de que el estudio parcial pase desapercibido, puede conducir a un diagnóstico erróneo.
DA2408-00535 | 2024-09-13 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO POWERHEART | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos DEA semiautomáticos G5 de Zoll debido a que la película protectora del panel frontal podría impedir que el botón de descarga se accione cuando el usuario lo presiona.
DA2408-00505 | 2024-09-13 | Neuroestimulador Implantable Vanta AdaptiveStim | Medtronic ha determinado que Vanta puede ser susceptible a no comunicarse con el programador clínico ni con el programador del paciente a través de la comunicación Tel-N. Sin embargo, la comunicación Tel-M no se ve afectada. Aunque el dispositivo puede continuar administrando la terapia al paciente dentro de los parámetros programados, la incapacidad de comunicarse a Bogotá, 13 septiembre 2024 través de la comunicación Tel-N puede hacer que el paciente experimente una terapia inadecuada.
DR2408-00532 | 2024-09-13 | MONOPLUS - SUTURA QUIRÚRGICA SINTETICA MONOFILAR ABSORBIBLE | Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las suturas quirúrgicas MONOPLUS, MONOSYN, NOVOSYN y NOVOSYN CHD, debido a la posibilidad de que el envase esté dañado, comprometiendo su estanqueidad y la esterilidad de la sutura. Bogotá, 13 septiembre 2024 Nota 1: también impacta los registros 2020DM-0006485-R1 y 2021DM-0008037-R1 Nota 2: B. Braun Medical S.A. informa que no aplica la realización de actividades de recall de producto del mercado para los productos objeto del presente reporte ya que ninguno ha sido comercializado en el territorio colombiano.
DA2409-00554 | 2024-09-16 | PACS (SISTEMA DE ARCHIVO, ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE IMÁGENES MEDICAS) GE-HEALTHCARE®-CENTRICITY®-GEHEALTHCARE | GE HealthCare ha identificado un problema en la versión v6.0 SP11.x de Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client (ZFP), donde el informe más reciente no se muestra automáticamente al usuario. Este problema puede ocurrir cuando un estudio contiene varios informes estructurados de DICOM (como preliminar, final y/o apéndice) almacenados en diferentes series.
DR2409-00553 | 2024-09-16 | CORE 2.0-EQUIPO DE QUIRÓFANO CONSOLIDADO | Se ha determinado que los dispositivos de este lote pueden presentar niveles de endotoxinas superiores a 2.15 EU por dispositivo. En aplicaciones neurológicas, espinales u ortopédicas, la exposición a endotoxinas puede provocar hipertensión, fiebre e inflamación. La meningitis podría ocurrir únicamente si el dispositivo entra en contacto con el líquido cerebroespinal, lo que convierte a los procedimientos neuroquirúrgicos o espinales en los de mayor riesgo.
DR2409-00552 | 2024-09-16 | SET DE SONDA DE SUCCIÓN PEDIATRICA DE 5FR, 6FR, 7FR, 8FR, 10FR CON ADAPTADORES DE 2,0 MM /3,0 MM /3,5 MM/ 4,0 MM/ 4,5 MM/ 5,0 MM/ 5,5 MM. SET DE SONDA DE SUCCIÓN PARA ADULTO DE 10 FR, 12 FR, 14FR, 16FR. | El dispositivo médico fue importado con una etiqueta de fábrica que no incluía el nombre del fabricante ni del importador, lo cual no cumple con el diseño aprobado por el Invima.
DR2408-00533 | 2024-09-23 | BARD MAGNUM DISPONSABLE BIOPSY NEEDLES | BD ha identificado, a través de inspecciones internas, que el embalaje de la aguja de biopsia Magnum™ pudo haber sido dañado por hendiduras hechas involuntariamente durante la fabricación, potencialmente comprometiendo la barrera estéril que puede ser difícil de detectar por el usuario final. Bogotá, 23 Septiembre 2024 NOTA: BECTON DICKINSON DE COLOMBIA informa que el producto no fue importado a Colombia. El producto desde origen se encuentra bloqueado.
DR2409-00557 | 2024-09-30 | SISTEMA DE CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL | El catéter se dobla, causando una obstrucción y dificultando el paso de la solución de diálisis.
DI2407-00480 | 2024-09-09 | DESFIBRILADOR MONITOR HEARTSTART / DESFIBRILADOR MONITOR | Advertencias de seguridad relacionadas con el Monitor/desfibrilador HeartStart Intrepid debido a la posibilidad de aparición de formas de onda de ECG intermitentes cuando se utiliza un cable de ECG de 5 o 10 latiguillos y se coloca el cable de la cuarta extremidad en el paciente. NOTA: Philips Colombia, Intelnet Medica, Kaika S.A.S informan que ningún dispositivo médico impactado fue distribuido a Colombia.
DI2407-00481 | 2024-09-09 | CITÓMETRO DE FLUJO | Advertencias de seguridad relacionadas con el citómetro de flujo XF-1600 debido a la posible medición incorrecta de resultados al utilizar el cargador automático.
DI2408-00531 | 2024-09-13 | TERMÓMETRO INFRARROJO DE OÍDO - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TERMÓMETRO CORPORAL INFRARROJO - WELCH ALLYN | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados termómetros timpánicos Braun Thermoscan PRO 6000, debido a que podrían tener una versión obsoleta de las instrucciones de uso que no contienen una advertencia adicional sobre la limpieza correcta, ni mención al riesgo de sobrecalentamiento de la punta de la sonda por la entrada de líquidos.
DI2408-00538 | 2024-09-13 | SISTEMA DE RADIOFLUOROSCOPIA DIGITAL ESTACIONARIO | Advertencia de seguridad relacionada con la mesa de los sistemas de rayos X de radiografía digital DR 800, debido a la posibilidad de rotura de la cadena de la palanca frontal de bloqueo, ya que se ha reducido su fiabilidad con el tiempo.
DI2409-00549 | 2024-09-16 | EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA / RESONADORES MAGNÉTICOS | Philips ha detectado un problema en el sistema de asistencia al paciente de su resonancia magnética. Los tornillos del conjunto del portador de radiofrecuencia integrada (IRF) pueden aflojarse y sobresalir de la superficie, lo que podría causar interferencias con otras partes móviles y bloquear potencialmente el movimiento horizontal de la mesa. Referencia: Philips 2023-PD-MR033.
DI2409-00556 | 2024-09-16 | STEALTHSTATION FLEXENT™ SYSTEM / SISTEMA DE CIRUGÍA ASISTIDA POR ORDENADOR | Medtronic ha emitido un aviso de corrección voluntaria para solucionar dos anomalías de software: problemas con la orientación de la navegación y la falta de un mensaje emergente en los procedimientos de TC + Fluoroscopía.
DI2408-00520 | 2024-09-19 | ANALIZADOR PARA INMUNOANÁLISIS POR QUIMIOLUMINISCENCIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO ARCHITECT I1000SR | Abbott ha investigado una ocurrencia específica a instrumentos instalados en Japón y Corea del Sur en la que un código de error no fue generado debido a un valor en el algoritmo de Monitoreo de Presión (PM) incorrecto posterior a la instalación del instrumento. Esto puede ocasionar que no se marquen correctamente los resultados con error de aspiración. Los resultados no serían enviados a excepción y se podrían encontrar impactados.
DI2408-00513 | 2024-09-19 | ERYTRA EFLEXIS - ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA | Grifols nos ha informado que se identificó una novedad sobre un riesgo potencial identificado en el analizador Erytra-Eflexis con las versiones de software desde la 1.2.0 hasta la 3.0.1 donde se puede acceder a la funcionalidad "Duplicar la asignación del perfil Receptor-Donante" desde el botón asignación de Donante.
DI2408-00504 | 2024-09-19 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado que el movimiento motorizado longitudinal de la base FlexArm de sistemas específicos de Azurion 7M20, puede ser irregular (no fluido) y, con el tiempo, puede dejar de funcionar.
DI2408-00503 | 2024-09-19 | MINIMED 640G INSULIN PUMP, MINIMED 670G INSULIN PUMP y MINIMED 780G INSULIN PUMP | Medtronic está enviando un comunicado de seguridad a los usuarios de las bombas de insulina para resaltar la importancia de seguir las alertas y alarmas integradas en el dispositivo que advierten sobre el estado de la batería. Los sistemas de bomba de las series MiniMed series 600 y 700 están diseñados para monitorear la vida útil de la pila de la bomba y generarán una serie de alertas y alarmas visuales, sonoras y vibratorias de pila baja para recordarle al usuario cuándo es el momento de reemplazar la pila. En algunos casos, las bombas que se han caído, golpeado o han experimentado un impacto físico pueden tener daños en los componentes eléctricos internos, lo que puede reducir la vida útil de la pila de la bomba.
DI2408-00519 | 2024-09-23 | ALINITY I PROCESSING MODULE | Abbott Laboratories de Colombia S.A.S, ha investigado una ocurrencia específica a instrumentos instalados en Japón y Corea del Sur, en la que un código de error no fue generado debido a un valor en el algoritmo de Monitoreo de Presión (PM) incorrecto posterior a la instalación del instrumento.
DI2408-00509 | 2024-09-23 | BOMBA DE INFUSION CADD / BOMBA DE INFUSIÓN | Smiths Medical, identificó tres (3) informes en los que el daño al pack de baterías pudo haber causado un cortocircuito en un capacitor dentro del pack de baterías. Si bien, la carcasa de la batería está diseñada para ser retardante de llama, un cortocircuito en el condensador puede provocar que la carcasa del paquete de baterías se derrita.
DI2408-00508 | 2024-09-23 | SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS / SAMPLE PREPARATION SYSTEM / SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | A través de una la investigación realizada, la cual fue motivada por de una reclamación de un cliente, BD, identificó una situación de sesgo en el volumen de muestras, con el sistema de preparación de muestras BD FACSDuet, cuando se utiliza la versión de software 1.4.1., Cuando y también la función de dispensación múltiple, está habilitada en el sistema de preparación de muestras BD FACSDuet software, y el usuario está preparando un ensayo de dos tubos, el volumen de la muestra dispensado en el primero tubo, será ligeramente más alto que el volumen de la muestra dispensada en el segundo tubo
DI2408-00541 | 2024-09-23 | SISTEMA DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA | Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de estimulación cerebral profunda Vercise Genus R16, y R32, con IPG recargable, debido a posibles roturas del cable de alimentación del cabezal del dispositivo, si se implanta a nivel submuscular en la zona pectoral, o en otras areas no indicadas por el fabricante
DI2408-00542 | 2024-09-23 | SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3, SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3 ELITE - SISTEMA DE ULTRASONIDO | Advertencias de seguridad, relacionadas con determinados sistemas de ultrasonido ACUSON Redwood, debido a la posibilidad de que se realice una conversión errónea de las unidades en las mediciones de volumen de flujo, mostrando un valor medio en unidades de mililitros por segundo, y en unidades de mililitros por minuto, subestimado y revisando los resultados previos para casos concretos
DI2408-00525 | 2024-09-23 | VANTA™ ADAPTIVESTIM™ / SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA LA TERAPIA CONTRA EL DOLOR | Medtronic ha recibido informes de profesionales de la salud (HCP) y pacientes, que indican que la batería del modelo 977006 Vanta INS, se ha agotado más rápido de lo que esperaban. La revisión de los datos, y el análisis de los dispositivos devueltos confirmaron que el sistema “Vanta”, funciona según lo previsto y no hubo problemas de rendimiento.
DI2408-00528 | 2024-09-23 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | Philips ha identificado un posible problema de seguridad con los portacables de las familias de productos Azurion, Allura Xper, Integris y MultiDiagnost. Eleva de Philips. Debido a las fuerzas aplicadas al mover o rotar el monitor del sistema, los tornillos y las piezas plásticas de los portacables que sostienen la manguera de cables, unida al soporte de techo pueden aflojarse
DI2408-00529 | 2024-09-23 | IMPLANTE INYECTABLE DE TEJIDOS BLANDOS IMPLANTE INYECTABLE DE TEJIDOS BLANDOS | Advertencia de seguridad relacionada con el relleno dérmico Juvelook, debido a la actualización de las instrucciones de uso para indicar que no debe ser inyectado en el área periorbital.
DI2409-00563 | 2024-09-30 | SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3, SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON NX3 ELITE - SISTEMA DE ULTRASONIDO | El problema se presenta únicamente después que el sistema se configura para mostrar las unidades de medida de fábrica como mililitros por segundo (ml/seg o mL/seg), mostrando un valor que es 10 veces menor sobre la medición real. Este error no afecta a las mediciones de volumen de flujo configuradas en litros ni a las imágenes de ultrasonido de Doppler visualizadas en el sistema de ultrasonido.
DI2409-00565 | 2024-09-30 | SISTEMA DE MESA QUIRURGICA - ACCESORIOS Y REPUESTOS - SISTEMA DE MESA QUIRURGICA | Getinge ha detectado un problema que puede afectar el funcionamiento del dispositivo, generando el código de error «50037» en el control a distancia por infrarrojos al operar una mesa MEERA, lo que puede detener el funcionamiento esperado del dispositivo y haciendo que la mesa no se mueva, es importante destacar que este problema no ocurre cuando se utiliza un control manual por cable.
DI2409-00570 | 2024-09-30 | INCUBADORA DUAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS | GE HealthCare ha identificado que en ciertos dispositivos Giraffe OmniBed y Giraffe OmniBed Carestation, el tornillo que asegura las puertas que cubren los calentadores podría no haber sido fijado correctamente según las especificaciones
DI2409-00580 | 2024-09-30 | ALINITY M SYSTEM | Abbott ha detectado un aumento en las incidencias relacionadas con el código de error 9198 ("El control positivo no es reactivo") al utilizar los kits Alinity m HR HPV AMP y Alinity m STI AMP. Esto se debe a que ciertos controles positivos del ensayo podrían no ser válidos debido a filtraciones de hierro en la solución Alinity m Lysis, provenientes de la bomba de transferencia de lisis en el sistema Alinity m.