## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2508-00538 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-19 | ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA | Se ha identificado que los cables de desfibrilación RELIANCE™ con recubrimiento de,politetrafluoroetileno expandido (ePTFE), tanto de bobina única (SC) como de bobina doble (DC),,fabricados por Boston Scientific Corporation entre 2002 y 2021, presentan un fenómeno de,calcificación progresiva.,Bogotá, 19 agosto 2025,Esta calcificación afecta las bobinas del cable de desfibrilación, encapsulándolas y aislándolas,eléctricamente, lo que provoca un incremento gradual y subumbral en las mediciones del patrón,de impedancia de descarga de bajo voltaje (LVSI).,Dicho fenómeno puede comprometer la eficacia de la descarga eléctrica suministrada por el,dispositivo durante su uso en pacientes, lo que representa un riesgo para la seguridad y el,resultado del tratamiento.,Boston Scientific Corporation ha documentado este fenómeno en varias publicaciones y ha,llevado a cabo investigaciones para caracterizar su impacto en el desempeño de los cables,RELIANCE™ con ePTFE.
DA2508-00565 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-26 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS /,SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - SAIS IPS S.A.S (PARA USO PROPIO) -,GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. | Philips ha identificado que algunos componentes internos del sistema de alimentación,ininterrumpida (SAI) monofásico pueden presentar fallas. En caso de ocurrir, se produce una,Bogotá, 26 agosto 2025,pérdida total de energía en el sistema, lo que ocasiona que este se apague o no logre encenderse
DA2508-00568 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-26 | : INSTRUMENTAL QUIRURGICO AESCULAP® ACCESORIOS Y,REPUESTOS | / BBRAUN MEDICAL S.A | Se ha identificado que las instrucciones de uso (IFU) no incluían información esencial relacionada,con las contraindicaciones y los detalles de aplicación. Como consecuencia, dicha información,crítica no estaba disponible para el usuario final.
DI2507-00533 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-14 | VITROS XT 7600 INTEGRATED SYSTEM - SISTEMA INTEGRADO VITROS XT 7600,ACCESORIOS Y REPUESTOS | NPA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.-ORTHO-CLINICAL,DIAGNOSTICS, INC./ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS DE COLOMBIA S.A.S | No aplicaAdvertencias de seguridad relacionadas con determinados slides de VITROS Chemistry Products,Ca debido a un posible fallo de calibración en los VITROS XT 3400 Chemistry Systems y VITROS,XT 7600 Integrated Systems dando lugar a retrasos con la obtención de los resultados
DI2508-00540 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-19 | : GP VOLUMETRIC PUMP/BOMBA VOLUMÉTRICA GP | r BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA | Se ha identificado que ciertas bombas específicas presentan una limitación en su capacidad para,conectarse mediante Wi-Fi, lo que impide la transferencia de datos al servidor ACE.,El fabricante determinó que la causa raíz de esta situación está relacionada con el proceso de,fabricación del dispositivo.El importador BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. informa que no importó a,Colombia las series afectadas por esta situación.
DI2508-00549 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-19 | DISPOSABLE VACUUM BLOOD COLLECTION TUBES - TUBOS DE RECOLECCIÓN,DE SANGRE AL VACIO | r ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD / ANNAR,DIAGNOSTICA IMPORT SAS | Se ha detectado la posible presencia de un defecto en la tapa de una o más unidades de tubos de,recolección de sangre al vacío, tapa amarilla - activador de coágulo/gel separador, con,referencias AD-GD050SGC-A y AD-GD050SGC-N, correspondientes al lote 250421 del fabricante,ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
DI2508-00553 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-19 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE,RAYOS X CARDIOVASCULAR | / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - GENERAL,MEDICA DE COLOMBIA S.A.S | Philips ha identificado que algunas PC Nehalem FlexVision-2 de la serie Allura Xper pueden,carecer de un componente llamado deflector de aire.
DI2508-00554 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-19 | DISPOSITIVOS MEDICOS NO ACTIVOS Y NO IMPLANTABLES PARA NUTRICION,ENTERAL - SONDAS Y ACSESORIOS CON ENFIT PARA NUTRICION ENTERAL | CAIR LGL / HB SUPPLIER S.A | Se ha identificado que el producto podría presentar una obstrucción potencial en la zona de los,puntos de unión de las boquillas ENFit en la llave.
DI2508-00566 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-26 | CC SYRINGE PUMP/BOMBA DE JERINGA CC | BECTON DICKINSON DE,COLOMBIA LTDA | Becton Dickinsond ha recibido informes sobre la aparición de los códigos de error PL3, PL8 y PL9,en las bombas de jeringa BD Alaris™ Plus y Alaris™ neXus.
DI2508-00571 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-26 | MONITOR DE PACIENTES | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A -,MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S | Mindray ha identificado que, cuando el monitor de paciente BeneVision N1 se utiliza como módulo,junto con otros monitores de la misma marca, existe una baja probabilidad de que, al configurar,una pausa de alarma,
DI2508-00572 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-08-26 | SISTEMA DE CIERRE DE OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA | / BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA | Boston Scientific ha identificado la ocurrencia de casos de embolia gaseosa durante,procedimientos realizados con el dispositivo WATCHMAN.,La tasa global de embolia gaseosa reportada, bajo cualquier tipo de sedación, corresponde al 9 %,de los casos. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, se concluyó que estas quejas no,Acciones tomadas por el Invima,Información para profesionales de la salud,Información para IPSs y EAPBs,Información para establecimientos,están relacionadas con el diseño ni con la fabricación del sistema WATCHMAN
DR2507-00529 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-14 | LENTES DE CONTACTO ACUVUE OASYS 1 DAY CON HYDRALUXE | JOHNSON & JOHNSON DE,COLOMBIA S.A | Retirada del mercado del lote J003Q72 de las lentes de contacto Acuvue Oasys Max 1-Day,Multifocal, debido a la posible presencia de microburbujas que podrían provocar alteraciones,visuales inesperadas cuando se usan.,NOTA: J&J MedTech Colombia / VISION informa que el producto impactado por esta nota de,seguridad nunca se ha comercializado en el país
DR2507-00530 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-15 | CÁNULAS DE GUEDEL | L-INTERSURGICAL LIMITEDFOREMOUNT ENTERPRISE CO LTD/INTERSURGICAL S.A. | Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de cánulas Guedel de una sola pieza,debido a la posibilidad de presentar p
DR2507-00532 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-15 | CATETERES PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y,DIAGNOSTICO CATETERES BALT - DISPOSITIVOS PARA NEURORRADIOLOGIA,INTERVENCIONISTA | C.I. DISMECOL S.A.S.-BALT COLOMBIA,S.A.S. | Retirada del mercado del lote 00591305 del sistema para tromboembolectomía CATCHVIEW,,referencia CATCHVMINI20, debido a la posibilidad de que no presente marcadores radiopacos,,Bogotá, 15 agosto 2025,por lo que no sería posible su visualización por fluoroscopía. Nota: C.I. DISMECOL S.A.S informa,que el producto objeto de la nota de seguridad no fue importado a Colombia.,NOTA: C.I. DISMECOL S.A.S informa que no importo el producto impactado por esta nota de,seguridad.
DR2508-00555 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-19 | JERINGAS HIPODÉRMICAS CON Y SIN AGUJA | : BECTON DICKINSON S.A - BECTON DICKINSON,INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - BECTON, DICKINSON AND COMPANY / BECTON,DICKINSON DE COLOMBIA LTDA | Becton Dickinson ha confirmado que el embalaje de la jeringa Plastipak de 20 ml, correspondiente,a un lote específico, puede presentar sellos abiertos en el empaque.,Bogotá, 19 agosto 2025,Nota: El importador BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. informa que no importó a,Colombia los lotes afectados por esta situación
DR2508-00569 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-26 | SISTEMA DE INFLADO | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION / BOSTON SCIENTIFIC,COLOMBIA LTDA | Boston Scientific ha iniciado el retiro de ciertos lotes del dispositivo de inflado Encore™ 26, así,como de determinados lotes de los kits Encore™ 26 Advantage, NephroMax™ y UroMax Ultra™.,El retiro se debe a que los dispositivos de inflado Encore™ 26 incluidos en estos kits podrían,contener material extraño, lo que representa un riesgo potencial para los pacientes.
DR2508-00570 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-26 | TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN Y ACCESORIOS | WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - IMCOLMEDICA S.A - TECNICA ELECTRO,MEDICA S.A | Se ha identificado que el conjunto de sonda oral (código de producto 02893-000) estaba,configurado como un conjunto rectal.,El equipo no se reconfiguró para su uso con la sonda oral, ya que previamente se había,configurado para la sonda rectal, debido a un error humano.
DR2508-00573 | ALERTA SANITARIA | 2025-08-26 | : MEDIHONEY WOUND & BURN DRESSING - MEDIHONEY- APOSITO,MIEL MEDICINAL | MEGALABS COLOMBIA S.A.S - UCIPHARMA S.A | Retiro voluntario del dispositivo médico debido a posibles fallas en el empaque, las cuales podrían,comprometer la esterilidad del producto.