## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DA2506-00411 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-17 | Alerta sanitaria sobre: MISFILL+-ÁCIDO HIALURÓNICO | BIOPLUS CO., LTD / INVERSIONES MNDS SAS | La empresa Inversiones MNDS S.A.S., importador autorizado del producto MISFILL+ - ÁCIDO,HIALURÓNICO, ha identificado la comercialización fraudulenta de este producto a través de diversas,plataformas digitales. Aunque el empaque del producto falsificado presenta similitudes visuales con el,original, no cumple con la normatividad sanitaria vigente y no está siendo distribuido ni,comercializado por el importador autorizado.
DA2506-00432 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-28 | Alerta sanitaria sobre: SISTEMAS DE TUBOS ESTÉRILES, JERINGAS Y SETS PARA INYECTORES DE MEDIOS DE CONTRASTE | GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | Actualmente los consumibles de MEDTRON no cuentan con evidencia de cumplimiento en las,pruebas de residuos de óxido de etileno según DIN EN ISO 109937:2022 (Evaluación biológica de,dispositivos médicos - Parte 7: Residuos de esterilización por óxido de etileno) para uso en,poblaciones de pacientes especiales, particularmente niños, infantes, neonatos e infantes,prematuros. Puede existir un riesgo de salud para pacientes con peso menor a 10 kg debido a,una cantidad superior de residuos de óxido de etileno. Así, el uso de los consumibles está,restringido a pacientes con peso mayor o igual a 10 kg.
DA2506-00456 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-10 | Alerta sanitaria sobre: GAMMACAMARAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL ELECTRIC® | GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL IMAGING / GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S | GE HealthCare ha identificado un posible problema de seguridad relacionado con movimientos inesperados del detector radial durante la preparación o la exploración del paciente. Esto puede ocurrir si el sistema no cuenta con la versión correcta del software del estativo. Además, para que se produzca este problema, deben darse también fallas mecánicas como averías en los engranajes radiales, fugas de aceite en los engranajes y desalineación de las pastillas de freno. En el improbable caso de que todas estas fallas ocurran al mismo tiempo y el técnico no advierta el movimiento inesperado, el detector podría descender lentamente y entrar en contacto con el paciente. Si esta situación no se corrige, podría provocar lesiones potencialmente mortales.
DA2507-00467 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-15 | Alerta sanitaria sobre: POLYPERF, POLYPERF SAFE, PPS QUICK, PPS FLOW+ - AGUJAS HUBER PARA PUERTOS IMPLANTABLES | PEROUSE MEDICAL / VYGON COLOMBIA S.A | Se ha identificado un posible daño o fisura en el empaque del producto. Sin embargo, hasta la,fecha, no se han encontrado unidades con esta condición en Colombia
DA2507-00475 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-15 | Alerta sanitaria sobre: EQUIPOS PARA RESONANCIA MAGNÉTICA GENERAL ELECTRIC | GE,HEALTHCARE | GE HealthCare ha informado que, en algunos sistemas de resonancia magnética (RM), es posible,Bogotá, 15 julio 2025,que no se haya realizado el mantenimiento programado para verificar el correcto funcionamiento,de los bloqueos de ruedas de la mesa o camilla del paciente.,Esta verificación es fundamental, ya que permite identificar de forma anticipada posibles fallas en,los mecanismos de bloqueo, las cuales podrían causar un movimiento involuntario de la,mesa/camilla y comprometer la estabilidad del paciente, especialmente cuando esta no se,encuentra acoplada al sistema.
DI2506-00412 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-03 | Informe de Seguridad sobre: ANALIZADORES DE COAGULACIÓN ACL TOP - ANALIZADORES DE COAGULACIÓN | INSTRUMENTATION LABORATORY CO. / QUINBERLAB S.A. - WERFEN COLOMBIA S.A.S | Se ha identificado un problema en algunos equipos de laboratorio de la familia ACL TOP (incluyendo las series 50 y 70). En estos sistemas, un reactivo llamado HemosIL D-Dimer HS 500 puede contaminar otro análisis llamado HemosIL Proteína S Libre. Esto puede afectar los resultados del análisis de la proteína S libre, lo cual podría llevar a interpretaciones incorrectas si no se siguen ciertas recomendaciones técnicas. Para evitar esta situación, el fabricante ha indicado ajustes obligatorios en los parámetros del equipo. Estos cambios ayudan a prevenir que el reactivo del D-Dimer se mezcle o interfiera con el análisis de proteína S.
DI2506-00424 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-03 | Informe de Seguridad sobre: ROTAFLOW SYSTEM, ACCESORIOS Y REPUESTOS - SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR ROTAFLOW,... | MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH - MAQUET CARDIOPULMONARY MEDIKAL TEKNIK SAN. TIC. LTD. STI. - MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH / GETINGE COLOMBIA S.A.S. | La empresa Maquet Cardiopulmonary GmbH ha informado sobre una medida de seguridad relacionada con los modelos SPRINTER CART y SPRINTER CART XL que incluyen el componente opcional INFUSION POLE (soporte para infusión). Se identificó que estos equipos, fabricados antes del 21 de abril de 2021, no cumplen con los requisitos de etiquetado establecidos en la norma IEC 60601-1 en relación con la estabilidad, ya que no incluyen una advertencia que indique el riesgo potencial de inestabilidad del sistema cuando se utiliza este accesorio.
DI2506-00427 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-07 | Informe de seguridad sobre: EQUIPOS RODANTES PARA RAYOS X FUJIFILM(R)-SISTEMA MÓVIL DE RAYOS X Y SUS REPUESTOS Y... | FUJIFILM CORPORATION - SHIMANE SHIMADZU CORPORATION - SHIMADZU CORPORATION, SANJO FACTORY - FUJIFILM HEALTHCARE MANUFACTURING CORPORATION - POSKOM CO. LTD / TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. - QUIRURGIL S.A.S - AJOVECO S.A.S | El fabricante FUJIFILM ha informado que el manual de uso del equipo portátil de radiografía digital FDR Xair (modelo XD2000) no incluye de forma adecuada toda la información relacionada con su seguridad. Esto podría generar confusión en los usuarios sobre las precauciones y limitaciones necesarias para su uso correcto. Por esta razón, el fabricante ha emitido una comunicación oficial que incluye una tabla con las correcciones que deben añadirse al manual. Esta medida busca garantizar que todos los operadores del equipo cuenten con la información necesaria para su manejo seguro. Nota: El importador QUIRURGIL SAS ha informado que no ha realizado ninguna importación de este producto al país.
DI2506-00428 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-07 | Informe de seguridad sobre: EQUIPO DE RAYOS X, ACCESORIOS Y REPUESTOS | SHIMANE SHIMADZU CORPORATION - SHIMADZU CORPORATION, SANJO FACTORY / AJOVECO S.A.S.AJOVECO S.A.S. | El fabricante SHIMADZU ha identificado que en los soportes de tubo en techo CH-200 y CH200M, utilizados en sistemas de radiografía digital, el eje de sujeción del tubo de rayos X puede debilitarse con el tiempo y fracturarse debido al deterioro natural del material. Esta situación compromete la integridad del sistema de soporte. Asimismo, se ha evidenciado que, en ciertos casos, las piezas protectoras instaladas no funcionan de forma efectiva, lo que puede ocasionar el desprendimiento del soporte del tubo, especialmente cuando el equipo se opera en dirección frontal y en posición elevada.
DI2506-00435 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-07 | Informe de seguridad sobre: INPEN SYSTEM - SISTEMA INPEN | COMPANION MEDICAL INC / MEDTRONIC COLOMBIA SA | Durante las pruebas internas del software de la aplicación InPen 2.0, se identificó un fallo en el Servicio de Notificación de Insulina (INS), el cual no lee correctamente la configuración de los recordatorios en ciertos casos. Esta situación impide que se activen las notificaciones diurnas como se espera. Los casos identificados son: PR-527: Cuando el usuario configura el horario nocturno después de la medianoche (00:00), se desactivan las notificaciones nocturnas y se activan las diurnas. PR-561: Si el usuario establece el inicio del horario diurno o nocturno a las 00:00 y luego cierra la aplicación o cambia a la pantalla de configuración, la hora se modifica automáticamente a una hora predeterminada (inicio del desayuno o de la noche). PR-593: Si el usuario ajusta la hora de inicio del desayuno, la aplicación actualiza automáticamente la hora de inicio del horario diurno a esta nueva hora. Estas fallas afectan la activación de las notificaciones diurnas programadas por el usuario. Nota: El importador MEDTRONIC ha informado que no ha realizado ninguna importación de este producto al país.
DI2506-00436 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-16 | Informe de seguridad sobre: ESTACIÓN DE ANESTESIA PRIMUS IE DRÄGER |  | Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias de filtros/HME de Dräger,,debido a la posibilidad de obtener un aumento lento de la curva de CO2 cuando se conectan a,una línea de muestreo de gases de un equipo de anestesia Dräger, lo que podría ser interpretado,erróneamente como una obstrucción del sistema.
DI2506-00438 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-16 | Informe de seguridad sobre: VITROS 5600 INTEGRATED SYSTEM-SISTEMA INTEGRADO VITROS 5600, ACCESORIOS Y REPUESTOS | ORTHO- CLINICAL | Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Chemistry e Integrated de VITROS,,debido a la posibilidad de que, al utilizar determinados paquetes de diluyentes, estén caducados o,no, es posible que se generen resultados con un código RE (Reactivo caducado), a pesar de que la opción "Utilizar reactivos caducados" no esté activada en su sistema.,Nota: Esta nota de seguridad también aplica para el SISTEMA VITROS 4600 - VITROS 4600 con,RS 2021DM-0006924-R1
DI2506-00440 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-16 | Informe de seguridad sobre: PRÓTESIS PARA REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA. SISTEMA MODULAR UNIVERSAL DE TUMORES Y... | r IMPLANTCAST GMBH / EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS,SAS | Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas fémur proximal MUTARS y fémur,proximal de revisión MUTARS, debido a la modificación de las limitaciones de peso.
DI2506-00442 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-07 | Informe de seguridad sobre: HEARTMATE 3 SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDO ( LVAS) | THORATEC CORPORATION | Se identificó que 4 de los 19 cables de alimentación de la Unidad de Poder Móvil (MPU) con función V-lock (lote 10757523 de Abbott, correspondiente al lote RCP051040 del proveedor Quail) no funcionaban correctamente. Específicamente, los cables no encajaban completamente en la parte posterior de la MPU.
DI2506-00443 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-07 | Informe de seguridad sobre: CARELINK SMARTSYNC DEVICE MANAGER - ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS CARELINK SMARTSYNC | PLEXUS MANUFACTURING SDN, BHD - MEDTRONIC INC. - MEDTRONIC INC. / MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | El programador SmartSync es una plataforma utilizada para configurar e interrogar dispositivos cardiacos implantables compatibles, cuando el paciente lo requiere. Se han identificado las siguientes situaciones: FCA 1469: En algunos programadores SmartSync puede mostrarse un mensaje erróneo que indica un restablecimiento eléctrico, aunque en realidad no ocurre ningún reinicio, ni se alteran los parámetros ni se pierden diagnósticos. Antes de la actualización de software, este mensaje podía generar confusión y llevar a que el médico considerara una revisión innecesaria del sistema. FCA 1475: Se identificó que el botón “Anular” presente en el programador detiene la prueba seleccionada. Sin embargo, durante una prueba de inducción existía una ventana de tiempo limitada para cancelar la terapia, lo que restringía la capacidad del usuario para detener la administración de una terapia de alto voltaje.
DI2506-00455 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-10 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA PRISMAX PARA HEMODIÁLISIS Y PURIFICACIÓN DE SANGRE EXTRACORPÓREA / SISTEMAS PARA... | BAXTER | PrisMax: Se ha observado un aumento en las quejas relacionadas con la alarma T2309, que indica la presencia de aire durante el cebado de la máquina. PrisMax: Se ha superado el umbral de alertas en el "detector de fugas de sangre". TherMax: Se ha incrementado la tendencia de quejas por la alarma de "detectores de bolsas", que alerta al operador cuando el equipo no detecta la bolsa desechable para el calentador de sangre.
DI2506-00457 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-10 | Informe de seguridad sobre: EUNICEL DXI ACCESS IMMUNOASAY SYSTEM-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS INMUNOQUÍMICOS | BECKMAN COULTER | Se está llevando a cabo un retiro voluntario del producto Biofinity XR Toric y Biofinity Toric Multifocal en los países de México, Honduras, Estados Unidos, Canadá y Brasil. El retiro se debe a la detección de una posible falla en el sistema de envase y cierre, que podría comprometer la esterilidad del producto. Nota: El importador CooperVision Colombia ha informado que no ha realizado ninguna importación de este producto al país.
DI2506-00464 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-28 | Informe de seguridad sobre: VENTILADORES DE TRANSPORTE Y EMERGENCIA CON SUS ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO | WEINMANN EMERGENCY MEDICAL TECHNOLOGY GMBH + CO-KG,/ QUIRURGIL S.A. - INGENIERIA HOSPITALARIA S.A | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos de ventilación,WEINMANN MEDUMAT Standard2, debido a la posibilidad de rotura del racor de conexión del,tubo flexible para la ventilación cuando se cambia el circuito de ventilación.,Nota: Quirurgil S.A.S informa que el producto objeto del reporte no ha sido importado por su,compañía al territorio colombiano.
DI2507-00471 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-16 | Alerta sanitaria sobre: ARTHROSCOPY PUMP - BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTOSCOPIA | STRYKER ENDOSCOPY - W.O.M. WORLD OF MEDICINE,GMBH | El Irrigador por succión StrykeFlow 2 está diseñado para ser utilizado junto con una sonda,laparoscópica, permitiendo la irrigación y succión controladas durante procedimientos quirúrgicos,mínimamente invasivos. Este dispositivo es estéril, de un solo uso, desechable y funciona con,baterías. Algunas unidades (referencia 250-070-520) incluyen una punta desechable para,irrigación y succión.,Bogotá, 16 julio 2025,Se ha identificado que, tras un cambio en el diseño implementado en 2024, existe la posibilidad,de que la solución de irrigación se filtre hacia el mango del dispositivo y alcance el compartimiento,de las baterías durante su uso. Esta situación puede comprometer la seguridad y el,funcionamiento adecuado del equipo
DI2507-00472 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-15 | Informe de seguridad sobre: AFFIRM PRONE BIOPSY SYSTEM & ACCESORIES /SISTEMA DE BIOPSIA | HOLOGIC INC / SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S | Se ha identificado que el equipo emite un nivel de radiación ligeramente elevado en la dirección,de la plataforma mamaria, específicamente debajo de la mesa. Esta radiación solo ocurre durante,las exposiciones.,Sin embargo, la probabilidad de que los pacientes y operadores se vean afectados es muy baja
DI2507-00473 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-15 | Informe de seguridad sobre: ELECTRODOS Y ACCESORIOS PARA ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA - BOSTON SCIENTIFIC | PHILIPS HEALTHCARE | Philips ha identificado un posible riesgo en algunos sistemas específicos de resonancia,magnética, relacionado con fallas en un componente de la bobina de gradiente. Este fallo puede,Antecedentes,Acciones tomadas por el Invima,Información para profesionales de la salud,generar calor excesivo, con el potencial de producir humo o incluso fuego.,En caso de presentarse esta situación, el usuario del equipo podría notar señales de advertencia,como:,* Mensajes de error repetidos que indican la cancelación del escaneo por fallas en el amplificador,de gradiente.,* Ruidos inusuales provenientes del equipo, ya sea en la sala de examen o en la sala técnica.,* Olor a quemado, presencia de humo o, en casos extremos, fuego.,Este informe también afecta al permiso de comercialización 2014DM-0012079 al modelo MR,5300.
DI2507-00474 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-16 | Informe de seguridad sobre: ANALIZADOR DE COAGULACIÓN COBAS-COAGULÓMETROS | ROCHE DIAGNOSTICS INTERNATIONAL LTD. - ROCHE,DIAGNOSTICS GMBH / PRODUCTOS ROCHE S.A. | Con la versión 2 de esta Notificación de Seguridad del Fabricante (FSN), emitida en 2023, Roche,informa sobre la solución definitiva al problema identificado inicialmente en la versión 1,,relacionado con los analizadores de coagulación cobas t 511 y cobas t 711.,Durante las evaluaciones internas se detectó un fenómeno de arrastre entre ensayos,,específicamente entre los análisis de factores basados en PT Rec y PT Rec (FII, FV, FVII, FX) hacia los análisis de aPTT (aPTT, aPTT Lupus y aPTT Screen).,Este arrastre ocurre en la sonda calentada de reactivo, la cual pipetea el reactivo de inicio de los,ensayos. Se evidenció que, si esta sonda pipetea directamente el reactivo de los ensayos de,aPTT después de haber manipulado los de PT Rec (o incluso con una pipeteada intermedia),,puede producirse un efecto de arrastre que afecte la precisión de los resultados
DI2507-00486 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-28 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | PHILIPS COLOMBIANA S.A.S | Se ha identificado un problema de software en los sistemas Allura R8.2.x de la empresa Philips,,específicamente en aquellos que utilizan el generador de rayos X Certeray. Este problema puede,generar una pérdida temporal de la funcionalidad de imágenes; es decir, puede impedir,momentáneamente la toma de rayos X durante su uso
DI2507-00491 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-21 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA | BOSTON SCIENTIFIC | Boston Scientific informó a sus clientes sobre la importancia de seguir las instrucciones de uso,(IFU) al implantar el generador de impulsos implantable (IPG) para estimulación cerebral profunda,(DBS) Vercise, específicamente dentro de una bolsa subcutánea. Actualmente, la empresa ha,actualizado esta información mediante una modificación en las IFU, incorporando una advertencia adicional:,“Advertencia: el implante submuscular en la región pectoral (es decir, subpectoral), puede,exponer al IPG recargable Vercise Genus a fuerzas continuas de tensión muscular que pueden,causar daños al componente (cable(s) de paso hermético), resultando en un malfuncionamiento,del dispositivo que puede provocar eventos adversos, incluido el explante del IPG”.
DI2507-00492 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-21 | Informe de seguridad sobre: ELECTRODOS Y ACCESORIOS PARA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA - BOSTON SCIENTIFIC | BOSTON SCIENTIFIC | La empresa Boston Scientific ha iniciado una corrección del producto relacionada con las,cubiertas del orificio de trepanación (BHC) SureTek™, utilizadas para asegurar los electrodos del,sistema de estimulación cerebral profunda (DBS) Vercise™., Esta corrección consiste en una actualización de las instrucciones de uso (IFU), debido a dificultades identificadas al momento de bloquear el mecanismo del clip de retención. En algunos,casos, se ha observado resistencia al cerrar este mecanismo, lo que podría afectar la sujeción,adecuada del electrodo en su lugar.
DI2507-00515 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-07-28 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DA VINCI® E INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS DE... | INTUITIVE SURGICAL, INC / UCIPHARMA S.A | Se ha identificado una situación que afecta a los brazos de instrumentos (USMs) de los sistemas,quirúrgicos da Vinci X y Xi. Durante el envío, la manipulación o el reposicionamiento de los brazos,mientras el sistema está apagado, los carros de instrumentos (Instrument Carriages) pueden,separarse parcialmente del riel lineal del eje de inserción.Aunque el carro permanece conectado al motor de accionamiento, lo que impide una caída libre o,una separación total del brazo, puede generar la sensación de que no está correctamente fijado al,riel. Esta condición también puede provocar un aumento de la fricción en el eje de inserción,,afectando el funcionamiento del sistema.
DR2506-00419 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-07 | Alerta sanitaria sobre: CEPILLOS DE DIENTES PARA ADULTO Y NIÑO - CEPILLOS DE DIENTES | YANGZHOU JINGLIJIE BRUSH INDUSTRY CO.,LTD. / DISTRIBUIDORA INFINITA SAS | Se informa que el producto presenta un error en la información impresa directamente desde fábrica, específicamente en el número de registro sanitario, el cual no corresponde con el número autorizado en Colombia. Esta discrepancia podría generar confusión respecto a la legalidad del producto y su trazabilidad en el mercado.
DR2506-00425 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-07 | Alerta sanitaria sobre: PERÓXIDO SPECTRUM PRX / SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LENTES DE CONTACTO | DISOP S.A / SPECTRUM GROUP COLOMBIA S.A.S. | Fueron recibidas varias reclamaciones de usuarios que reportaron síntomas como quemazón, enrojecimiento, picor, escozor, inflamación, hiperemia, visión borrosa y dolor después de utilizar el producto. Durante la investigación se encontró que, en algunos casos los comprimidos neutralizadores no funcionaban correctamente. Esto puede provocar que la solución desinfectante no se neutralice completamente causando las molestias oculares mencionadas. Como medida preventiva, se decide retirar voluntariamente del mercado ciertos lotes del sistema de peróxido.
DR2506-00430 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-07 | Alerta sanitaria sobre: DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM / SISTEMA DE ULTRASONIDO | PHILIPS HEALTHCARE (SUZHOU) CO., LTD. - PHILIPS ULTRASOUND LLC / GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S - SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - INTELNET MEDICA SAS | Philips ha detectado que algunos transductores de ultrasonido fueron reacondicionados más allá de su vida útil y posteriormente devueltos para su uso. Esta situación afecta a ciertos transductores identificados bajo la referencia Philips 2025-PD-US-002 (FCO79500571). Este informe también impacta el registro sanitario INVIMA 2019DM-0004842, que corresponde a transductores con números de serie específicos utilizados en los Sistemas de Ultrasonido modelo CX50. Nota: El importador GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S ha informado que no ha realizado ninguna importación de este producto al país.
DR2506-00434 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-07 | Alerta sanitaria sobre: BRAVO ® PH MONTING SYSTEM /SISTEMA DE MONITOREO DE PH BRAVO ® | BRAVO ® PH MONTING SYSTEM /SISTEMA DE MONITOREO DE PH | El sistema Bravo está diseñado para colocar y fijar una cápsula que monitorea el pH en el esófago, utilizando una guía endoscópica o manométrica. Este sistema es un dispositivo desechable de un solo uso. Se ha identificado que una aplicación incorrecta del adhesivo en los dispositivos de administración de cápsulas Bravo CF puede causar un mal funcionamiento del dispositivo. Se han reportado lesiones graves asociadas al uso de estos dispositivos, las cuales pueden estar relacionadas con este problema.
DR2506-00437 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-16 | Alerta sanitaria sobre: DURASEAL TM EXACT SPINE SEALANT SYSTEM / SISTEMA SELLANTE DE COLUMNA DURASEAL EXACT | AVAILMED S.A. DE C.V. / MEDIREX BIC S.A.S | Retirada del mercado del aplicador MicroMyst, referencia: 205000DS, debido a la posibilidad de,que dichos productos no estén correctamente esterilizados.,Nota: MEDIREX BIC S.A.S informa que el producto objeto del reporte no ha sido importado por su,compañía al territorio colombiano.
DR2506-00448 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-10 | Alerta sanitaria sobre: LENTES DE CONTACTO BLANDOS - COMFILCON A | COOPERVISION | Se está llevando a cabo un retiro voluntario del producto Biofinity XR Toric y Biofinity Toric Multifocal en los países de México, Honduras, Estados Unidos, Canadá y Brasil. El retiro se debe a la detección de una posible falla en el sistema de envase y cierre, que podría comprometer la esterilidad del producto. Nota: El importador CooperVision Colombia ha informado que no ha realizado ninguna importación de este producto al país.
DR2506-00462 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-16 | Alerta sanitaria sobre: SETS STENT UNIVERSA® DOUBLE PIGTAIL (SOFT / FIRM) UNIVERSA / STENT UNIVERSA | COOK IRELAND LIMITED - COOK, INC - COOK,INCORPORATED / BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S - V.J. CARDIOSISTEMAS S.A.S | Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de equipos de stents ureterales,blandos y rígidos Universa, debido a que la esterilidad podría estar comprometida.,Nota: BIOTRONITECH informa que realizaron la validación de la trazabilidad del dispositivo,reportado, y confirman que los lotes indicados no han sido suministrados ni enviados al territorio,colombiano.
DR2506-00463 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-28 | Alerta sanitaria sobre: BARRICADE COIL SYSTEM Y OPTIMA COIL SYSTEM DE BALT - ESPIRAL PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR | BALT COLOMBIA,S.A.S. - C.I. DISMECOL S.A.S. | El fabricante emitió una nota de aviso informando que determinados lotes de los sistemas Optima,y Prestige podrían presentar un defecto en el que el marcador radiopaco (RO) distal de 3 cm no,sería visible bajo fluoroscopia. La empresa ofreció dos opciones: devolver los productos afectados,o someterlos previamente a pruebas mediante fluoroscopia para verificar la presencia del,marcador RO antes del procedimiento clínico. Solo en caso de que la imagen no mostrara dicho,marcador, se debería proceder a su devolución
DR2506-00465 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-16 | Alerta sanitaria sobre: VIDEO LARINGOSCOPIO I-VIEW™ / VIDEO LARINGOSCOPIO | INTERSURGICAL | Cese de utilización y retirada del mercado de los lotes 1240555, 1240793 y 1241142 de los Video,Laringoscopios i-View, referencia 8008000, debido a un posible agotamiento temprano de la,Bogotá, 16 julio 2025,batería por un defecto de fabricación.
DR2507-00480 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-22 | Alerta sanitaria sobre: COMPRESSION SYSTEM AND ACCESSORIES/ SISTEMA DE COMPRESIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | CARDINAL HEALTH COLOMBIA S.A.S | La empresa Cardinal Health Colombia ha iniciado un retiro voluntario de ciertos dispositivos,médicos debido a su obsolescencia. Actualmente, estos equipos ya no cuentan con repuestos,Bogotá, 22 julio 2025,disponibles y se encuentran en comodato en diferentes instituciones usuarias.,Como medida preventiva, la empresa está llevando a cabo un proceso de recolección (recall) para,retirar del mercado los equipos que aún se encuentran en uso.
DR2507-00481 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-21 | Alerta sanitaria sobre: CATÉTERES PARA HEMODIALISIS / HEMODIALYSIS CATHETERS | COVIDIEN MANUFACTURING SOLUTIONS SA / MEDTRONIC COLOMBIA S.A | Se identificó un posible defecto en lotes específicos de los productos Palindrome Precision y,MAHURKAR™ Chronic Catheter Sport Pack, relacionado con la integridad del sello de la bolsa,que contiene los dispositivos.,El importador Medtronic ha informado que no ha realizado ninguna importación de este,producto al país.
DR2507-00490 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-21 | Alerta Sanitaria sobre: STENTS CAROTÍDEOS BOSTON SCIENTIFIC | BOSTON SCIENTIFIC | En estos casos, se ha informado que, luego de una implantación exitosa del stent, los,profesionales de la salud encontraron una resistencia mayor de lo previsto al intentar retirar el,sistema de liberación del stent (Stent Delivery System, SDS) del alambre guía o del dispositivo de,protección embólica (Embolic Protection Device, EPD).,Los lotes afectados (ver Anexo 1) fueron fabricados con configuraciones de equipo que,generaron, de forma no intencionada, un lumen interno del alambre guía más estrecho de lo,especificado, lo que limita su movilidad. La empresa ya ha corregido el proceso de fabricación,para evitar esta situación.
DR2507-00516 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-28 | Alerta sanitaria sobre: RESUCITADORES DESECHABLES - RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE | AMBU LTD - AMBU A/S / IMCOLMEDICA S.A. | Ambu ha recibido reportes relacionados con una desviación en el diseño del dispositivo Ambu® SPUR® II, por la cual el puerto del manómetro queda bloqueado, impidiendo el funcionamiento del manómetro. Como consecuencia, la presión de ventilación aplicada con el dispositivo no puede ser leída, lo que puede generar un riesgo de barotrauma y retrasos en la ventilación durante su uso.
DR2507-00517 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-30 | Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO AVANOS ® Y ACCESORIOS | WEINMANN EMERGENCY MEDICAL TECHNOLOGY GMBH + CO-KG,/ QUIRURGIL S.A. - INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos de ventilación,WEINMANN MEDUMAT Standard2, debido a la posibilidad de rotura del racor de conexión del,tubo flexible para la ventilación cuando se cambia el circuito de ventilación.,Nota: Quirurgil S.A.S informa que el producto objeto del reporte no ha sido importado por su,compañía al territorio colombiano
DR2507-00521 | ALERTA SANITARIA | 2025-07-30 | Alerta sanitaria sobre: CELSITE/ SISTEMA DE IMPLANTES DE ACCESO VENOSO Y ACCESORIOS | B. BRAUN MEDICAL / B. BRAUN MEDICAL S.A. | Se ha identificado un defecto en algunos dilatadores e introductores médicos: el extremo distal no,está adecuadamente estrechado, lo que provoca que el diámetro sea más ancho de lo normal y,que la dilatación no sea progresiva.,Este defecto podría ocasionar, en algunos casos, lesiones menores, como daño vascular o,ruptura de la pared de los vasos sanguíneos durante el uso del dispositivo.