## Info comunicaciones
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | TIPO DE REPORTE SANITARIO | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | MARCA/LABORATORIO | DESCRIPCIÓN
DR2504-00258 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-14 | CARDIOHELP SYSTEM (SISTEMA CARDIOHELP) SOFTWARE, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS- MODELO CARDIOHELP I MAQUET / CARDIOHELP SYSTEM | MAQUET CARDIOPULMONARY GMBH / GETINGE COLOMBIA S.A.S. | La empresa Getinge ha emitido una comunicación para informar a los usuarios sobre una acción correctiva relacionada con el soporte de pared HKH 8820.Este dispositivo no cumple con la norma DIN EN 1789:2020, que establece los requisitos técnicos para los sistemas de sujeción, fijación y retención utilizados en vehículos de emergencia médica y su equipamiento. Hasta el momento, en Colombia no se han reportado eventos adversos relacionados con este problema
DI2504-00257 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-14 | MEDTRONIC EVOLUT PRO+ SYSTEM | MEDTRONIC COREVALVE LLC / MEDTRONIC COLOMBIA SA | La empresa Medtronic ha recibido reportes relacionados con dificultades para abrir la tapa del frasco del sistema Evolut™ PRO+/FX/FX+ y la presencia de partículas en la solución. El problema ocurre cuando, al intentar abrir el frasco (especialmente si la tapa está muy ajustada), puede romperse el sello de silicona que se encuentra dentro de la tapa. Esta ruptura puede provocar que partículas del sello caigan dentro de la solución contenida en el frasco. El sello de silicona tiene la función de mantener cerrada la tapa de forma segura y evitar fugas. Si se daña, existe un riesgo potencial para la seguridad del paciente, ya que la presencia de partículas en la solución puede comprometer su uso. Nota: Medtronic Colombia S.A. informa que este informe de seguridad NO afecta a Colombia y que actualmente no se tiene ninguna de las referencias impactadas comercializadas en Colombia.
DI2504-00243 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-14 | SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS INDIA LIMITED / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - CLINICA SAN FRANCISCO S.A. - ANGIOSUR S.A.S (PARA USO PROPIO) - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. | La empresa Philips ha detectado un problema en las versiones 6.x, 7.x y 8.x de su software médico IntelliSpace Cardiovascular (ISCV), específicamente al usar el módulo de ecocardiografía (Echo). El inconveniente se presenta al utilizar códigos de búsqueda para agregar información al informe clínico. En ciertas situaciones, puede faltar información importante o aparecer de forma incompleta, por ejemplo: * Cuando se utiliza el mismo código de búsqueda en varios grupos dentro de una misma sección del informe, no todos los datos esperados se muestran correctamente. * Cuando se intenta enviar un código directamente a la sección de conclusiones del informe haciendo doble clic, el código puede no aparecer en esa sección como se esperaba. Este error podría afectar la calidad y precisión de los informes generados, lo cual representa un riesgo para la interpretación médica.
DA2504-00253 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-14 | MEDTRONIC EVOLUT PRO+ SYSTEM | MEDTRONIC COREVALVE LLC / MEDTRONIC COLOMBIA SA | La empresa Medtronic ha informado sobre eventos relacionados con su dispositivo Evolut PRO+ de 34 mm, una válvula aórtica que se implanta por vía transcatéter. Se ha identificado un problema denominado “plegamiento de la válvula”, que ocurre cuando el marco metálico de la válvula se dobla hacia adentro de forma anormal, formando una especie de costura o celdas superpuestas visibles en radiografías. Este fenómeno puede presentarse en diferentes momentos del procedimiento, como durante la carga, el despliegue o la recaptura del dispositivo. Aunque este riesgo ya era conocido y se encontraba documentado antes de que la válvula fuera aprobada para su comercialización, sigue siendo motivo de atención debido a su posible impacto en la seguridad del paciente.
DI2504-00242 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-14 | DEEPUNITY PACSONWEB - SOFTWARE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | DH HEALTHCARE GMBH / QUALITEV S.A.S | La empresa QUALITEV SAS ha identificado un defecto en su software PACSonWEB, que puede afectar la visualización de informes médicos en formato PDF. El problema ocurre cuando los informes se envían a través del sistema de mensajería HL7 ORU: solo la primera versión del informe PDF será visible en la plataforma PACSonWEB. Aunque las versiones actualizadas del informe sí se almacenan en el sistema, no se muestran en la interfaz que consultan los usuarios. Esto representa un riesgo potencial para la seguridad del paciente, ya que las versiones más recientes del informe podrían contener información clínica importante que no será visible para los profesionales de salud o usuarios que consulten el sistema.
DI2504-00259 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-14 | BOMBA DE INFUSION GRASEBY, CADD LEGACY | ICU MEDICAL COSTA RICA LTD. - KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND) CO. LTD - SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V. - SMITHS MEDICAL ASD,INC. - SMITHS MEDICAL ASD,INC. / ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA - COBO MEDICAL SAS BIC - PINT PHARMA COLOMBIA S.A.S. - LM INSTRUMENTS S.A. | ICU MEDICAL informa que, en determinadas circunstancias, una bomba CADD-Solis puede activar una alarma errónea (falsa) de Oclusión Aguas Arriba (del inglés Upstream Occlusion - USO). Esta alarma USO puede producirse cuando hay un retraso de más de una hora entre el primer cebado o infusión de un nuevo set de administración CADD y el siguiente cebado o infusión del mismo set de administración CADD. La alarma USO es una alarma de alta prioridad e interrumpe o retrasa el inicio de una infusión. La bomba no puede reanudar ni iniciar una infusión hasta que se elimine la alarma. Es posible que se produzca una alarma de oclusión aguas arriba (USO) si se cumplen todas estas condiciones: 1. Se utiliza un set de administración CADD (es decir, no un reservorio de casete de medicación); y 2. Se activa la alarma de oclusión aguas arriba; y 3. No se programa la función Mantener la vena abierta (Keep Vein Open - KVO) ni la velocidad continua; y 4. Se realiza la purga o la infusión poco después de conectar el set de administración y la siguiente infusión no se realiza durante aproximadamente una hora o más. Este problema no se producirá al utilizar un reservorio de casete de medicación, si la alarma de oclusión aguas arriba está desactivada, si se programa la función KVO o si se programa una velocidad continua.
DA2504-00286 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-14 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO POWERHEART | ZOLL MEDICAL CORPORATION / INCAV COLOMBIA S.A.S. | Advertencias de seguridad relacionadas con el desfibrilador externo automático Zoll Powerheart G5, modelo G5X-XXX, debido a que si se almacena en unas condiciones de humedad fuera de especificaciones podría generarse el código de error (CE) 501 durante la autocomprobación automatizada, lo que impediría que administrase la terapia de salvamento.
DA2504-00285 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-14 | VENTILADOR PARA CUIDADOS SEMICRÍTICOS CARINA /VENTILADOR PARA CUIDADOS SEMICRÍTICOS | DRÄGERWERK AG & CO. KGAA / DRAEGER COLOMBIA S.A. | El fabricante Drägerwerk emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad relacionas con determinadas máscaras oronasales NovaStar TS y NovaStar plus, debido a que los imanes utilizados en el adaptador/tubo giratorio y en los clips magnéticos del arnés podían afectar al funcionamiento de determinados dispositivos médicos e implantes metálicos.
DI2505-00305 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-16 | BRAINLAB ELEMENTS | BRAINLAB AG / BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA / SALES & MARKETING NETWORK S.A.S | Se ha identificado una falla en el software ODM de Brainlab que, bajo ciertas condiciones puede combinar automáticamente historias clínicas de pacientes no relacionados, sin notificación previa al usuario. Esta situación puede presentarse al utilizar determinados flujos de trabajo en la aplicación Patient Selection de Brainlab o en sistemas de información hospitalaria (HIS) conectados a versiones afectadas del software. Los escenarios identificados en los que puede ocurrir esta combinación indebida son: 1. Cuando se modifica el ID del paciente (Patient ID) utilizando las funciones Merge (Combinar) o Edit (Editar), y seguidamente se edita únicamente el campo Sexo (Gender) de esa historia clínica. 2. Cuando se cambia el Patient ID de una historia clínica por un nuevo valor y, a continuación, se utiliza el valor original como nuevo Patient ID para otra historia clínica, también a través de las funciones Merge o Edit. En principio, esta anomalía solo afecta la forma en que los datos se visualizan en el sistema Brainlab. No obstante, si se exportan los datos, los cambios también se aplican a las instancias DICOM generadas. Si el usuario no detecta en las etapas posteriores de la preparación del tratamiento que los datos de las historias clínicas de dos pacientes han sido combinados, y se utilizan datos del paciente A para tomar decisiones clínicas respecto al paciente B, esto podría, en el peor de los casos, derivar en un error de tratamiento o causar lesiones graves.
DR2504-00281 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-19 | SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PARA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS TERAPÉUTICOS COMBAT PRS+ HIPEC Y SUS ACCESORIOS | BIOSURGICAL S.L. / NIPRO MEDICAL CORPORATION | Retirada del mercado del lote 410086A del kit PRS+ HIPEC referencia BIOPRSC1222V3 debido a una posible pérdida de la esterilidad del producto. Nota: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA indica que los productos impactados en esta nota de seguridad no fueron importados a Colombia.
DR2504-00282 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-19 | MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS 4008S Y ACCESORIOS - MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS Y ACCESORIOS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Retirada del mercado de determinadas electroválvulas V84 suministradas como piezas de repuesto de las máquinas de hemodiálisis 4008 S V10 y advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que sean defectuosas y se produzcan fugas. Nota: Fresenius Medical Care Colombia informa que NO se ha realizado la importación en el territorio colombiano de las electroválvulas V84 descritas en esta nota de seguridad.
DR2504-00284 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-19 | SISTEMA DE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS NEODENT | JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A | Retirada del mercado de las Fresas Inicial Plus 103.170 del lote LNWT8, debido a que se fabricó sin el grabado láser de 7 mm.
DI2504-00267 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-19 | EPOC BLOOD ANALYSIS SYSTEM - ANALIZADOR GASES ARTERIALES /POTENCIOMETRÍA, AMPEROMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA | EPOCAL INC. / TECHNOMEDICAL S.A.S - ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S - SIEMENS HEALTHCARE S.A.S | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ha confirmado la aparición de resultados de pH altos discrepantes en muestras introducidas con volúmenes de inyección más altos (más allá del pitido del lector epoc o después de que aparezca el mensaje «Análisis de la muestra») con la configuración 45.n del sensor epoc (versión de software: epoc Host v3.41.2 y epoc NXS v4.14.9 y 4.14.11).
DI2504-00269 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-19 | ENDOPATH ENDOGRAPADORAS Y RECARGAS ECHELON | ETHICON ENDOSURGERY S.A. DE C.V. PLANTA II - ETHICON ENDO-SURGERY, INC. - NYPRO HEALTHCARE BAJA LNC. (TORRES) - ETHICON ENDOSURGERY S.A. DE C.V. - ETHICON ENDOSURGERY LLC - NYPRO HEALTHCARE BAJA LNC. (ALBUQUERQUE) / JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. | La empresa Ethicon Endo-Surgery, LLC ha detectado un aumento en los reportes de fallas en una de sus herramientas quirúrgicas: la recarga vascular blanca ENDOPATH ECHELON™ (modelo de 35 mm y 4 filas, código VASECR35). Esta recarga solo se usa con la grapadora eléctrica ECHELON™ Flex (código PVE35A). El problema consiste en que, durante algunas cirugías, el instrumento puede bloquearse de manera inesperada. Esto impide que la grapadora corte o coloque grapas en el tejido, como debería hacerlo normalmente. El bloqueo está diseñado para evitar errores, como usar una recarga ya gastada o mal instalada. Sin embargo, si ocurre durante una cirugía, el profesional deberá seguir pasos adicionales para abrir y retirar el instrumento con cuidado del tejido del paciente, lo que puede aumentar el tiempo del procedimiento y generar complicaciones.
DI2504-00280 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-19 | EQUIPOS DE MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO INTELLIVUE Y SURESIGNS PHILIPS (ACCESORIO) | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - SANMINA-SCI SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD - PHILIPS MEDIZIN SYSTEME BÔBLINGEN GMBH - PHILIPS GOLDWAY ( SHENZHEN) INDUSTRIAL INC. - INVIVO, A DIVISION OF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. - RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S SOLO PARA USO PROPIO - HEMATO ONCOLOGOS S.A. (PARA USO PROPIO) - LM INSTRUMENTS S.A. - INTELNET MEDICA S.A.S - KAIKA SAS | Philips Colombiana S.A.S informa que el proveedor del Filtro en línea entubado de CO2 Microestream Advance, el Filtro en línea entubado de CO2 VitaLine y el Filtro en línea entubado de CO2 FilterLine proporcionó una actualización de las instrucciones de uso (IFU) para los productos afectados. El anexo de las IFU se emite para abordar los informes de los clientes sobre la dificultad o incapacidad de desconectar un adaptador de la cánula de un paciente para realizar un procedimiento. El anexo incluye información sobre los posibles eventos adversos que pueden resultar en caso de no seguir las instrucciones para el uso seguro del adaptador de las vías respiratorias, como se indicó originalmente en las IFU. El proveedor no identificó ninguna anomalía o incumplimiento con el producto. Referencia Philips: 2025-CC-HPM-011.
DR2504-00265 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-19 | SINGLE LUMEN EMBOLECTOMY CATHETER, LATEX-FREE SINGLE LUMEN EMBOLECTOMY CATHETER, SINGLE LUMEN VENOUS THOMBECTOMY CATHETER, OVER THE WIRE EMBOLECTOMY CATHETER. CATÉTER BOMBA PARA TROMBECTOMÍA VENOSA/EMBOLECTOMÍA ARTERIAL / CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA | LEMAITRE VASCULAR INC. / SURGICON & CIA S.A.S | Durante las pruebas internas del producto, la fábrica observó que algunos paquetes presentaban sellado incompleto (barrera estéril). Las pruebas de integridad del sellado detectaron un paquete dañado en aproximadamente el 1% de los dispositivos, lo que podría permitir la entrada de microorganismos y su contaminación, lo que podría provocar una infección transmitida por el dispositivo contaminado. NOTA: Este recall aplica también para el dispositivo medico DISTAL PERFUSION CATHETER - CATÉTER DE PERFUSIÓN DISTAL con registro sanitario 2018DM-0017827.
DR2505-00292 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-21 | DRILLS, PUNCHES AND SKULL DRILLS / TALADROS CRANEALES, PERFORADES Y TALADROS | INTEGRA LIFESCIENCES SWITZERLAND SARL - INTEGRA LIFESCIENCES PRODUCTION CORPORATION - GUENTER BISSINGER MEDIZINTECHNIK GMBH - ERCHINGER MEDTECHNOLOGY GMBH & CO. / MEDIREX BIC S.A.S | Durante una investigación sobre quejas, Integra LifeSciences detectó un problema de soldadura inadecuada (soldadura de refuerzo) en ciertos lotes de perforadores desechables Codman® de 14 mm. Esta falla podría causar el desmontaje del producto, es decir, su rotura o separación durante su uso.
DR2505-00289 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-21 | MIDAS REX DRILL SYSTEM SURGICAL INSTRUMENTS, DISSECTING TOOLS AND ATTACHMENTS/ MIDAS REX SISTEMA DE MOTORES, INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, HERRAMIENTAS DE DISECCIÓN Y ACCESORIOS | MEDTRONIC XOMED, INC - MEDTRONIC POWERED SURGICAL SOLUTIONS - MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS, CO / IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A. - ISO S.A - MEDTRONIC COLOMBIA S.A | Medtronic ha identificado un problema con algunos lotes de la herramienta de disección desechable de 8 cm, modelo Spiral Estrited (referencia F2/8TA23S). En estos lotes, la herramienta podría no encajar correctamente con el accesorio Midas Rex Legend, lo que impide su uso durante procedimientos quirúrgicos. Esta herramienta está diseñada para un solo uso, viene estéril y se utiliza junto con los motores y accesorios del sistema Midas Rex Legend, especialmente en procedimientos de craneotomía. Para funcionar correctamente, la herramienta debe insertarse primero en el motor, y luego el accesorio debe deslizarse adecuadamente sobre ella. En los lotes afectados, esta conexión no se realiza correctamente, lo que impide el montaje del sistema y, por lo tanto, la herramienta no puede usarse en los procedimientos clínicos. Nota: Los importadores Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A y Medtronic Colombia S.A. informan que las referencias afectadas no han sido comercializadas en Colombia.
DA2505-00349 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta Sanitaria sobre: AUTOMATED EXTERNAL DEFRIBILLATOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO | HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD / G BARCO S.A. STRYKER COLOMBIA S.A.S - G&C MEDICALS S.A.S. | Durante rigurosas pruebas de calidad, se identificó un problema relacionado con el proceso de fabricación que podría afectar la capacidad del dispositivo para funcionar correctamente, ocasionando posibles fallas. La probabilidad estimada de ocurrencia es del 0,0128%, considerada baja o remota. En caso de presentarse esta situación, el dispositivo podría no administrar la terapia prevista durante su uso, lo que podría conllevar a un retraso o ausencia del tratamiento requerido. Cabe resaltar que este problema fue detectado únicamente durante las pruebas de calidad internas, y hasta la fecha no se han reportado eventos adversos asociados a esta situación.
DR2505-00309 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta Sanitaria sobre: SISTEMAS DE ELEVACION CON UNIDADES DE GRUA - LIKO, HILL ROM | HILL ROM INC - LIKO AB / WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA - TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. | Se ha identificado una fijación incorrecta del gancho de liberación rápida al componente Q-Link 13, lo que puede provocar su desenganche durante el uso.
DR2505-00310 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta Sanitaria sobre: SISTEMA CAJAS INTERVERTEBRALES Y SU INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE PARA LA IMPLANTACION SPINEART | SPINEART S.A / EUROCIENCIA COLOMBIA S.A.S - L.A MEDICAL S.A.S | El control del contenido de oxígeno en el titanio es uno de los parámetros monitorizados durante la fabricación. Los análisis han demostrado que un lote no cumple con los requisitos, ya que el contenido de oxígeno excede los límites especificados. Aunque las propiedades mecánicas de los implantes afectados cumplen con las normas vigentes, los valores medidos sugieren un posible debilitamiento del material. Esto podría ocasionar un desgarro o fractura de la caja durante la inserción intraoperatoria en el espacio intervertebral por parte del cirujano. Este riesgo es conocido, aunque se presenta con muy baja frecuencia en las jaulas de titanio.
DR2505-00311 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta Sanitaria sobre: MATRICES DE HUESO DESMINERALIZADAS | MEDTRONIC INC | Durante una inspección de calidad, se identificó que un cliente devolvió dos unidades de Tejido Cortical Esponjoso de Aloinjerto Tradicional Triturado debido a que recibió chips de tamaño incorrecto. En la etiqueta del paquete figuraba el número de cara al cliente (CFN) T00070 y se describía el producto como triturado; sin embargo, el producto devuelto estaba en forma de astilla, no triturado. La investigación posterior reveló que, durante el proceso de etiquetado, las etiquetas correspondientes a tres productos de Chips corticales esponjosos (CFN T00085INT) fueron intercambiadas por etiquetas de productos triturados corticales esponjosos, generando la confusión en los lotes afectados.
DR2505-00312 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta sanitaria sobre: EQUIPOS DE CONTRAPULSACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS | DATASCOPE CORP / GETINGE COLOMBIA S.A.S. - G. BARCO S.A. | Getinge fue notificada por un proveedor acerca de la comercialización de un lote limitado de tarjetas de administración de energía (PMB) con resultados de pruebas que no cumplían los requisitos documentados. Tras iniciar una retención de envíos, la Unidad de Ventas y Servicio de Getinge informó que, antes de recibir dicha notificación, se había instalado una tarjeta PMB en un dispositivo IABP Cardiosave de un cliente durante un evento de servicio. Nota: El importador G BARCO SA informa que no han importado al país las series afectadas del equipo.
DR2505-00343 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alerta sanitaria sobre: STENT URETERAL - URETERAL STENT | C.R. BARD INC. - BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. / BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA - V.J. CARDIOSISTEMAS S.A.S. | Becton Dickinson de Brasil ha identificado que el distribuidor Urosurgery recibió un lote de producto con registro sanitario vencido. Esta situación afecta exclusivamente a este país. Nota: Los importadores VJ Cardiosistemas y Becton Dickinson de Colombia Ltda. informan que este retiro aplica únicamente en Brasil, por tratarse de un tema de cumplimiento regulatorio local (expiración del registro sanitario No. 80689090062). El producto con registro sanitario No. 2025DM-0011669-R1 cumple con todas las especificaciones técnicas y no representa ningún riesgo para la seguridad, el desempeño o la calidad percibida por el paciente o el usuario.
DR2505-00351 | ALERTA SANITARIA | 2025-05-28 | Alertya sanitaria sobre: MONITOR DE FUNCION CEREBRAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS-NATUS | NATUS MEDICAL INCORPORATED DBA EXCEL-TECH LTD (XLTEK) - NATUS MEDICAL INCORPORATED / EQUITRONIC S.A.S. | Natus ha recibido notificación de quejas relacionadas con el dispositivo Olympic Brainz Monitor, en las cuales se reporta que las etiquetas de colocación de los electrodos en la Caja de Adquisición de Datos (DAB, por sus siglas en inglés) estaban invertidas. Este error de etiquetado puede ocasionar un uso incorrecto, con la conexión errónea de los electrodos y la desalineación de los canales izquierdo y derecho. Como consecuencia, los datos registrados podrían interpretarse de forma errónea, lo que incrementa el riesgo de un diagnóstico incorrecto sobre la localización de las convulsiones en neonatos monitorizados con este dispositivo.
DI2505-00306 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-28 | Informe de seguridad sobre: SENTINEL, CATALYST Y ACCESORIOS / DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE, DIAGNÓSTICO... | C-RAD POSITIONING AB / FUNDACIÓN CTIC - CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO MEDIANTE BANCO DE BOGOTÁ (SOLO PARA USO PROPIO) - GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA S.A.S - BIMEDCO | C-RAD ha identificado un posible problema en el software c4D, relacionado con la aplicación incorrecta de la rotación del campo cuando se utilizan sitios agrupados en tratamientos que incluyen múltiples planes con campos no coplanarios. Cuando este escenario se combina con el uso del módulo cRespiration, puede resultar en la liberación del haz en una amplitud respiratoria incorrecta para uno de los campos de tratamiento. Nota: El importador informa que la versión afectada corresponde a la 6.5.1 SP2, y que las versiones anteriores no presentan esta afectación. En consecuencia, los equipos que se comercializan actualmente no incorporan dichas versiones de software, por lo cual no es necesario implementar acciones correctivas.
DI2505-00341 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-28 | Informe de seguridad sobre: CENTRICITY ANESTHESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS - CENTRAL DE ANESTESIA | GE HEALTHCARE - GE HEALTHCARE FINLAND OY / G. BARCO S.A. | GE HealthCare ha identificado una posible vulnerabilidad de ciberseguridad en uno de los componentes de los sistemas CHA. La exposición asociada a esta vulnerabilidad potencial se encuentra limitada a la red local.
DI2505-00342 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-28 | Informe de seguridad sobre: CENTRICITY ANESTHESIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS - CENTRAL DE ANESTESIA | GE HEALTHCARE - GE HEALTHCARE FINLAND OY / G. BARCO S.A. | GE HealthCare ha tenido conocimiento de que el sistema CHA interrumpe las órdenes de infusión programadas en modo "Continuo" una vez que se ha administrado la cantidad prescrita, incluso si no se ha cumplido la duración de tiempo establecida. Esta situación podría dar lugar a una inframedicación, especialmente si la intención clínica era que la administración continuara hasta nuevo aviso o durante un periodo de tiempo específico.
DI2505-00347 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-28 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGIA PHILIPS / SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS INDIA LIMITED / SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - CLINICA CHINITA S.A. SOLO PARA SU USO PROPIO - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - INTELNET MEDICA S.A.S | Philips ha identificado que, al utilizar el pedal inalámbrico durante procedimientos vasculares (es decir, con el protocolo vascular) en el sistema Zenition 70, puede presentarse un retraso de hasta 72 milisegundos en la ejecución de la orden de detención de la radiación al momento en que el usuario suelta el pedal. Este comportamiento se limita exclusivamente a procedimientos vasculares realizados en modo de sustracción a 2 fotogramas por segundo (fps). Referencia Philips: 2023-IGT-PUN-004 (FCO71800104). Nota: Los importadores INTELNET MÉDICA SAS y GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SAS informan que no han importado al país las series afectadas.
DI2505-00348 | INFORME DE SEGURIDAD | 2025-05-28 | Informe de seguridad sobre: SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGIA PHILIPS / SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - PHILIPS INDIA LIMITED / SAIS IPS S.A.S ( PARA USO PROPIO ) - CLINICA CHINITA S.A. SOLO PARA SU USO PROPIO - GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. - PHILIPS COLOMBIANA S.A.S - INTELNET MEDICA S.A.S | Philips ha identificado un posible problema con el pedal inalámbrico utilizado en ciertos sistemas Philips Zenition 50, Zenition 70 y Veradius Unity, que podría dar lugar a la emisión de radiación no deseada. El inconveniente ocurre cuando el pedal inalámbrico permanece atascado en la posición activa, incluso después de que el usuario lo ha soltado, lo que genera una exposición no intencionada a la radiación. Las causas identificadas incluyen: • Acumulación de líquidos densos o pegajosos (por ejemplo, sangre o medio de contraste) en el pedal inalámbrico, especialmente si no se ha realizado una limpieza adecuada. • Uso de cubiertas protectoras de tamaño incorrecto o mal colocadas sobre el pedal inalámbrico. • Desplazamiento de un tornillo que sujeta la barra de levantamiento del pedal, el cual puede quedar atrapado dentro de la carcasa del dispositivo. • Presencia inadvertida de un tornillo adicional en el interior de la carcasa del pedal inalámbrico debido a un error durante el proceso de fabricación. Referencia Philips: 2024-IGT-PUN-003 (FCO71800111) Nota: Los importadores INTELNET MÉDICA SAS y GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SAS informan que no han importado al país las series afectadas.