## Hoja1
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2507-00478 | 2025-09-02 | "GRAFT/PROSTHESIS, BIOMATERIAL) / INJERTO / PRÓTESIS, BIOMATERIAL - ACIDO HIALURONICO" | "SARDENYA COLOMBIA S.A.S, ha informado que el producto GRAFT/PROSTHESIS, BIOMATERIAL – Ácido Hialurónico estaría siendo comercializado y utilizado en una presentación comercial diferente a la autorizada en el registro sanitario INVIMA 2021DM- 0022828. Esta situación constituye una infracción sanitaria, al no corresponder con las condiciones aprobadas por INVIMA. Asimismo, se advierte que la comercialización de una presentación no autorizada podría corresponder a un producto falsificado o fraudulento, lo cual incrementa el riesgo sanitario."
DI2508-00597 | 2025-09-05 | " MEDICAL BED HILL-ROM® 900 ACCELLA™- CAMA HOSPITALARIA - CAMA HOSPITALARIA" | "La función de baja presión alterna (ALP) del colchón falló y dejó de alternar, lo que provocó una pérdida de rendimiento terapéutico. Además, durante la inicialización o al regresar del modo de transporte, el colchón podía permanecer en modo de inflado máximo (Pmax), exponiendo a los pacientes a una mayor presión superficial. En los casos reportados, el colchón emite alertas sonoras y visuales; sin embargo, si los cuidadores no pueden trasladar al paciente a otra cama, el"
DI2508-00590 | 2025-09-05 | "TERAPIA DE NEUROMODULACIÓN SACRA INTERSTIM II / INTERSTIM X, Y ACCESORIOS" | "Medtronic ha identificado treinta y cuatro (34) informes en los que, durante el período de evaluación avanzada, el conector de la extensión percutánea migró desde el sitio previsto para el bolsillo del estimulador hacia la vía de tunelización. Esta situación generó dificultades para localizar el conector de la extensión percutánea una vez finalizada la evaluación, momento en e"
DI2508-00594 | 2025-09-05 | "LAVADORAS - ACCESORIOS Y REPUESTOS - LAVADORAS PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOSGETINGE" | "Getinge ha detectado un problema que puede generar el sobrecalentamiento del dispositivo durante su funcionamiento cuando no se realiza la calibración de la presión de circulación o esta se efectúa de manera incorrecta, lo que impide la activación de la alarma de baja presión."
DI2508-00599 | 2025-09-05 | MÁQUINAS PARA DIÁLISIS BAXTER | "Se ha identificado una inconsistencia en la versión de la plataforma Sharesource del equipo HomeChoice Claria, la cual ocurre cuando uno o dos usuarios independientes, crean o modifican simultáneamente el programa del dispositivo de un paciente. Tras guardar los cambios en sesiones de navegador independientes, ninguno de ellos se envía al ciclador Claria del paciente, como consecuencia, el médico podría interpretar que el paciente está recibiendo la terapia prescrita correctamente debido a la información errónea mostrada en la aplicación remota Sharesource, mientras que el ciclador utilizado por el paciente administra en realidad una terapia obsoleta e incorrecta"
DI2508-00600 | 2025-09-05 | HUMIDIFICADOR - AIRVO 2, MY AIRVO 2, FISHER & PAYKEL | "El fabricante ha identificado que la alarma sonora, diseñada para activarse durante 120 segundos cuando la unidad se desconecta involuntariamente de la fuente de poder, puede durar menos de 120 segundos, lo que podría retrasar la atención del usuario para reconectar la alimentación"
DR2508-00591 | 2025-09-05 | "AUTOMATED EXTERNAL DEFRIBILLATOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO" | "La vigilancia postcomercial ha revelado que los Pad-Paks no siempre se insertan correctamente en los dispositivos HeartSine samaritan PAD, tal como se indica en las instrucciones de uso (IFU), lo que puede ocasionar fallos durante el uso del dispositivo. La investigación identificó que las posibles causas de inserción incorrecta incluyen errores de uso y pines de localización doblados, que pueden generarse durante el proceso de fabricación. Si el dispositivo no logra completar la Bogotá, 5 septiembre 2025 conexión, emitirá repetidamente el mensaje: ""Coloque los electrodos en el ppecho desnudo del paciente"", y en algunos, casos el DEA puede no encenderse en absoluto"
DR2508-00592 | 2025-09-05 | " SUCTION TUBE-TUBOS DE ASPIRACIÓN CARDÍACA MEDTRONIC DLP / DRENAJE DEL SUMIDERO, AGUJA DE PERICARDIOCENTESIS DE UN SOLO USO" | "Medtronic ha recibido informes en los que se indica que, en ciertos lotes de productos de cánula, los catéteres no mantienen su forma al doblarse, por lo tanto, se se informa el retiro voluntario de los productos afectados. Ningún otro modelo de producto o número de lote se ve afectado"
DR2508-00595 | 2025-09-05 | " INSTRUMENTAL REUTILIZABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPIA Y SUS ACCESORIOS AESCULAP" | "Aesculap AG identificó que el componente de sellado amarillo del Sistema de Trocar Reutilizable de 10 mm y 12 mm presenta bordes irregulares con fragmentos de silicona visibles. Existe el riesgo potencial de que estos fragmentos se desprendan del componente durante su uso."
DA2509-00624 | 2025-09-12 | "SISTEMA DE TORNILLOS ABSORBIBLES E INSTRUMENTAL DE RODILLA STRYKER" | "Se ha identificado una discrepancia en las fechas de vencimiento del dispositivo. Las etiquetas de la caja externa y del empaque (pouch) indican correctamente la fecha de vencimiento: 31-05- 2027. No obstante, las etiquetas destinadas al paciente presentan de manera incorrecta la fecha de vencimiento: 31-05-2025."
DA2509-00627 | 2025-09-12 | JUEGO ESTÉRIL DE ADMINISTRACIÓN DE INFUSIÓN Y ACCESORIOS | "Se ha identificado que algunos depósitos de casetes de medicación CADD de 50 ml y 100 ml podrían presentar soldaduras debilitadas en el perímetro de la bolsa, ubicada dentro de la carcasa de plástico. Esta condición podría ocasionar fugas de medicación a lo largo del perímetro de la bolsa, representando un riesgo potencial para el paciente."
DI2509-00625 | 2025-09-12 | "SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR" | " Philips ha identificado un posible problema de seguridad relacionado con la batería del BIOS de ciertas PC que forman parte de la configuración de los sistemas Philips Allura (Allura Xper, Allura CV20 y Allura Centron). El importador GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S informa que no importo a Colombia las series afectadas por esta situación."
DI2509-00626 | 2025-09-12 | "SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR" | "Philips ha identificado un posible problema de seguridad que afecta a los sistemas Philips Allura Xper y Allura CV20 que incluyen en su configuración un Geo PC del modelo Wolfdale (generación Q35). Se ha detectado que el Geo PC del modelo Wolfdale (generación Q35), que controla los Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs movimientos de geometría de estos sistemas, podría no funcionar según lo previsto debido al deterioro de ciertos componentes internos"
DA2509-00640 | 2025-09-19 | "CATÉTER DE ABLACIÓN TACTIFLEX™, SENSOR ENABLED - CATÉTER DE ABLACIÓN" | "Abbott ha identificado un número limitado de casos de desprendimiento de la punta del catéter durante la extracción del dispositivo de su empaque plástico. Se precisa que el diseño del embalaje no ha presentado cambios desde la introducción del dispositivo en 2022 y que el desprendimiento se relaciona con una manipulación inadecuada en el Bogotá, 19 septiembre 2025 momento de la apertura, lo cual puede ocasionar daños en la punta del catéter. Este hecho no corresponde a un problema de desempeño del dispositivo, sino a un riesgo asociado a la técnica utilizada para su extracción."
DI2509-00641 | 2025-09-19 | SETS PARA TERAPIA DE INFUSIÓN | "El fabricante legal Zibo Qiao informó que las extensiones pueden presentar riesgo de agrietamiento o fuga cuando se exponen a desinfectantes a base de etanol. Nota: El importador BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA informa que no importó a Colombia las series afectadas por esta situación."
DA2509-00646 | 2025-09-26 | "SISTEMA NASAL CPAP PARA NEONATOS & RECIÉN NACIDOS - MINIFLOW, MEDIJET" | "Se ha identificado un número creciente de fallas en campo, atribuidas a un defecto en el componente “turbina” del dispositivo. El uso continuo del equipo, sin la aplicación de medidas preventivas, aumenta la probabilidad de que se presente un defecto en la turbina, lo que puede ocasionar el fallo total del dispositivo durante su utilización."
DA2509-00647 | 2025-09-26 | "GAMMACAMARAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL ELECTRIC®" | "Se ha identificado que determinados sistemas de medicina nuclear, que ya han superado el Bogotá, 26 septiembre 2025 periodo de servicio garantizado, podrían haber sido transportados o reubicados sin el soporte adecuado de los detectores. Esta situación genera un riesgo de tensión excesiva en los mecanismos de montaje, lo cual puede comprometer la integridad estructural del detector. De materializarse esta condición, existe la posibilidad de que el detector se desprenda o caiga, lo que representa un riesgo de lesiones graves o potencialmente mortales en los pacientes o el personal de salud que se encuentren en las áreas de operación. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes ni lesiones relacionados con este problema. No obstante, es importante señalar que los sistemas afectados corresponden a equipos que llevan varios años fuera de fabricación y cuyo periodo de servicio garantizado ya había sido informado previamente por el fabricante"
DR2509-00645 | 2025-09-26 | LENTES DE CONTACTO BLANDOS - SOMOFILCON A | "Se informa que se está llevando a cabo un retiro voluntario del producto, debido a la detección de un defecto consistente en la presencia de partículas dentro del blíster. Este defecto es fácilmente identificable a simple vista, por lo que, en la mayoría de los casos, el usuario lo detectaría antes de utilizar el lente de contacto. Bogotá, 26 septiembre 2025 Nota: El importador COOPERVISION COLOMBIA SAS informa que no importó a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación."
DR2509-00651 | 2025-09-26 | "MERIT ANGIOPLASTY PACKS - VÁLVULAS HEMOSTÁTICAS - MERIT MEDICA" | "Merit Medical Systems, Inc. ha iniciado un retiro voluntario de la Válvula Hemostática PhD™ debido a un defecto de fabricación. Se ha identificado que, durante su uso, la tapa de la válvula Bogotá, 26 septiembre 2025 puede quedar presionada, lo que ocasiona fugas en el dispositivo. La falla puede generar interrupciones en el procedimiento y, en situaciones clínicas, conllevar riesgo de hemorragias, comprometiendo la seguridad del paciente Nota: Los importadores MERIT MEDICAL COLOMBIA y WORLD MEDICAL S.A.S. informan que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación"
DI2509-00643 | 2025-09-26 | HEART-LUNG MACHINE HL 20, ACCESORIOS Y REPUESTOS/ MÁQUINA CORAZÓNPULMÓN PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA - ACCESORIOS Y REPUESTOS | "En el marco de la investigación de un evento adverso relacionado con la rotura de la correa de transmisión de la bomba HL 20, se identificó que el mantenimiento preventivo de la bomba de rodillos afectada, así como de otras bombas de rodillos, no se había ejecutado de manera completa conforme a los lineamientos establecidos."