## OCTUBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2509-00655 | 2025-10-06 | - SISTEMA DE SOFTWARE MÉDICO PARA ACCESO REMOTO PARA LA SELECCIÓN, REVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | GE HealthCare ha detectado una vulnerabilidad de seguridad en los productos AW Server. Cuando el servidor no está protegido con una contraseña compleja y una persona malintencionada accede a la red donde se encuentra instalado, la vulnerabilidad puede ser explotada. En tal situación, podrían verse comprometidos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los pacientes.
DI2509-00659 | 2025-10-06 | DESFIBRILADOR MONITOR HEARTSTART / DESFIBRILADOR MONITOR | Se ha observado que las almohadillas para DEA HS1 / OnSite / Home (Números de Parte M5071A y M5072A) pueden presentar separación del gel respecto al soporte de espuma/estaño al retirarlas del revestimiento plástico amarillo. El gel puede plegarse sobre sí mismo, lo que reduce el área de contacto en la superficie de la almohadilla, o desprenderse casi por completo, dejando únicamente una pequeña cantidad de gel adherida
DR2509-00661 | 2025-10-06 | SISTEMA DE CONSOLA DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA (IPC®) Y ACCESORIOS- MEDTRONIC | Medtronic ha recibido varias quejas desde junio de 2025 sobre la oscilación del dispositivo Powerease, lo que señala posibles riesgos para la salud asociados con la degradación o pérdida Bogotá, 06 octubre 2025 de funcionalidad en lotes específicos. Este retiro voluntario se inició debido a la posibilidad de fallas de fábrica por oscilación del dispositivo, originadas por una desalineación entre la conexión rápida y los componentes del controlador principal del eje. Nota: El importador Medtronic Colombia SA informa que no importó a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DI2509-00660 | 2025-10-06 | ALINITY HQ ANALYZER-ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MULTIPARAMÉTRICO AUTOMATIZADO | Se ha identificado una incidencia en las versiones 5.0 a 5.10.1 del software del analizador Alinity hq. La alerta de Saturación IG (saturación de granulocitos inmaduros) está diseñada para indicar un número elevado de elementos saturados que interfieren con los parámetros IG/%IG y NEU/%NEU (neutrófilos). Sin embargo, el sistema no genera una alerta visible adecuada para los resultados de IG/%IG y NEU/%NEU en presencia de saturación, lo que puede impedir que los usuarios identifiquen los valores afectados
DI2509-00662 | 2025-10-06 | CATALYFT PL EXPANDABLE INTERBODY SYSTEM- SISTEMA INTERCORPORAL EXPANDIBLE CATALYFT PL | El dispositivo Catalyft™ PL es un implante intersomático utilizado en procedimientos de fusión lumbar de la columna vertebral. Está fabricado en titanio y diseñado para optimizar la altura del disco y el alineamiento de la columna, además de facilitar la inserción y proporcionar estabilidad inicial. Medtronic ha recibido informes de pérdida de lordosis del Catalyft™ PL tras la implantación, también descrita como colapso o pérdida de altura. La mayoría de estos reportes corresponden a hallazgos radiológicos asintomáticos, sin consecuencias clínicas conocidas. Nota: El importador Medtronic Colombia SA informa que no importó a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DA2510-00685 | 2025-10-14 | MONITOR / DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO ACCESORIOS Y REPUESTOS/ DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO CON FUNCIÓN DE MONITOREO DE PARÁMETROS VITALES | En casos poco frecuentes, se ha reportado un contacto intermitente en las paletas de desfibrilación extraíbles para adultos durante el uso del dispositivo. El problema se ha rastreado hasta el resorte de contacto dentro de las paletas. Con el tiempo, dicho resorte puede presentar Bogotá, 14 octubre 2025 fatiga mecánica, lo que ocasiona el deterioro del contacto eléctrico. Esta fatiga se produce tras cientos de montajes y desmontajes de los adaptadores para adultos.
DI2510-00686 | 2025-10-14 | EUNICEL DXI ACCESS IMMUNOASAY SYSTEM-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS INMUNOQUÍMICOS | Una investigación interna determinó que los pórticos de recogida y colocación (PnP) en los analizadores UniCel DxI pueden presentar mayor interferencia física debido a subcomponentes del conjunto del pórtico. Esta interferencia puede ocasionar errores de movimiento Z con mayor frecuencia en el PnP de lavado y/o en el PnP del incubador.
DR2510-00682 | 2025-10-14 | SISTEMA DE CIRUGÍA OFTÁLMICA CONSTELLATION VISION SYSTEM, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Alcon está implementando una acción correctiva voluntaria de seguridad en campo para determinados modelos de sondas de vitrectomía CONSTELLATION® ULTRAVIT® (10K) e HYPERVIT® (20K), debido a la posibilidad de que las sondas fallen inesperadamente y se fracturen durante su uso.
DI2510-00690 | 2025-10-16 | ANTICOAGULANT CITRATE DEXTROSE FORMULA A (ACD-A) 500 ML / ANTICOAGULANT CITRATE DEXTROSE FORMULA A (ACD-A) 750 ML, (ANTICOAGULANTE CITRATO DEXTROSA FÓRMULA A (ACDA) 500 ML /ANTICOAGULANTE CITRATO DEXTROSA FÓRMULA A (ACDA) 750 ML) | Se identificó un error de traducción en las Instrucciones de Uso (IFU) de la Solución anticoagulante de citrato dextrosa, Solución A (ACD-A). En las versiones en español y en noruego, la lista de ingredientes señala de manera incorrecta “cloruro de sodio” en lugar del ingrediente correcto “citrato de sodio”. Este error se encuentra en el IFU código N.o 1000002559, página 23. Cabe resaltar que este error no afecta la calidad, la composición, ni la eficacia de la solución, la cual ha sido fabricada conforme a las especificaciones y continúa siendo segura para su uso.
DA2509-00623 | 2025-10-16 | TODAY MUTUAL SENSATION | HALEON COLOMBIA S.A.S ha informado sobre la comercialización ilegal del producto TODAY MUTUAL SENSATION, el cual estaría siendo falsificado, situación que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. En consecuencia, se advierte a la ciudadanía sobre la importancia de verificar las características del producto original frente a las del presunto producto falsificado o fraudulento, con el fin de evitar su adquisición y uso.
DA2509-00657 | 2025-10-16 | KICK 2 NAVIGATION STATION - ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN KICK 2 | SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. ha informado sobre el ingreso irregular y la comercialización fraudulenta de equipos de la marca BRAINLAB, específicamente de los modelos KOLIBRÍ, VECTOR VISION y CURVE. Adicionalmente, se informa que los modelos KOLIBRÍ y VECTOR VISION corresponden a tecnologías declaradas en obsolescencia, fuera de servicio, sin actualizaciones de software, sin mantenimiento calificado, y sin el respaldo del fabricante ni la trazabilidad exigida por las autoridades competentes. Se aclara que la empresa SAMN – SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. es la única empresa autorizada en Colombia para la importación, comercialización, representación, capacitación, mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de navegación quirúrgica (neuronavegadores) y demás tecnologías médicas de la marca BRAINLAB, amparadas con los registros sanitarios INVIMA 2023DM-0027776 e INVIMA 2023DM-0027779. Esta situación representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. En consecuencia, se advierte a la ciudadanía que la comercialización de dichos equipos no autorizados podría corresponder a sistemas adulterados o fraudulentos, ingresados de manera irregular al país. Esto implica una amenaza a la integridad y seguridad de los pacientes, compromete la calidad de los procedimientos médicos y puede generar potenciales responsabilidades médico-legales para las instituciones que adquieran o utilicen dichos equipos.
DA2509-00658 | 2025-10-16 | BIOGLUE® SURGICAL ADHESIVE / ADHESIVO QUIRÚRGICO | CTP Médica S.A informa sobre la comercialización ilegal del dispositivo médico BIOGLUE® SURGICAL ADHESIVE / ADHESIVO. CTP Médica S.A aclara que su compañía es el importador y acondicionador exclusivo en Colombia para dicho dispositivo médico. Adicionalmente, indican que han identificado la presencia en el mercado nacional de unidades que no han sido importadas por su compañía, correspondientes a las referencias BG3510-5-US y BG3515-5-US, con números de lote BG000737, BG000762 y HT22671D. Estos productos presentan etiquetas no emitidas por CTP Médica (fraudulentas) que incluyen la razón social del importador, así como fechas de vencimiento las cuales no corresponden a las etiquetas oficiales emitidas por el fabricante. Adicionalmente, en una de las etiquetas se evidencia un número de lote inexistente en los registros del fabricante. Esta situación representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. En consecuencia, se advierte a la ciudadanía sobre la importancia de verificar las características del producto original frente a las del presunto producto falsificado o fraudulento, con el fin de evitar su adquisición y uso.
DA2510-00693 | 2025-10-20 | SISTEMA DE ESTEROTAXIA LEKSELL-LEKSELL STEROTACTIC SYSTEM, ACCESORIOS Y REPUESTOS | En los números de serie especificados, se ha identificado un mayor riesgo de desprendimiento de escamas de pintura en los grabados de los componentes del Leksell Vantage Arc System. Este desprendimiento puede ocurrir durante los procesos de limpieza y esterilización. Si las escamas de pintura no se eliminan completamente durante dichos procesos, podrían permanecer en el Bogotá, 20 octubre 2025 Leksell Vantage Arc System al momento de su uso en intervenciones quirúrgicas. En el peor de los casos, un fragmento estéril no detectado de pintura no metálica podría introducirse accidentalmente en la herida. Los posibles riesgos asociados a esta situación incluyen infección, inflamación, retraso en la cicatrización y migración hacia los tejidos circundantes, lo que podría generar complicaciones adicionales dependiendo de la zona afectada.
DR2510-00694 | 2025-10-20 | SISTEMA NEUROESTIMULADOR IMPLANTABLE | Se ha identificado que algunas unidades de lote no específico del sistema implantable de neuroestimulación Eterna SCS IPG presentan fallas en la conexión inalámbrica (Bluetooth) con el programador o el controlador del paciente. De acuerdo con el análisis realizado, los problemas de interconexión se deben a una falla en el circuito eléctrico impreso (PCB) del generador, presente en los dispositivos despachados desde la Bogotá, 20 octubre 2025 planta de manufactura a nivel global hasta el 8 de octubre de 2024. Entre los riesgos identificados se encuentra que la pérdida de conexión con el programador impide al paciente modificar los modos de estimulación. Nota: Los importadores ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. y RP MEDICAS S.A. informan que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DA2510-00715 | 2025-10-24 | GLUCIDA ADVANCE | 022DM-0009455-R1, ha informado sobre la comercialización fraudulenta de un producto denominado GLUCIDA ADVANCE. Este producto ha sido creado de manera ilícita mediante la combinación no autorizada de las marcas registradas GLUTFAR® y EUCIDA®, utilizando etiquetas y empaques con similitud visual a los de los desinfectantes originales fabricados y comercializados legalmente por Laboratorios Eufar, los cuales están legalmente registrados. Este producto GLUCIDA ADVANCE no cuenta con registro sanitario otorgado por el INVIMA y presenta información falsa en su rotulado, indicando el registro 2020020356 con fecha de vencimiento 23/07/2029, lote 181249 y fecha de vencimiento 23/03/2025. Se ha identificado su comercialización en establecimientos de San Andresito de San José, en la ciudad de Bogotá, por lo que se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirirlo o utilizarlo, y verificar siempre el registro sanitario del Invima antes de comprar productos desinfectantes
DA2510-00700 | 2025-10-30 | SISTEMA EXTRACORPÓREO DE BOMBEO DE SANGRE | Abbott ha iniciado una notificación voluntaria dirigida a los usuarios del sistema de soporte circulatorio agudo CentriMag™, con el fin de recordar la importancia de verificar que la bomba de sangre CentriMag esté correctamente bloqueada en el motor CentriMag, conforme a las instrucciones de uso (IFU). Si la bomba no se bloquea adecuadamente en el motor, podrían generarse partículas o un Bogotá, 30 octubre 2025 aumento de temperatura durante el funcionamiento del sistema. En este momento, Abbott no solicita la devolución ni el retiro del producto. Cuando la bomba se bloquea correctamente en el motor, el producto es seguro para su uso y funciona según lo previsto, siempre que se sigan las instrucciones de uso para garantizar su instalación adecuada.
DA2510-00703 | 2025-10-30 | DUODENOVIDEOSCOPIO OLYMPUS TJF-Q170V, ACCESORIOS Y REPUESTOS | El reprocesamiento inadecuado o incompleto de los duodenoscopios Olympus puede representar un riesgo potencial de exposición a un dispositivo contaminado, lo que podría ocasionar una infección en el paciente. La gravedad de dicha infección dependerá del estado general de salud y de los factores de riesgo del paciente (por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos), y puede variar Bogotá, 30 octubre 2025 desde cuadros leves hasta infecciones potencialmente mortales, incluyendo el fallecimiento en casos extremadamente raros.
DI2510-00701 | 2025-10-30 | HEARTMATE 3 SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDO ( LVAS) | Abbott ha identificado fallas en las baterías de respaldo del controlador. Esta condición se señala mediante una alarma luminosa amarilla parpadeante en forma de llave, visible en la interfaz de usuario de los controladores del sistema. Cuando el controlador está conectado a una fuente de alimentación externa, dicha alarma corresponde a una advertencia y no indica una falla crítica del sistema ni afecta la funcionalidad de la bomba

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA