## Hoja6
PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | FECHA PUBLICACIÓN | DISPOSITIVO MEDICO | DESCRIPCION
DI2510-00695 | 2025-11-05 | SET DE NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO PARA USO CON BOMBAS FREEGO | Abbott ha identificado que algunos FreeGo de manera contraria a las representar un riesgo para la salud. El uso incorrecto consiste en forzar resistencia, con el fin de abrir las tres posiciones (véanse las imágenes en el Anexo 1) y permitir el uso simultáneo del puerto de lavado y del puerto de la bomba de alimentación. Se han notificado casos en los que se conectó un segundo equipo de alimentación al puerto de lavado con la intención de administrar de manera simultánea la alimentación enteral y agua al paciente. Los equipos de alimentación están diseñados exclusivamente para conectarse al conector de la sonda de alimentación enteral del paciente y no deben ser modificados en ningún caso. Este uso inadecuado no está contemplado en el diseño de la bomba de alimentación enteral FreeGo, por lo que podría impedir que el dispositivo cumpla con sus especificaciones de diseño y funcionamiento, especialmente en lo relacionado con la detección de cambios de presión. Como consecuencia, la bomba podría no activar la alarma ante una oclusión. En pacientes con riesgo de hipoglucemia o hipovolemia, esto podría representar un peligro para la salud debido a que el equipo no suministraría el alimento en las cantidades previstas.
DI2510-00713 | 2025-11-05 | EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PHILIPS-EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA - EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA | El adhesivo del sello de la Bobina de Cuerpo en Cuadratura (QBC) podría fallar, lo que puede generar bordes afilados que entren en contacto con los pacientes. Si el sello de la QBC se afloja durante el proceso de escaneo, existe el riesgo de causar daños a la salud de los pacientes. Nota: El importador GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SAS informa que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DI2510-00714 | 2025-11-05 | SISTEMA DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR RAYOS X (CT) DE PHILIPS/ EQUIPOS PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA TC | Philips ha detectado un problema que puede presentarse en los sistemas Philips Incisive CT, CT 3500 y CT 5300, si los tornillos del intercambiador de calor de tubos en el escáner giratorio no se ajustan correctamente después de ser reemplazados. Si el sistema CT se apaga durante un escaneo clínico, el operador puede optar por repetir el estudio en otro equipo CT o utilizar un método de imagen diferente. En caso de que un fragmento roto sea expulsado del sistema y entre en contacto con un operador o una persona presente en la sala de escaneo, podría causar daños en la salud de los pacientes.
DI2510-00716 | 2025-11-05 | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS COBAS-ANALIZADOR PARA ELECTROLITOS Y GASES SANGUÍNEOS | Se ha identificado un número creciente de quejas a nivel mundial relacionadas con resultados falsos de sodio (Na?), tanto altos como bajos, en el analizador de electrolitos 9180. Estas mediciones erróneas afectan todo el rango de medición, con desviaciones reportadas entre -60 y +40 mmol/L en comparación con los valores de referencia. Los resultados de medición de otros parámetros (K?, Cl?, Ca2?, Li?) no se ven afectados. La detectabilidad y el riesgo médico asociados a resultados incorrectos en las pruebas de sodio dependen del conjunto de parámetros diagnósticos y clínicos, ya que el instrumento no detecta los resultados erróneos, y los procedimientos de calibración y control de calidad estándar no identifican de forma confiable el problema. En determinadas situaciones clínicas, los resultados de sodio incorrectos, aunque aparentemente creíbles, podrían influir en la atención médica y causar consecuencias adversas para la salud de los pacientes. El problema es esporádico y está relacionado con la introducción del electrodo de referencia 09969772001, fabricado por Diamond Diagnostics (en adelante, “Electrodo de referencia DD”), que se implementó como alternativa al electrodo de referencia Roche utilizado anteriormente.
DA2510-00711 | 2025-11-05 | CC SYRINGE PUMP/BOMBA DE JERINGA CC; ALARIS PK SYRINGE PUMP/ BOMBAS DE JERINGA ALARIS PK | Becton Dickinson ha identificado un posible defecto de fabricación que afecta a ciertas bombas de jeringa BD AlarisTM, relacionado con la funcionalidad del teclado. Se ha observado que lotes específicos de los componentes del teclado pueden presentar un funcionamiento anómalo que afecta las teclas “On/Off”, “Hold” y “Run”.
DR2510-00709 | 2025-11-05 | DRILLS, PUNCHES AND SKULL DRILLS / TALADROS CRANEALES, PERFORADES Y TALADROS | Por precaución, se realiza el retiro voluntario de los perforadores desechables Codman® de 9 mm y 11 mm, debido a que se fabrican con el mismo equipo y bajo los mismos parámetros operativos que afectaron al perforador de 14 mm, en el cual se identificó un problema de soldadura inadecuada (soldadura de refuerzo). Este defecto podría ocasionar el desmontaje del producto, es decir, su rotura o separación durante el uso. Es pertinente mencionar que el perforador de 14 mm fue objeto de un "recall" mediante el caso DR2505-00292, el cual ya se encuentra cerrado. Este retiro aplica únicamente para los perforadores desechables Codman® de 9 mm y 11 mm.
DA2509-00676 | 2025-11-26 | DIGITAL ANGIOGRAPHY SYSTEM / SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA DIGITAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Shimadzu ha identificado un posible problema en el generador de rayos X de alta tensión Bogotá, 26 noviembre 2025 incorporado en los equipos de diagnóstico. (Verificar listado en documento anexo). Se ha observado que los contactos de los contactores electromagnéticos dentro de la carcasa del generador de alta tensión de rayos X pueden quedarse pegados, lo que puede hacer que la corriente eléctrica siga suministrándose al circuito de alimentación incluso si el equipo está apagado. Como consecuencia, el circuito en cuestión puede sobrecalentarse, causando daños a las partes adyacentes. Además, esta situación puede provocar la emisión de humo.
DI2510-00729 | 2025-11-26 | SHOCKPULSE SE LITHOTRIPSY SYSTEM (SPL-SR) / SISTEMA DE LITOTRIPSIA SHOCKPULSE SE ( SPL - SR ) Y ACCESORIOS | dvertencias de seguridad relacionadas con el transductor ShockPulse SE y el litotriptor ShockPulse SE debido a la posibilidad de que no se encienda o se encienda brevemente y se apague, acompañado de una luz de error en el generador.
DI2510-00731 | 2025-11-26 | ANESTHESIA SYSTEM / MÁQUINA DE ANESTESIA | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del vaporizador electrónico V90, debido a la posibilidad de que se produzca un sellado incorrecto del puerto de llenado después de retirar el frasco de agente anestésico y provocar fugas del mismo"
DI2510-00732 | 2025-11-26 | FILTROS Y FILTROS HME | Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados filtros intercambiadores de calor y humedad (HMEF) Clear-Therm Mini, debido a la posibilidad de que las dos partes de la carcasa de los filtros se separen provocando una posible una fuga de gas en el circuito respiratorio".
DI2510-00733 | 2025-11-26 | SALEM SUMP SILICONE DUAL LUMEN STOMACH TUBE / TUBO ESTOMACAL DE DOBLE LUMEN DE SILICONA | "Advertencias de seguridad relacionadas con determinados códigos de sondas gástricas Salem Sump con válvula antirreflujo (ARV), debido a la posibilidad de rotura de la válvula antirreflujo por un uso incorrecto de esta".
DI2509-00677 | 2025-11-26 | CELLMEK SPS/ INSTRUMENTO DE PREPARACIÓN DE MUESTRA | Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de preparación de muestras CellMek SPS, debido a que los volúmenes muertos para los tubos que figuran en las instrucciones de uso, para los tipos de casete B y E, son incorrectos, y a que el sistema no agita el casete tipo E antes de perforar los tubos para la preparación de muestras. NOTA: BECKMAN COULTER COLOMBIA S.A.S informa que los productos objeto de la nota de seguridad no fueron importados por la compañía
DI2509-00679 | 2025-11-26 | ERYTRA - ANALIZADOR ERYTRA - GRIFOLS | Advertencias de seguridad relacionadas con las versiones de software 4.5.0 y 4.6.0 del analizador Erytra debido a la posibilidad de que se asignen resultados incorrectos en una prueba que ha sido cancelada automáticamente y reprogramada.
DR2510-00727 | 2025-11-26 | DISPOSITIVO ENDOLUMINAL REDIRECCIONADOR DE FLUJO (FRED) | Retirada del mercado de determinados números de catálogo y lotes de los dispositivos endoluminales de redireccionamiento del flujo FRED™ 27 y FRED™ X 27, debido a que podrían presentar problemas de colocación y/o despliegue por una longitud incorrecta de los alambres de tantalio y los patrones de fijación del mismo a la endoprótesis."
DR2510-00728 | 2025-11-28 | SISTEMA DE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS NEODENT | ue el empaquetado esté mal etiquetado y contenga un implante de 11,5 mm en lugar de uno de 13 mm"
DA2510-00719 | 2025-11-30 | BOMBA MINIMED 780G: CAJA DE CARTÓN X 01 UNIDAD, CAJA DE CARTÓN X 01 KIT QUE CONTIENE UNA BOMBA Y ACCESORIOS (CLIP, PROTECTOR, ADAPTADOR AZUL, PACK DE 2 BATERÍAS, ABRAZADERA DE TUBO, TAPA DEL PORTAPILAS) | Medtronic ha identificado dos inconvenientes en el software CareLink Clinic: • En el panel de control (también conocido como ProWeb), se mostraban datos incorrectos. Las Bogotá, 30 noviembre 2025 pruebas internas evidenciaron que, al cambiar la visualización del gráfico de 14 a 30 días, este podía mostrar simultáneamente patrones hipoglucémicos correspondientes a ambos intervalos, cuando únicamente debía mostrar los de 30 días. • El segundo inconveniente ocurría cuando el usuario regresaba a la pestaña Panel de control del paciente desde otra pestaña del sistema y seleccionaba la vista de 30 días en el gráfico de resumen de glucosa del sensor. En este caso, el gráfico indicaba estar en la vista de 30 días, pero mostraba incorrectamente los datos correspondientes al intervalo de 14 días. Por este motivo, Medtronic emitió un aviso de seguridad dirigido a todos los usuarios que ingresaron al software entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre de 2025, dado que el producto afectado es una herramienta en línea. Aunque el inconveniente fue corregido en la versión 4.2C del software, se requiere seguir las recomendaciones adicionales indicadas en la carta de notificación a profesionales de la salud.
DA2510-00723 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE RAYOS X PARA RADIOLOGÍA Y FLUOROSCOPIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL ELECTRIC - EQUIPOS DE RAYOS X PARA RADIOLOGÍA Y FLUOROSCOPIA | Se identificó que los contactos de los contactores electromagnéticos ubicados dentro del gabinete del generador de alto voltaje de rayos X estaban soldados, lo que podría permitir que la corriente continúe fluyendo hacia el circuito de alimentación incluso cuando el dispositivo esté apagado. Como consecuencia, no se puede descartar el sobrecalentamiento del circuito y el daño de las partes circundantes, lo que podría generar humo. Aunque el circuito llegara a sobrecalentarse, el daño no se propagará, ya que tanto el circuito como sus componentes periféricos están fabricados con materiales retardantes de llama y protegidos por un gabinete metálico. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que se produzca humo en la sala de máquinas y se active la alarma contra incendios.
DI2510-00721 | 2025-11-30 | SENTINEL, CATALYST Y ACCESORIOS / DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE, DIAGNÓSTICO POR IMAGEN/RADIOTERAPIA, LÁSER | El fabricante detectó un posible problema que afecta el modo cSRS de los sistemas Catalyst+ HD y Catalyst HD. El inconveniente consiste en que no se puede garantizar la precisión indicada del sistema Catalyst para los tratamientos de radiocirugía estereotáctica (SRS) en todos los ángulos de la Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Información para establecimientos mesa y configuraciones del sistema. En algunos casos, el sistema podría indicar que el paciente está correctamente posicionado en el isocentro, aunque en realidad se encuentre fuera de la tolerancia establecida. En el peor de los casos, esta situación podría ocasionar una administración incorrecta de la dosis, la cual solo se presenta cuando el modo cSRS se utiliza en combinación con el módulo cMotion y el paciente está mal posicionado o se desplaza durante la administración del tratamiento. El inconveniente es más evidente en posiciones de mesa no coplanares
DI2510-00724 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Datascope identificó que la batería interna de litio de la NVRAM (Memoria de Acceso Aleatorio No Volátil) del sistema Cardiosave tiene una vida útil inferior a la del dispositivo. Como consecuencia, si la batería interna pierde su carga mientras el dispositivo está apagado, el Cardiosave no podrá acceder a la información almacenada en el circuito integrado durante la secuencia de encendido. Sin estos datos, el sistema no se encenderá
DI2510-00725 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | atascope informa que, durante una prueba de desarrollo de ingeniería, se detectó que las normas de transporte médico referenciadas en el Manual de Usuario no coincidían con las citadas en los informes de los estudios de verificación.
DI2510-00726 | 2025-11-30 | EQUIPOS DE CONTRAPULSACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Datascope informó que, durante una investigación, se detectó una inconsistencia en la documentación del sistema Cardiosave, relacionada con los tiempos de funcionamiento especificados para las baterías nuevas.
DI2510-00736 | 2025-11-30 | SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGÍA PHILIPS / SISTEMA ARCO EN C PARA CIRUGÍA | Philips identificó que, durante las actividades de mantenimiento, pueden aplicarse fuerzas de flexión excesivas al conector del cable Ethernet, el cual transmite los datos de imagen desde el detector al sistema. Esto podría causar que el cable se desprenda del alivio de tensión del conector, provocando desconexiones intermitentes entre los cables internos y los pines del Antecedentes Acciones tomadas por el Invima Información para profesionales de la salud Información para IPSs y EAPBs Información para establecimientos conector. Si alguno de los pines del conector pierde la conexión, la imagen de rayos X en vivo dejará de mostrarse y aparecerá en la interfaz de usuario el mensaje de error 393: ""Error de Doselink - Rayos X interrumpidos"". En algunos casos, reiniciar el soporte del arco en C puede resolver temporalmente el problema.
DI2510-00737 | 2025-11-30 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM / SISTEMA DE ULTRASONIDO | Philips identificó que el sistema Lumify es incompatible con los dispositivos Apple que cuentan con conector USB-C y ejecutan iOS 18. Esta incompatibilidad provoca una falla al realizar imágenes en vivo, lo que podría requerir repetir o reprogramar el procedimiento
DR2510-00720 | 2025-11-30 | PARCHE PERICÁRDICO SJM™ CON TECNOLOGÍA ENCAP™ - PARCHES DE PERICARDIO BOVINO | El fabricante está realizando el retiro voluntario de un lote específico del parche pericárdico SJM, tras identificar una desviación en uno de los pasos del control de calidad en proceso. Esta desviación se limitó a un único lote de dispositivos distribuidos. Es posible que el lote afectado no cumpla con la especificación requerida de resistencia a la Bogotá, 30 noviembre 2025 tracción, y el usuario no puede detectar un posible cambio en dicha resistencia durante la operación
DI2511-00753 | 2025-11-30 | : AUTOMATED DIGITAL CELL MORPHOLOGY ANALYZER DI-60-ANALIZADOR DE MORFOLOGÍA CELULAR | Se descubrió que, en algunos casos, cuando una lámina tiene un código de barras ilegible, existe el riesgo de que el lector de código de barras lea accidentalmente el código de barras de la lámina procesada anteriormente, lo que puede resultar en una atribución errónea de los resultados diagnósticos. La condición para que ocurra el problema es que una lámina con un código de barras ilegible se procese después de una lámina con un código de barras legible en un DI-60 con un lector de códigos de barras Honeywell Vuquest o Jadak FM-5. En este caso, existe el riesgo de que el lector de código de barras lea, en su lugar, el código de barras de la lámina ubicada en la posición de retorno del transportador, y así atribuya los resultados de la lámina en la posición entrante a la lámina en la posición de retorno. Si el profesional de la salud que realiza la revisión no está atento, esto tiene el potencial de conducir a un diagnóstico erróneo. Es menos probable que el problema ocurra cuando se utilizan códigos de barras estándar de Sysmex, en los cuales el código de barras es más pequeño y está ubicado a la izquierda.
DR2511-00755 | 2025-11-30 | STENT URETERAL - URETERAL STENT | Becton Dickinson informó que la etiqueta de los stents ureterales Inlay Optima™ del sobre podría no coincidir con el producto dentro del envase, situación identificada a raíz de quejas de clientes. Nota: El importador Becton Dickinson Colombia LTDA informa que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación
DI2511-00786 | 2025-11-30 | SISTEMA DE MESA QUIRÚRGICA - ACCESORIOS Y REPUESTOS | Los nuevos LED del módulo óptico y del soporte de contacto pueden causar señales interferentes (ángulo de haz más amplio) entre las columnas de la mesa de quirófano y las plataformas de la mesa de quirófano. Nota: El importador Getinge Colombia SAS informa que no importaron a Colombia las series de los dispositivos afectados por esta situación.
DI2511-00756 | 2025-11-30 | SISTEMAS DE ULTRASONIDO | GE HealthCare ha tenido conocimiento de que las instrucciones de uso incluidas en la guía del usuario y en el manual de servicio no indican adecuadamente los intervalos necesarios de sustitución de la batería, los procedimientos de manipulación al final de su vida útil ni las precauciones generales de seguridad de las baterías. Esta falta de orientación podría provocar un retraso en la sustitución de las baterías, una manipulación inadecuada o el uso continuado de baterías degradadas, lo que aumentaría el riesgo de un mal funcionamiento del sistema o, en casos excepcionales, de humo o incendio
DI2511-00769 | 2025-11-30 | INFUSORES/ DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN AMBULATORIA Y MÓDULOS DE CONTROL DE PACIENTE | La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, Ministerio de Salud del Reino Unido) recibió reclamaciones relacionadas con partículas incrustadas en bombas de infusión elastoméricas, debido a esto solicitó a Baxter de Reino Unido que se envíe una carta proactiva a los pacientes indicando que las partículas incorporadas no representan un riesgo directo y ofreciendo un reemplazo si el cliente lo solicita con partículas incrustadas en bombas de infusión elastoméricas. Todos los lotes fueron liberados en cumplimiento con sus criterios de aceptabilidad para partículas incrustadas. Esta motificación es una solicitud explicita del Ministerio de Reino Unido. A la fecha de esta publicación, el importador informa que en Colombia no se han presentado incidentes o eventos adversos con estos productos, ya que los dispositivos elastoméricos incorporan un filtro de 5 micras en su interior para evitar que las partículas presentes en el dispositivo salgan de él y se desplacen. Este filtro está diseñado para bloquear tanto las partículas visibles como las subvisibles, hasta un tamaño de 5 micras y por tanto no hay riesgo directo a paciente.
DR2511-00766 | 2025-11-30 | VENTILADORES DE CUIDADOS INTENSIVOS EVITA DRÄGER | El fabricante informó a Draeger Colombia S.A respecto a un riesgo de desgarro en las tubuladuras de los soportes de catéter ErgoStar, lo que podría generar fugas durante su uso. Como medida de seguridad, se recomienda no utilizar ninguna unidad ErgoStar que aún se encuentre en inventario. El fabricante ha indicado que el producto alternativo MP01850 ErgoStar CM 50 puede emplearse como reemplazo seguro y adecuado
DR2511-00767 | 2025-11-30 | : MÁQUINA DE ANESTESIA PRIMUS DRAGER | Dräger ha identificado que uno de los componentes utilizados (M35054 Vapor 2000) no fue suministrado conforme a las especificaciones establecidas por el proveedo Durante la verificación, se detectaron impurezas en un lote de producción, derivadas del proceso de fabricación realizado en las instalaciones del proveedor

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA