## Alertas INVIMA 2026
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DA2602-00162 | 2026-03-19 | LAMPARA DE QUIROFANO - LAMPARA PARA CIRUGIA | Stryker ha descubierto que ciertos conjuntos del anillo del alero pueden no soportar adecuadamente el peso de la cubierta del techo. Como resultado, la cubierta puede desplazarse o deslizarse por el tubo del techo. El movimiento de la cubierta del techo puede exponer la zona por encima del techo, lo que puede permitir que partículas como polvo, residuos u otros contaminantes entren en el campo estéril. Nota: Las luces quirúrgicas cromoferasas son luces médicas utilizadas en las salas de tratamiento hospitalario. El componente afectado es el anillo del alerofito, que sostiene la cubierta del techo
DA2602-00087 | 2026-03-19 | BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G | Durante pruebas internas, se identificaron dos anomalías de software en las bombas 780G (versiones 6.60 y 6.61) utilizadas con el sensor Instinct. La primera anomalía consiste en que la bomba no realiza la verificación de glucosa en sangre (BG) contra el valor del sensor cuando este se encuentra fuera de los límites establecidos (más de 400 mg/dL o menos de 40 mg/dL), lo que impide la comprobación de precisión del sistema en esas situaciones. La segunda anomalía se refiere a la aparición aleatoria del "Error de Bomba 53". Este error ocurre cuando un sensor fuera de rango entra en un ciclo de reconexión y desconexión con la bomba, generando múltiples solicitudes duplicadas para recuperar datos del sensor. Al procesar estas solicitudes, se produce una condición de carrera que provoca un estado inválido en la bomba, deteniendo la administración de insulina. Nota: El importador comunica que esta Alerta no afecta a Colombia, ya que los lotes no han sido importados, ni comercializados en el país.
DI2603-00193 | 2026-03-19 | MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AMBULATORIA E INSUMOS Y ACCESORIOS ASOCIADOS | Spacelabs Healthcare emite una notificación urgente de parche para dispositivos médicos para informarle sobre dos problemas identificados en la versión 11.6.0 del Sistema de Gestión de Información Cardíaca Sentinel. Estos dos problemas presentan un riesgo similar: asociar datos incorrectos de pacientes con informes clínicos, lo que podría dar lugar a diagnósticos inexactos.
DI2603-00192 | 2026-03-19 | BD KIESTRA™-Equipo para la automatización del flujo de laboratorio de microbiología | BECTON DICKINSON ha identificado un problema que puede afectar la conectividad remota entre los módulos BD Kiestra ReadA. En ciertas situaciones, tras reiniciar el sistema, es posible que uno o más módulos queden inaccesibles a través de la interfaz de conectividad remota. Cuando esto sucedía, existía el riesgo de que se produjeran demoras en la recuperación de las placas de la incubadora mientras se restablecía la conectividad. Este problema fue intermitente y no afectó los resultados ni el rendimiento de las pruebas, ni la integridad de las muestras. El impacto se limitó al flujo de trabajo operativo relacionado con el acceso remoto y la conectividad de los módulos afectados.
DI2603-00186 | 2026-03-19 | SISTEMA INTEGRADO VITROS XT 7600 ACCESORIOS Y REPUESTOS | Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas VITROS XT 3400 y 4600 Chemistry Systems y VITROS 5600 y XT 7600 Integrated Systems cuando están conectados a un sistema de automatización, debido a una posible anomalía en el software que permite la aspiración desde la pista de automatización, cuando la humedad del suministro de Slides no cumple los requisitos de almacenamiento a bordo pudiendo dar lugar a resultados erróneos. Los resultados erróneos causados por este problema pueden dar lugar a un diagnóstico inadecuado y a una intervención médica. El grado de gravedad dependerá de la prueba afectada, la magnitud del sesgo y el estado clínico del paciente. Sin embargo, dado que el problema requiere que se produzca una secuencia específica de eventos, la probabilidad de que se produzca es baja y se considera improbable el riesgo general de daño médico asociado a este problema. Nota: Este reporte aplica también para los dispositivos médicos VITROS XT3400 CHEMISTRY SYSTEM - SISTEMA DE QUÍMICA VITROS XT3400, SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS, modelo 6844458 / VITROS 5600 INTEGRATED SYSTEM - SISTEMA INTEGRADO VITROS 5600, ACCESORIOS Y REPUESTOS: 2019DM-0019262 / Expediente: 20156744, modelo: 6802413 / SISTEMA VITROS 4600 - VITROS 4600: RS: 2021DM-0006924- R1 / expediente: 20029755.
DR2603-00189 | 2026-03-19 | Cables DVI utilizados con el Qube Compact Monitor y el Xprezzon Bedside.(QUBE MINI MONITOR AND ASSOC. SUPPLIES & ACCESSORIES / MINI MONITOR QUBE®) | Las pruebas rutinarias de la norma de seguridad eléctrica EMI/EMC realizadas de acuerdo con la norma IEC 60601-1-2 han determinado que existe un blindaje electromagnético inadecuado en el cable DVI entre el monitor Xprezzon/Qube y las pantallas. Las interferencias electromagnéticas (EMI) de cables con blindaje inadecuado pueden plantear graves riesgos para la seguridad del paciente al interferir con el funcionamiento de otro dispositivo, especialmente en entornos donde se utilizan dispositivos médicos sensibles a la electricidad.
DA2603-00194 | 2026-03-19 | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA | Se ha descubierto que, en el imán superconductor del modelo de sistema correspondiente, una fuga lenta y prolongada de gas refrigerante puede permitir la entrada de aire en el recipiente de helio a través del punto de fuga, lo que puede provocar la formación de hielo debido a la humedad del aire. En el peor de los casos, si no se elimina el hielo, el depósito de helio podría romperse y provocar una fuga de helio. Sistemas: Vantage Galan 3T MRT-3020 / Vantage Titan 3T MRT-3010.
DR2602-00166 | 2026-03-19 | LENTES DE CONTACTO BLANDOS - STENFILCON A | COOPERVISION COLOMBIA SAS informa respecto a un retiro voluntario del producto LENTES DE CONTACTO BLANDOS - STENFILCON A, referencia MyDay, en Corea del Sur, el cual involucra a 11,340 unidades (126 cajas con 90 lentes). Lote involucrado: 0295501245. El producto actualmente cuenta con registro sanitario vigente bajo el número INVIMA 2024DM-0012176-R1 (expediente 20084802), con vigencia al 25 de junio de 2034. Se encontró una partícula extraña dentro de un blíster; el evento fue detectado en un proceso de notificación con el número de caso CC619874, número de investigación HHE02453. La clasificación otorgada a este evento es de tipo 3 (riesgo medio). El objeto reportado es fácilmente visible y probablemente el usuario lo identificaría, evitando el uso del producto. Nota: COOPERVISION COLOMBIA SAS confirma que el producto involucrado en esta nota de seguridad no se distribuye ni se comercializa actualmente en Colombia, por lo que no se requiere acción de campo.
DR2602-00164 | 2026-03-19 | UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA / ERBECRYO 2 | ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH informa que, debido a una aplicación insuficiente de adhesivo durante el proceso de producción, se puede generar una presión de entrada excesiva en el dispositivo, lo cual puede ocasionar que las criosondas afectadas se fracturen o revienten durante su activación
DA2602-00167 | 2026-03-19 | LEKSELL GAMMA KNIFE ICON - EQUIPO DE RADIOCIRUGÍA | Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los equipos Leksell Gamma Knife Perfexion, Leksell Gamma Knife ICON y Leksell Gamma Knife Elekta Esprit, debido a la posibilidad de un acoplamiento incorrecto entre el producto y sus adaptadores, lo que podría causar que se administre al paciente la dosis en una zona no deseada.

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA