## mayo
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DR2604-00273 | 2026-05-04 | Catéteres diagnósticos viscerales – catéteres angiográficos | El fabricante Cook Medical informó que, tras una detección interna realizada durante el proceso de producción, identificó que las bandas marcadoras de determinados dispositivos médicos podrían presentar un mayor riesgo de agrietamiento o rotura, situación asociada a un componente suministrado por un proveedor externo. Esta condición fue evidenciada durante la ejecución de Bogotá, 04 Mayo 2026 pruebas de tracción a muestras del producto, en las cuales se observó el agrietamiento de una de las bandas durante su manipulación para la instalación en el equipo de ensayo, motivo por el cual el fabricante decidió iniciar el retiro voluntario (recall) de los dispositivos potencialmente afectados. Nota: El importador V. J. Cardiosistemas S. A. S. informó que los lotes asociados a este hallazgo fueron recolectados y se encuentran actualmente almacenados en zona de cuarentena en la bodega de almacenamiento, a la espera de su devolución al fabricante. Indicaciones y uso establecido Los catéteres N3,0 están destinados a la administración de medios de contraste a la vasculatura periférica y coronaria, sin incluir la neurovasculatura. Los catéteres N5,0, HNB y HNBR están diseñados para su uso en procedimientos angiográficos por médicos capacitados y experimentados en técnicas angiográficas. Deben emplearse técnicas estándar para la colocación de vainas de acceso vascular, catéteres angiográficos y guías de alambre. Medidas para la comunidad en general 1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto. 2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte o a través de este enlace: https://bit.ly/3kXpmyk 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace: https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/faces/faces/index.xhtml Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud 1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y que le indique el plan de acción a seguir; en caso de no lograrlo, póngase en contacto con el Invima. 2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado. A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores 1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por el fabricante. 2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante. 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.
DA2604-00279 | 2026-05-04 | Clinician Programmer App / sistema de bomba de infusión SynchroMed y accesorios | El fabricante Medtronic Inc. informó la identificación de un problema de software asociado al modo Bogotá, 04 Mayo 2026 de infusión Flex en la aplicación del Programador Clínico SynchroMed A810 (CP), versiones 1.x y 2.x, utilizada para la programación de la bomba de infusión SynchroMed II, modelo 8637. En condiciones normales, al configurar el modo de infusión Flex, los pasos de infusión deben organizarse y visualizarse automáticamente en orden cronológico consecutivo, del más antiguo al más reciente. No obstante, en raras ocasiones, los pasos de infusión podrían no mostrarse en el orden correcto, lo que podría ocasionar que el programa de infusión Flex no se administre en el momento previsto o no se administre. En estos casos, el flujo basal continuaría suministrándose conforme a lo programado, pudiendo dar lugar a una subinfusión del medicamento. Asimismo, durante la siguiente interrogación de la bomba, la aplicación CP A810 generará una advertencia indicando que la configuración de la infusión no es válida y que los parámetros deben ser reintroducidos. Indicaciones y uso establecido Empleada para realizar infusión crónica de fármacos cuando el paciente lo requiere. Medidas para la comunidad en general 1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto. 2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte o a través de este enlace: https://bit.ly/3kXpmyk 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace: https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/faces/faces/index.xhtml Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud 1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y que le indique el plan de acción a seguir; en caso de no lograrlo, póngase en contacto con el Invima. 2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado. A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores 1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por el fabricante. 2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante. 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado
DI2604-00280 | 2026-05-04 | Selenia Dimensions 3D System & Accessories – mamógrafo | El fabricante Hologic Inc. ha informado la implementación de una acción correctiva de seguridad en campo (FSCA) voluntaria, tras identificar que los sistemas de mamografía 3Dimensions™ y Selenia® Dimensions podrían presentar, con el paso del tiempo, fallos en los tornillos internos del conjunto de ajuste de inclinación vertical (VTA), componente encargado de fijar el brazo en “C” (Carm) al sistema. El VTA cuenta con ocho tornillos internos que, al aflojarse o ausentarse, pueden estar sometidos a un mayor esfuerzo mecánico, lo que podría provocar su rotura progresiva. La presencia de tornillos flojos, ausentes o rotos podría generar sacudidas, vibraciones o movimientos involuntarios del C-arm durante la operación del equipo.
DI2604-00287 | 2026-05-04 | Unicel DxH SlideMaker Stainer - Dako CoverStainer - Coloreador automático | El fabricante Agilent Technologies ha informado la identificación de casos aislados en los cuales el instrumento Dako CoverStainer (CS10030) puede presentar detenciones intermitentes durante su funcionamiento, debido a que el equipo no detecta correctamente las bandejas durante el proceso. Este comportamiento puede ocasionar la interrupción del flujo normal del procedimiento y requerir la intervención del usuario para restablecer la operación del instrumento. El fabricante señaló que esta situación se limita a los equipos fabricados a partir de junio de 2024.
DR2604-00284 | 2026-05-04 | Catéteres de hemodiálisis crónica – catéteres de hemodiálisis | El fabricante Arrow International LLC ha informado la implementación de un retiro voluntario de determinados kits y sets de hemodiálisis, como consecuencia de un retiro iniciado por el proveedor del componente introductor de vaina separable de 16F con doble válvula, fabricado por Merit Medical Systems, Inc., el cual se encuentra incluido en los productos afectados. De acuerdo con la Notificación de Seguridad en Campo (FSN) emitida por el proveedor, en algunos casos el introductor de vaina podría no separarse según lo previsto durante su retiro, debido a un problema relacionado con su diseño. Esta situación podría generar complicaciones inmediatas durante el Bogotá, 04 Mayo 2026 procedimiento, tales como resistencia al retiro del dispositivo, prolongación del tiempo del procedimiento, dolor localizado, sangrado leve, hematoma o lesión superficial del tejido. Indicaciones y uso establecido Son catéteres venosos centrales de poliuretano de dos lúmenes, diseñados para acceso vascular a largo plazo para hemodiálisis y aféresis. Los catéteres proporcionan acceso vascular durante más de 30 días para pacientes que han agotado otras opciones de acceso, pacientes que tienen una fístula arteriovenosa (AV) primaria en proceso de maduración y necesitan tratamiento de hemodiálisis inmediato, pacientes que por razones médicas o personales no pueden tolerar una fístula AV, y para pacientes que esperan un trasplante de riñón. Medidas para la comunidad en general 1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto. 2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte o a través de este enlace: https://bit.ly/3kXpmyk. 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace: https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/faces/faces/index.xhtml. Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud 1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y que le indique el plan de acción a seguir; en caso de no lograrlo, póngase en contacto con el Invima. 2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado. A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores 1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por el fabricante. 2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante. 3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.
DA2604-00292 | 2026-05-20 | Alerta sanitaria sobre: SISTEMA NEUROESTIMULADOR PROCLAIM, PROCLAIM DRG E INFINITY - Neuroestimuladores DBS | El fabricante Abbott ha informado que el Sistema de Neuroestimulación Cerebral Profunda (DBS) Infinity™, específicamente el Generador de Pulsos Implantable (IPG), puede presentar daño funcional y pérdida de la terapia cuando los pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos que emplean unidades de electrocirugía (ESU), sin que se haya activado previamente el Modo Quirúrgico, según lo indicado en las Instrucciones de Uso. Esta situación podría requerir una cirugía adicional para el reemplazo del dispositivo, con el fin de restaurar la terapia de estimulación cerebral profunda.
DA2604-00299 | 2026-05-20 | HF Resection Electrode - Electrodos de resección de alta frecuencia - Cable de HF
DA2604-00307 | 2026-05-29 | Sistema de Endoprótesis Vascular Torácica Relay Plus® / Relay NBS™ con Sistema de Liberación Plus® | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2604-00307 PRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTICO TORACICO RELAY.pdf El fabricante Bolton Medical ha informado, a través de su sistema de vigilancia posterior a la comercialización, la identificación de un posible problema grave de seguridad asociado a determinados injertos con stent y su sistema de administración, en el cual el injerto no puede desprenderse del sistema de entrega debido a la desconexión del cierre proximal respecto al tubo de control externo. Esta condición puede ser identificada por el usuario como una falta de resistencia al retraer el soporte del ápice, acompañada de la no liberación del stent proximal, situación en la que el implante no puede ser recuperado en esa etapa del procedimiento. Con base en la investigación preliminar, Bolton Medical determina que aspectos del diseño y de la fabricación pueden contribuir a este modo de falla, identificándose un mayor riesgo en dispositivos de la familia Relay Pro N4 con configuraciones de cables de soporte de diámetros mayores o iguales a 32 mm, motivo por el cual el fabricante ha decidido retener todas las unidades de las referencias involucradas en sus bodegas (ON HOLD) y adelantar cambios en el proceso de fabricación para reducir la probabilidad de fallo de la unión, mientras continúa la investigación de causa raíz.
DA2604-00310 | 2026-05-29 | Terapia de oxígeno y accesorios / concentradores | El fabricante DEVILBISS HEALTHCARE LLC ha informado la identificación de una falla recurrente de seguridad en varios concentradores de oxígeno portátiles iGo®2, asociada al desgaste prematuro del tamiz molecular de zeolita, componente crítico del sistema de separación de gases. Esta situación se presenta bajo condiciones normales de uso, conforme a las recomendaciones establecidas en el manual del usuario, y se manifiesta durante la operación del equipo mediante disminución de la pureza del oxígeno suministrado por debajo del 90?%, activación de alarmas, reducción del flujo efectivo e intermitencia en el funcionamiento, comprometiendo el desempeño esperado del dispositivo para la oxigenoterapia domiciliaria o ambulatoria. El mal funcionamiento descrito conlleva un riesgo clínico significativo, incluyendo la administración de oxígeno fuera de especificación, la ineficacia de la terapia y el potencial desarrollo de hipoxemia severa, con posibilidad de ocurrencia de eventos adversos serios si no se detecta oportunamente. El fabricante ha implementado como acción correctiva el reemplazo del tamiz molecular bajo garantía; sin embargo, se ha evidenciado la recurrencia de la falla posterior a dichas intervenciones, lo que indica que la medida adoptada no ha eliminado completamente la causa raíz.
DA2604-00313 | 2026-05-29 | Vainas de resección y accesorios | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2604-00313 VAINAS DE RESECCIÓN.pdf El fabricante Olympus Latin America Inc. ha informado la identificación de un problema de seguridad asociado a determinadas vainas internas y vainas de resección de resectoscopios, utilizadas en procedimientos endoscópicos urológicos y ginecológicos, relacionado con la rotura o desprendimiento de la punta cerámica del dispositivo durante el procedimiento quirúrgico. La investigación del fabricante indica que, debido a la naturaleza frágil de la cerámica y al uso prolongado de los dispositivos más allá de su vida útil, la punta puede fracturarse de manera inesperada cuando es sometida a impacto mecánico o tensión acumulada, generando riesgos como retención de cuerpo extraño, traumatismo tisular, sangrado, aumento del tiempo quirúrgico y necesidad de intervenciones adicionales
DI2604-00308 | 2026-05-29 | Tubos de traqueostomía y accesorios Shile | El fabricante Covidien, línea Shiley™, perteneciente a Medtronic, ha informado que el etiquetado del tapón desechable para decanulación Shiley™ (SKU DDCP) contiene de manera incorrecta el símbolo de ausencia de DEHP, lo que indica erróneamente que el producto no está fabricado con este ftalato. No obstante, el fabricante ha confirmado que el componente de sellado de color rojo del tapón está elaborado en PVC que contiene entre un 30 % y un 35 % de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato). Esta inconsistencia entre el contenido real del producto y la información declarada en el etiquetado puede inducir a error a los usuarios, especialmente en contextos clínicos donde se toman decisiones considerando la exposición al DEHP.
DI2604-00275 | 2026-05-29 | Láser CO2 Acupulse y Ultrapulse / Láser de anhídrido carbónico | El fabricante Boston Scientific ha informado que los Manuales de Servicio correspondientes a los sistemas láser VersaPulse® (VPPS) de Doble Longitud de Onda (DW) y a los sistemas láser de CO? contienen información incompleta relacionada con las especificaciones y el uso adecuado de la protección ocular de seguridad para láser. Esta situación podría generar un riesgo potencial para el personal técnico encargado de las actividades de instalación, mantenimiento o servicio de dichos sistemas, en caso de no utilizarse correctamente el equipo de protección ocular apropiado. El fabricante ha aclarado que este aviso aplica exclusivamente al personal de servicio y no afecta el uso clínico de los equipos ni a otros dispositivos ni implica el retiro de productos del mercado. Boston Scientific ha establecido la actualización de las instrucciones de servicio, incluyendo especificaciones revisadas de las gafas de protección láser y la publicación de instrucciones técnicas actualizadas que serán incorporadas en la próxima versión de los manuales aplicables
DI2604-00309 | 2026-05-29 | : Sistema arco en C para cirugía Philips / Sistema arco en C para cirugía | El fabricante Philips Medical Systems Nederland B.V. ha informado la identificación de un posible problema de seguridad que afecta a un número limitado de sistemas Zenition 10, relacionado con un defecto de calidad de fabricación en determinados tubos de rayos X suministrados por un proveedor. De acuerdo con la información del fabricante, este defecto puede incrementar la probabilidad de formación de arco eléctrico en el interior del tubo de rayos X, lo que provoca una interrupción temporal en la generación de rayos X y, en consecuencia, una pérdida temporal de la funcionalidad de obtención de imágenes. Cuando se presenta este evento, el sistema muestra el código de error M208 (error del subsistema) y requiere un reinicio completo del sistema para reanudar la operación, proceso que puede tardar aproximadamente cinco (5) minutos. Si bien el problema no genera daño directo al paciente y es reversible mediante el reinicio, puede ocasionar interrupciones inesperadas en el procedimiento clínico, retrasos operativos y la necesidad de acciones técnicas adicionales.
DI2604-00311 | 2026-05-29 | Sistema de rayos X cardiovascular Allura (sistemas Philips Azurion y Allura). | El fabricante Philips Medical Systems Nederland B.V. ha informado la identificación de un posible problema de seguridad asociado a las unidades de disco duro (HDD) utilizadas en los sistemas de imagen Philips Azurion y Allura, relacionado con el desgaste progresivo de estos componentes a lo largo del tiempo, particularmente en equipos con más de seis (6) años de uso. De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, dicho desgaste puede incrementar la probabilidad de problemas de rendimiento del sistema, lo que podría derivar en la pérdida de la funcionalidad de obtención de imágenes, tanto en los sistemas Azurion como en los sistemas Allura y, específicamente en los sistemas Allura, en la pérdida del movimiento motorizado del equipo o en la pérdida de datos almacenados. Esta situación podría ocasionar interrupciones inesperadas durante procedimientos clínicos, retrasos operativos y limitaciones en la atención al paciente.
DA2605-00325 | 2026-05-29 | : Desfibrilador LifePak 1000 y accesorios - Desfibrilador | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2605-00325 Electrodos desfibrilación pediátricos.pdf El fabricante Stryker ha informado que algunos electrodos de desfibrilación pediátricos con reducción de energía pueden presentar delaminación del gel conductor, lo cual compromete la adecuada interfaz electrodo–piel durante su uso clínico. Esta condición puede ocasionar distorsión o ruido en la señal de ECG, alteraciones en la impedancia transtorácica, así como retraso, disminución o ausencia en la entrega de la energía de desfibrilación. Adicionalmente, la aplicación de la descarga sin la barrera de gel adecuada podría generar quemaduras cutáneas en el paciente pediátrico. Ante esta situación, el fabricante ha dispuesto como medidas de control la suspensión inmediata del uso de los lotes afectados, la notificación a clientes y distribuidores secundarios, la devolución obligatoria del producto al fabricante y la sustitución de los electrodos afectados.
DA2605-00337 | 2026-05-29 | AW Server 3.2 (Sistema de Software Médico para Acceso Remoto para la Selección, Revisión y Procesamiento de Imágenes Diagnósticas). | En el siguiente enlace podrá revisar el detalle de los productos: DA2605~4.PDF GE HealthCare ha tenido conocimiento de un problema de sincronización de contexto en AW Server 3.2, versión 6.5. Cuando un usuario selecciona un paciente o una exploración en la lista de trabajo del cliente web AW Server e inicia una aplicación interactiva (por ejemplo, Volume Viewer), es posible que la aplicación abra la exploración del paciente anterior en lugar de la prevista. Cuando ocurre este problema, no aparece ninguna advertencia del sistema ni se envía ningún mensaje de error. Si no se detecta este error, un usuario clínico podría revisar, interpretar o emitir informes sobre imágenes correspondientes a un paciente equivocado, lo que daría lugar a un diagnóstico erróneo o a decisiones clínicas incorrectas, con el consiguiente retraso o error en el tratamiento.

## Hoja1 (hidden)
APLICA A LA INSTITUCION (SI/NO) | TIPO DE REPORTE SANITARIO
SI | ALERTA SANITARIA
NO | INFORME DE SEGURIDAD
NO APLICA